[](http://www.bielanski.med.pl/)

**Szpital Bielański** kancelaria (22) 569 04 13

**im. ks. Jerzego Popiełuszki** sekr.dyr. (22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny fax. (22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej centrala (22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80 e-mail: dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa [www.bielanski.med.pl](http://www.bielanski.med.pl)

TR

**T R A D Y C Y J N I E P R O F E S J O N A L N I - L E C Z Y M Y Z P A S J Ą - O P I E K U J E M Y S I Ę Z T R O S K Ą**

Warszawa, dnia 22.12.2016 r.

Sz.B./ZP/26/103/16

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA   
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**PUBLICZNEGO NA:**

**DOSTAWĘ SPRZĘTU DO ZABIEGÓW WEWNĄTRZNACZYNIOWYCH II DLA SZPITALA BIELANSKIEGO W WARSZAWIE**

**(ZP-103/2016)**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający w związku z wniesionymi pytaniami do postępowania o zamówienie publiczne na: **dostawę sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych II dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie** **(ZP-103/2016)**, informuje:

**MODYFIKACJA SIWZ – nr 1**

1. Tekst, który należy zmienić.

1.1. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w rozdziale IV pkt 2, jest:

Zamówienie podzielono na 4 pakiety

**1.2. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w rozdziale IV pkt 2, powinno być:**

Zamówienie podzielono na 5 pakietów

**MODYFIKACJA SIWZ – nr 2**

1. Tekst, który należy zmienić.

**1.2. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w Załączniku nr 3 Opis przedmiotu zamówienia - wymagania, dodaje się kolejny pakiet, w brzmieniu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr pakietu** | **Sprzęt/właściwości** | **Ilość sztuk** |
|  | **Stentgraft aortalny do tętniaka aorty brzusznej z systemem podnerkowym oparty na konstrukcji dwóch długich niezależnych stentów krytych otoczonych workami wypełnianymi polimerem.** | **6** |
|  | Proteza dwumodułowa |  |
|  | dwa niezależne stenty aortalno-biodrowe wprowadzane równolegle przez prawą i lewą tętnicę udową |  |
|  | Stenty aortalno-biodrowe kryte stalowe lub kobaltowo-chromowe |  |
|  | materiał zewnętrzny pokrywający na całej długości stentów z dakronu lub PTFE |  |
|  | system mocowania tzw. podnerkowego z wolną nie pokrytą częścią stentów części aortalnej maksymalnie do 5mm |  |
|  | długość w/w stentów od 100mm do 200mm |  |
|  | każdy ze stentów otoczony workiem z tworzywa o średnicy do 70mm każdy wypełnianym podczas zabiegu polimerem |  |
|  | worki po wypełnieniu polimerem mają likwidować wolną przestrzeń tętniaka |  |
|  | polimer do wypełniania worków w ilości niezbędnej do przeprowadzenia zabiegu u danego pacjenta |  |
|  | uniwersalność doboru rozmiaru dla różnych pacjentów |  |
|  | możliwość zaopatrywania krótkich szyi pod tt. nerkowymi od 10mm długości |  |
|  | możliwość zaopatrzenia szyi tętniaka pod tt.nerkowymi o średnicy do 28mm |  |
|  | średnica części biodrowej 9-35mm w modelach standardowych |  |
|  | w zestawie w zabezpieczeniu przedłużki- stenty kryte do przedłużenia stentgraftu do tętnic biodrowych zewnętrznych o średnicy do 14mm |  |
|  | hydrfoilne pokrycie systemu wprowadzającego |  |
|  | niezbędne balony do modelowania stentgraftu w zestawie |  |
|  | możliwość wykorzystania stentgraftu jako unilateralny |  |
|  | możliwość zamiany na stentgraft rozwidlony aortalno-dwubiodrowy |  |
|  | w przypadku konieczności przechowywania polimeru w niskich temperaturach zapewnienie atestowanej chłodziarki z atestowanym termometrem |  |
|  | w przypadkach pilnych dostarczanie standardowej protezy do 12 godzin, w planowych do 48 godzin |  |
|  | zestaw niezbędnych sztywnych prowadników (szt.2) cewników i koszulek do wprowadzenia protezy. |  |
|  | Przenośna jednostka komputerowa z systemem IOS ( sztuk 3) z możliwością wgrywania plików DICOM (np.z wbudowanego lub zewnętrznego napędu) służąca do wymiarowania tętniaków i wyliczania potrzebnej ilości polimeru do zabiegu. Jednostki udostępnione do użytkowania na czas trwania umowy. |  |

**PAKIET 2**

1. **Treść pytania:**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na stent samorozprężalny wieloczłonowy o następujących parametrach:

- 1, 2 lub 6 samorozrężalnych stentów nitinolowych na jednym systemie wprowadzającym

- średnica stentu od 5 do 8 mm (5, 6, 7, 8 mm)

- długość stentu (jednego ogniwa) od 13 mm do 40 mm

- długość systemu dostarczania 80 i 130 mm

- kompatybilny z prowadnikiem 0,035"

- przechodzący przez koszulkę 6F dla wszystkich rozmiarów

- dobrze widoczny w promieniowaniu RTG

- całkowita długość segmentów od 60 do 120 mm

- wycinany z jednego kawałka stopu

- skracalność ok. 27%

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**PAKIET 4**

1. **Treść pytania:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 4 pętli i mikropętli naczyniowych -  wielopłaszczyznowe do usuwania ciał obcych składające się z trzech pętli nitinolowych umożliwiających chwytanie obiektów pod każdym kątem: średnica pętli: 2-4, 4-45 mm długość 120 cm lub 175 cm w zestawie z kompatybilnym introducerem o średnicy 3,2F, 6F lub 7 F i długości 100 cm lub 150 cm w zależności od wielkości pętli (do wyboru)

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**PYTANIA DO WZORU UMOWY**

1. **Treść pytania:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 2:

1. W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu i wydaniu sprzętu Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2 % wartości **brutto** niedostarczonego sprzętu, za każdy dzień zwłoki, **jednak więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie sprzętu.**

**Odpowiedź – Tak.**

**Na podstawie art. 38 ust. 6 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),** **Zamawiający przekłada termin składania ofert na dzień 29.12.2016 roku na godzinę 10:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10:15 w sali 107, pawilon H.**

Inne zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

*Sprawę prowadzi:*

*Maciej Harowicz*

*Specjalista ds. zamówień publicznych*

*Dział Zamówień publicznych*

*Tel. 022 56 90 247*