T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 16.02.2017 r.

SzB/ZP/26/ZP-11/17

Wszyscy uczestnicy postępowania  przetargowego

ZP-11/2017 na dostawę drobnego jednorazowego

sprzętu medycznego II dla Szpitala Bielańskiego

w Warszawie.

Zamawiający, w związku z zadanymi zapytaniami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia oraz zapisów SIWZ w postępowaniu na dostawę drobnego jednorazowego sprzętu medycznego II dla Szpitala Bielańskiego (ZP-11/2017), wyjaśnia co następuje:

Pakiet 5.

Pakiet 5 poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze automatyczne j.u. z igłą 23G (głębokość nakłucia 1,8 mm) lub igłą 21G (głębokość nakłucia 2,4 mm), igła o szlifie ołówkowym, pokryta HDPE (polietylen o wysokiej gęstości), pozostałe rozmiary zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza nakłuwacze automatyczne o wskazanych powyżej parametrach.

Pakiet 5 poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie jakiego rozmiaru oczekuje Zamawiający? Czy Zamawiający oczekuje bezpiecznych nakłuwaczy, jak na rysunku poniżej:

Czy Zamawiający ma może na myśli lancety do nakłuwaczy? Przykład poniżej na rysunku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zarówno nakłuwacze automatyczne (bezpieczne) jak i standardowe.

Pakiet 6.

Pakiet 6 poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do BALA z pojedynczą komorą, jak na poniższym zdjęciu ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza pojemniki do BALA wskazane przez Wykonawcę.

Pakiet 9.

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 9 w zakresie pozycji nr 2 – otrzymuje on brzmienie:

„Cewnik silikonowany Foleya z balonem oraz zastawką w porcie do napełniania balonu poj. max. 3 ml dla rozmiaru 6-10 CH, oraz 5-10 ml dla rozmiarów 12-14 CH oraz dla rozmiarów 16-24 balon o rozmiarze 5-10 ml i 30-50 ml oraz trzy lub cztery otwory drenujące – do wyboru Zamawiającego. Dwudrożny, rozm.: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 – do wyboru.”

Pozostałe pozycje bez zmian.

Pakiet 9 poz. 1-2.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki mają być sterylizowane radiacyjnie? Pragniemy nadmienić, że sterylizacja tlenkiem etylenu wiąże się z ryzykiem ekspozycji użytkowników na ww. substancję chemiczną o działaniu toksycznym i drażniącym, w przeciwieństwie do produktu sterylizowanego promieniami, gdzie możliwe jest hermetyczne zamknięcie produktu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza cewniki sterylizowane radiacyjnie.

Pakiet 9 poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści trójdrożny cewnik Foley’a z balonem o pojemności 30ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 9 poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści dwudrożne cewniki Foley’a z balonami o pojemności 3ml dla rozmiaru CH6, balonami o pojemności 3-5ml dla rozmiarów CH8 – CH10 oraz balonami o pojemności 5-10ml dla pozostałych rozmiarów, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza dla cewników w rozmiarze CH8-10 balon o pojemności 3-5 ml, natomiast dla rozmiarów CH16-24 wymaga cewników z balonem o pojemności 5-10 ml i 30-50 ml (do wyboru Zamawiającego) oraz trzema lub czterema otworami drenującymi.

Pakiet 9 poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników w rozmiarach 12-24CH z gumową zastawką skutecznie zabezpieczającą przed rozszczelnieniu balonu, balon o pojemności  5-15ml lub 30-50ml do wyboru zamawiającego, reszta rozmiarów zgodnie z SIWZ.

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Foleya w większych rozmiarach mają być wyposażone w trzy lub cztery otwory drenujące zwiększające efektywność drenażu, a w przypadku okluzji dwóch podstawowych otworów cewnik nadal jest drożny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1/ Tak, Zamawiający dopuszcza dreny w rozmiarach 12-24Ch z gumową zastawką balon 
o pojemności  5-15ml lub 30-50ml do wyboru zamawiającego, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Ad 2/ Tak, zgodnie z modyfikacją opisu przedmiotu zamówienia – min. dla rozmiarów 16-24Ch.

Pakiet 9 poz. 5.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści cewnik Chevassu dostępny w 1 rozmiarze, o poniższych parametrach: rozmiar trzonu: 4,7Fr, rozmiar oliwki 7Fr, długość 70cm ?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ. Zamawiający wymaga co najmniej dwa wskazane rozmiary.

Pakiet 9 poz. 6.

- Pytanie Wykonawcy:

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania o dł. min. 40 cm dla rozmiarów 6 
i 8CH, reszta zgodnie z SIWZ.

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki do odsysania mają być zróżnicowane kolorem nasadki jak również mają być wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na konektorze cewnika?

3/ Czy opakowanie cewnika ma posiadać  fabrycznie nadrukowany na opakowaniu jednostkowym numer serii, rozmiar, numer katalogowy oraz datę ważności, co pozwala na łatwą i szybką identyfikację rozmiaru cewnika?

4/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wewnętrzna część konektora ma być karbowana, co zapobiega zsuwaniu się konektora cewnika z końcówki ssak?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad 1/ Tak, Zamawiający dopuszcza cewniki do odsysania o dł 40 cm dla rozmiarów 6 i 8 Ch, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Ad 2/ Zamawiający wymaga aby cewniki były oznakowane w sposób różnicujący pod względem numeracji, np. poprzez oznaczenie kolorystyczne i/lub oznaczenie numeracją na cewniku.

Ad 3/ Opakowania winny posiadać właściwości zgodne z wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.

Ad 4/ Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 9 poz. 7.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania o poniższym składzie:

| L.p. | Zawartość Pakietu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nerka j.u. | 1 szt. |
| 2 | Tupfery gazowe kule 20cmx20cm | 7 szt. |
| 3 | Pęseta plastikowa dł. 13 cm | 1 szt. |
| 4 | Pojemnik PP 250ml | 1 szt. |
| 5 | Serweta operacyjna 50 cm x 70 cm | 1 szt. |

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 9 poz. 7.

- Pytanie Wykonawcy:

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do cewnikowania o składzie:

5 Kompresów z włókniny 7.5 x 7.5 cm

1 Kleszczyki plastikowe typu 14 cm

1 Strzykawka 20 ml, L/S 1 Woda sterylna w ampułce 20 ml

1 Żel poślizgowy 5 gr

1 Serweta 75 x 90 cm, z przylepnym otworem o średnicy 9 x 12 cm

1 Serweta 75 x 90 cm

Taca dwukomorowa, rozmiar średni

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do cewnikowania o składzie:

5 Tupferów (kule), rozmiar średni

1 Metalowa pęseta 14 cm, anatomiczna

1 Miska plastikowa 150 ml

1 Serweta 45 x 75 cm, z przylepnym otworem o średnicy 7 cm

1 Miska nerka

1 Serweta 45 x 75 cm

Miękkie opakowanie

3/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cewnikowania w składzie:

1 x serweta z papieru wodoodpornego 76 x 46 cm

1 x nerka medyczna

1 x para rękawic winylowych rozmiar XL

1 x rękawica foliowa rozmiar XL

1 x pojemnik plastikowy z 6 tupferami

2 x gaziki 8 x 7,5 cm

1 x wodoodporne obłożenie z wycięciem 76 x 46 cm

1 x pęseta plastikowa

1 x saszetka z 5g środka poślizgowego na bazie wodnej

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zestaw do cewnikowania wskazany w pkt 3/ zapytania.

Pakiet 9 poz. 5, 7.

- Pytanie Wykonawcy:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyłączenie z Pakietu nr 9, poz. 5 i 7, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 10.

Pakiet 10 poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylną, wykonaną z poliuretanu, z dodatkowym portem, korkiem  typu ,,klik’’, cienkościenny cewnik kaniuli posiadający 3 paski, które pokrywają więcej niż 50 % przekroju kaniuli, a tym samym doskonale są widoczne w  RTG, atraumatyczna końcówka cewnika w kształcie stożka, filtr hydrofobowy, zabezpieczenie w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, przepływ kaniuli w rozmiarze 17 i 20 G minimalnie różni się od wymaganego, 17 G – przepływ 155 ml/min, 20 G – przepływ 59 ml/min,  pozostałe rozmiary kaniul zgodne z SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 10 poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli dożylnej, bezpiecznej wykonanej z biokompatybilnego poliuretanu. Kaniula posiada dodatkowy, samozamykający się port do wstrzyknięć, 4 paski kontrastujące 
w promieniach RTG. Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli Kaniula posiada zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Igła posiada zabezpieczenie w postaci polimerowego (plastikowego) zabezpieczenia igły po użyciu, aktywowane w momencie usuwania igły 
z cewnika. Zabezpieczenie jak na rysunku:

Rozmiary:

14G 2,0 x 45 mm, przepływ 290 ml/min

16G 1,7 x 45 mm, przepływ 180 ml/min

17G 1,5 x 45 mm, przepływ 140 ml/min

18G 1,2 x 45 mm, przepływ   90 ml/min

18G 1,2 x 32 mm, przepływ   90 ml/min

20G 1,0 x 32 mm, przepływ   64ml/min

22G 0,8 x 25 mm, przepływ   33 ml/min

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 10 poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli dożylnej, bezpiecznej wykonanej z biokompatybilnego teflonu FEP. Kaniula posiada dodatkowy, samodomykający się port do wstrzyknięć, 2 paski kontrastujące w promieniach RTG. Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli Kaniula posiada filtr hydrofobowy zapobiegającą wypływowi krwi. Igła posiada zabezpieczenie w postaci polimerowego (plastikowego) zabezpieczenia igły po użyciu, aktywowane w momencie usuwania igły z cewnika. Zabezpieczenie jak na rysunku:

Rozmiary:

| 14 G | 2,1 x 45 | 305 ml/min |
| --- | --- | --- |
| 16 G | 1,7 x 45 | 200 ml/min |
| 17 G | 1,5 x 45 | 142 ml/min |
| 18 G | 1,3 x 45 | 95 m/min |
| 20 G | 1,1 x 32 | 65 ml/min |
| 22 G | 0,9 x 25 | 36 ml/min |
| 24 G | 0,7 x 19 | 23 ml/min |
| 26 G | 0,6 x 19 | 17 ml/min |

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 10 poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli z samodomykajacym się koreczkiem portu bocznego. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiając dopuszcza kaniule z samodomykającym się koreczkiem portu bocznego.

Pakiet 10 poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 18G o przepływie 85 ml/min zamiast 95-107 ml/min. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 10 poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 20G o przepływie 55 ml/min zamiast 61-72 ml/min. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 10 poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 22G o przepływie 33 ml/min zamiast 35-45 ml/min. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 10 poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

1/Prosi Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby do oferty dołączono min. 3 badania kliniczne potwierdzające zmniejszone ilości zakrzepowego zapalenia żył związanego z materiałem użytym do produkcji kaniul?

2/ Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy korek portu bocznego ma być samodomykający?

3/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy automatyczne zabezpieczenie ma zatykać w pełni światło 
i ostrze igły?

4/ Prosimy o wyjaśnienie, czy w związku z tym, iż kaniula ma być pozbawiona ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego, Zamawiający będzie oczekiwał kaniul pozbawionych części metalowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad 1/ Zamawiający nie wymaga takiego dokumentu.

Ad 2/ Tak, Zamawiający oczekuje kaniuli z samodomykającym korkiem portu bocznego.

Ad 3/ Zabezpieczenie ma zapewniać ochronę przed zakłuciem,  zachlapaniem krwią czy też ponownym użyciem cewnika.

Ad 4/ Zapis jak w SIWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR