T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 06.04.2017 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA DLA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

SZPITALA BIELAŃSKIEGO

W WARSZAWIE (ZP-17/2017)

Sz.B./ZP/26/ZP-17/2017

W związku z zapytaniami uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                         na dostawę wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Bielańskiego w Warszawie                   (ZP-17/2017), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), dalej ustawa Pzp, informuję:

PAKIET 1  -  APARATY DO ZNIECZULENIA

- Pytanie - pkt  12 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania wyposażony w reduktory montowane na butlach O2 i N2O ? Jest to standardowe rozwiązanie stosowane przez wszystkich producentów aparatów do znieczulania.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 20 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania                              z kompaktowym wbudowanym układem oddechowym wystającym ok. 20 cm poza rzut podstawy aparatu ? Ze względu na fakt, że przedmiotem zamówienia jest aparat do znieczulania wraz                                              z kardiomonitorem to układ oddechowy nie będzie miał wpływu na zewnętrzne wymiary całego stanowiska gdyż to kardiomonitor będzie stanowił najbardziej wysunięty punkt.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 29 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z szerszym zakresem ustawień ciśnienia wdechu od 5-70 cmH2O ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 33 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania                                 z mechanicznym manometrem ciśnienia w drogach oddechowych ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 38 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z 15 calowym kolorowym ekranem LCD o rozdzielczości 1024 x 768 pikseli wbudowany w korpus aparatu ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 3 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia z zasilaniem awaryjnym, umożliwiającym ciągłą pracę przez 90 minut w warunkach standardowych ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 5 -  Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia jezdny, bez możliwości podwieszenia aparatu na kolumnie anestezjologicznej ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 7 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia, wyposażony                w fabrycznie wbudowane, 3 gniazda elektryczne 230V na bocznej ścianie aparatu w tym jedno gniazdo do podłączenia zasilania parownika Desfluranu ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 9 - Czy Zamawiający będzie wymagał wbudowanego oświetlenia blatu z regulacją natężenia światła typu LED ?

odpowiedź - Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

- Pytanie - pkt 13 - Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z zakresem regulacji przepływu N2O w zakresie 0 - 10 l/min. ? Szerszy zakres przepływu N2O nie jest praktycznie wykorzystywany.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 16 - Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z zakresem regulacji przepływu N2O w zakresie 0 - 10 l/min. ? Szerszy zakres przepływu N2O nie jest praktycznie wykorzystywany.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 17 - Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia wyposażony w pneumatyczny mieszalnik gazów, zapewniający automatyczne utrzymywanie stężenie tlenu w mieszaninie 
z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25% ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 19, 20 - Czy Zamawiający dopuści kompaktowy układ oddechowy o pojemności 3,01 litra, wystający nieznacznie poza rzut podstawy aparatu ?

odpowiedź - TAK - do 20 cm..

- Pytanie - pkt 28 - Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia wyposażony w tryb wentylacji SIMV - synchroniczną przerywaną wentylację wymuszoną w trybie objętościowym                    i ciśnieniowym, bez wspomagania PS ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 28 - Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez trybu PCV-VG wentylacji ciśnieniowej z gwarantowaną objętością ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 29 - Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia umożliwiający regulację stosunku wdechu do wydechu od 2:1 do 1:8, z ciśnieniem wdechu regulowanym od 5 do 60 cmH2O oraz z bardzo duża czułością wyzwalania przepływowego od 0,2 do -10 l/min, bez wyzwalania ciśnieniowego ? Zakresy te są w zupełności wystarczające, jeśli chodzi o zastosowanie kliniczne.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 32 - Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia umożliwiający automatyczny zapis z możliwością łatwego odczytu ostatnich 12 komunikatów o alarmach i błędach ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 42 - Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na kompatybilności modułu wykorzystywanego w aparacie w zakresie wyświetlania parametrów stężeń gazów, bez możliwości wykorzystywania modułu BIS w obu urządzeniach ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 44 - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o przekątnej 12”, a więc większy niż wymagane minimalnie 10 cali, umożliwiający wyświetlanie jednoczasowo na ekranie 6 różnych krzywych dynamicznych ? Większa ilość wyświetlanych jednoczasowo krzywych, negatywnie wpływa na czytelność prezentowanych danych.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 49 - Prosimy o doprecyzowanie jakich parametrów nerkowych wymaga Zamawiający, czy możliwości ich pomiaru, jaką metodą ? Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w funkcje obliczeń hemodynamicznych oraz kalkulator lekowy, jednak bez funkcji obliczeniowych parametrów nerkowych?

odpowiedź - parametry nerkowe - np. klirens kreatyniny. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu bez funkcji obliczeń parametrów nerkowych.

- Pytanie - pkt 4 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania przeznaczony              dla niemowląt, dzieci i dorosłych umożliwiający wentylację z objętościami oddechowymi od 5 do 1500 ml w trybie PCV ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 6 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania z możliwością łatwego przemieszczania dzięki kółkom jezdnym o dużej średnicy 15 cm i masie własnej aparatu poniżej 190 kg ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 12 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania wyposażony                   w reduktory montowane na butlach O2 i N2O ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 17 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania z systemem automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie  min. 21 % oraz mieszalnikiem z elektronicznymi przepływomierzami ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 19 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania z układem oddechowym o prostej budowie, łatwym do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu                               o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5 L ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 20 - Ze względu na wymóg umieszczenia ekranu aparatu na wychylnym ramieniu zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści kompaktowy układ oddechowy wystający poza rzut podstawy aparatu?

odpowiedź - TAK, do 20 cm.

- Pytanie - pkt 22 - Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z obejściem tlenowym o dużej wydajności od 35 do 50 l/minutę, zależnym od ciśnienia zasilania aparatu w tlen ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 29 - Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z regulacją ciśnienia wdechu od 5 do 70 cmH2O w trybie PCV ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 33 - Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z elektronicznym wyświetlaniem krzywej ciśnienia, wartości ciśnienia szczytowego oraz mechanicznym manometrem ciśnienia w drogach oddechowych ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 33 - Czy w związku z wymaganiem przez Zamawiającego funkcji pętli spirometrycznych obrazujących stan płuc i dróg oddechowych pacjenta Zmawiający będzie wymagał automatycznej funkcji rekrutacji pęcherzyków płucnych, służącej do poprawy mechaniki oddechowej u pacjentów otyłych i poddawanych zabiegom laparoskopowym ?

odpowiedź - NIE.

- Pytanie - pkt 35 - Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z trendami o rozdzielczości              1 minuty ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 38 - Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z wbudowanym ekranem, umożliwiającym ergonomiczną pracę ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 47 - Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta z ciągłą rejestracją i możliwością równoczesnej prezentacji 2 i 7 (I, II, III, aVF, aVR, aVL, Vx) odprowadzeni EKG ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 47 - Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta z ciągłą rejestracją i możliwością równoczesnej prezentacji 2 i 7 (I, II, III, aVF, aVR, aVL, Vx) odprowadzeni EKG ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 9 - Czy Zamawiający będzie wymagał wbudowanego oświetlenia blatu z regulacją natężenia światła typu LED ?

odpowiedź - NIE.

- Pytanie - pkt 9 - Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z wbudowanym oświetleniem Blatu bez regulacji natężenia światła ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 12 - Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z zewnętrznym reduktorem do butli O2 i N2O ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 22 - Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat o z obejściem tlenowym                            o wydajności min. 35 l/minutę ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 27 - Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z możliwością prowadzenia wentylacji ręcznej po przełączeniu  z wentylacji mechanicznej  przy  pomocy przycisku na dotykowym ekranie respiratora ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 28 - Czy z uwagi na różnice w nazewnictwie trybów wentylacji stosowanych przez różnych producentów zamawiający dopuści aparat wyposażony w tryby wentylacji odpowiadające wymaganym: SIMV-VC, PCV, SIMV-PC, PSV/CPAP, PRVC, S-PRVC ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 29 - Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z parametrami  nastawialnymi ciśnienia wdechu przy PCV w zakresie od 4 do 70 cm H2O oraz parametrami  nastawialnymi czułość wyzwalania ciśnieniowego w zakresie od 0,4 do 10 cmH2O ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 35 - Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z możliwością zapisu trendów do 1 godziny ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 38 - Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z ekranem na stałe usytuowanym na aparacie do znieczulenia bez możliwości regulacji jego położenia ?

odpowiedź - Zamawiający dopuszcza aparat z wbudowanym w aparat ekranem.

- Pytanie - pkt 41 - W jaki sposób zamawiający będzie punktował aparat z wbudowanym ssakiem próżniowym ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 42 - Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z kardiomonitorem modułowym innego producenta bez kompatybilności modułowej z aparatem do znieczulenia ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 44 - Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z monitorem pacjenta który wyświetla do 6 krzywych dynamicznych jednocześnie na ekranie ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 47 - Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z monitorem pacjenta który Zakres pomiaru saturacji SpO2 od 30 do 100% z prezentacją krzywej pletyzmograficznej                           z eliminacją artefaktów i zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale oraz funkcją automatycznego pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z możliwością regulacji odstępów w zakresie od 1 do 5 minut w przyrostach 1-minutowych następnie co 10, 15, 20, i 30 minut; 1, 2, 4, 6, i 8 godzin ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 47 - Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z możliwością pomiaru zwiotczenia mięśniowego jako osobny moduł nie będący częścią monitora funkcji życiowych ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET 2  -   KARDIOMONITORY

- Pytanie - pkt 2 - Czy Zamawiający uzna za wystarczający akumulator na co najmniej 180 minut ciągłej pracy w module monitorowania podstawowych parametrów (zgodnie z pkt 3) zamiast                  w samym kardiomonitorze ? Gwarantuje to podtrzymanie monitorowania podstawowych funkcji życiowych zarówno w czasie transportu z pacjentem jak i w razie awarii zasilania sieciowego przy łóżku pacjenta.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 28 - Czy Zamawiający zaakceptuje całkowity czas odpowiedzi dla czujnika strumienia bocznego wynoszący 3 sekundy oraz czas odpowiedzi poniżej 60 ms dla czujnika strumienia głównego ? Technologia strumienia bocznego ma z definicji dłuższy czas odpowiedzi co wynika z metody pomiaru i budowy układu. Oferowany moduł umożliwia zamienne stosowanie czujników strumienia bocznego i głównego w zależności od aktualnych potrzeb.

odpowiedź - TAK.

PAKIET  3  -  PRZYŁÓŻKOWY APARAT RTG - RAMIĘ C

- Pytanie - pkt 4 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do przetargu aparatu                                z prześwitem ramienia C (głębokością pomiędzy wzmacniaczem obrazu a lampą RTG) wynoszącą 71 cm ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 18 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do przetargu aparatu                          o maksymalnym prądzie dla fluoroskopii wynoszącym 12 mA ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 23 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do przetargu aparatu                          o pojemności cieplnej kołpaka wynoszącej 800 kHU, biorąc pod uwagę, że proponowane przez nas rozwiązanie posiada wartość pojemności cieplnej anody wielokrotnie przekraczającą wymaganą wartość.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 24 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do przetargu aparatu                          o wydajności chłodzenia anody wynoszącej 24 kHU/min, biorąc pod uwagę, że proponowane przez nas rozwiązanie posiada wartość pojemności cieplnej anody wielokrotnie przekraczającą wymaganą wartość.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 12 - Czy zamawiający zgodzi się zwiększyć punktację mówiącą o bezprzewodowym włączniku nożnym? Aktualna punktacja i arytmetyka przetargowa nie zachęca oferenta do zaoferowania takiego rozwiązania i ewentualnej dopłaty za taką innowacyjną funkcjonalność. Proponujemy:

| 12 | Bezprzewodowy, wielofunkcyjny nożny włącznik ekspozycji | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 23 - Czy zamawiający zgodzi się zwiększyć punktację w bardzo istotnym parametrze jakim jest Pojemność Cieplna Kołpaka? Aparat, który chcemy zaoferować przekracza 10-krotnie wymaganą w Opisie Technicznym wartość oraz znacznie wybija się na tle konkurencji, gwarantując tym samym bezpieczną pracę niezależnie od długości wyzwalanej skopi                                      w procedurach typu ECPW. Proponujemy:

| 23 | Pojemność cieplna kołpaka min. 1300 kHU | Parametr wymagany - 0 pkt Największa wartość -10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| --- | --- | --- | --- |

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 38 - Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie aparatu, którego dwa monitory                  o szerokości 19 cali i luminancji 1000cd/m2 nie posiadają funkcji składania ? Naszym zdaniem brak tej funkcjonalności nie wpływa na ergonomię pracy, a jest charakterystycznym parametrem dla jednego z dostawców RTG z ramieniem C.

odpowiedź - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 2 monitorów medycznych, co najmniej 19″ LCD TFT min. 1,2 Mpix lub jednego monitora medycznego HD, co najmniej 24″, z możliwością dzielenia wyświetlanego obrazu, umieszczone na niezależnym wózku, z zaimplementowaną krzywą DICOM.

- Pytanie - pkt 49 - Prosimy o potwierdzenie czy zamawiający ma na myśli system automatycznie wykrywający ruch w polu obrazowym wzmacniacza i tym samym dostosowania częstotliwości skopi do szybkości tego ruchu, celem obniżenia dawki bez utraty płynności obrazu ?

odpowiedź - Zamawiający nie wymaga analizy obrazu pod kątem ruchu w polu obrazowym                       i korekty tego ruchu. Zamawiający nie nakłada ograniczeń na sposób realizacji.

- Pytanie - pkt 17 - Zwracamy się z prośbą o dodatkową punktację za większy zakres fluoroskopii pulsacyjnej. Chcielibyśmy zaznaczyć, że aparat, który oferujemy, wykonuje skopię w zakresie                   1-25 pulsów/s, co znacznie przekracza tę wymaganą przez Zamawiającego i wyróżnia go na tle konkurencji. Tak szeroki zakres z możliwością automatycznej regulacji zapewnia płynny obraz                 z zachowaniem niskiej dawki promieniowania.

Proponujemy:

| 17 | Zakres fluoroskopii pulsacyjnej o częstości regulowanej ręcznie min. od 2 do 8 obrazów/s | Wartość największa- 5 pkt parametr wymagany - 0 pkt pozostałe proporcjonalnie |  |
| --- | --- | --- | --- |

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy zamawiający dopuści aparat, którego nie wszystkie elementy wyprodukowane są                 w u tego samego producenta, natomiast aparat konstruowany jest i produkowany w Niemczech ?  Korzystanie z poddostawców w zakresie np. lamp RTG i monitorów jest czymś powszechnym                 u markowych producentów i umożliwia wybór optymalnego, dostosowanego do potrzeb                            i najwyższego jakościowo produktu. Fakt, że aparat jest konstruowany w oparciu o poddostawców nie świadczy o wyższej jakości produktu i nie powinien być parametrem wymaganym.

odpowiedź - TAK, pod warunkiem, że cały aparat posiada deklarację zgodności CE.

- Pytanie - Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat wyposażony w funkcje DICOM Storage, Worklist, Send ? Modalność MWM jest nazwą własną stosowaną przez firmę Shimadzu                 i w zasadzie wyklucza wszystkich pozostałych oferentów.

odpowiedź - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z systemem DICOM 3.0 z minimum następującymi funkcjami: DICOM Storage, DICOM Send, DICOM Worklist.

- Pytanie - Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w dniach roboczych zapisu „tj. od pn. - pt.                    (w wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)”. Wyjaśniamy, iż serwis Wykonawcy pracuje od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w określonych godzinach, dlatego też prosimy o zaakceptowanie powyższej propozycji.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na 30-dniowy termin płatności licząc od dnia otrzymania  faktury VAT.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 63 - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu usunięcia kluczy sprzętowych, oprogramowania serwisowego oraz kodów zabezpieczających oprogramowanie. Wyjaśniamy, że kody serwisowe są wydawane imiennie autoryzowanym serwisantom, którzy muszą odbyć cykl szkoleń serwisowych u producenta i są wydawane na określony czas. Zamawiający musi działać zgodnie z obowiązującymi przepisami art.90 ust.4 i 5 Ustawy                            o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010r., która reguluje jakie podmioty mogą wykonywać czynności serwisowe. Producent sprzętu medycznego  gwarantuje, że jeżeli sprzęt jest użytkowany, serwisowany  zgodnie z jego wytycznymi to zapewnia, ze wszelkie wydane certyfikaty są utrzymywane w mocy. Rejestrując wyrób jako wyrób medyczny potwierdza się jednocześnie, że dane urządzenie posiada odpowiednie certyfikaty oraz przedkłada się instrukcje obsługi, która m.in. zawiera informacje na temat zasad eksploatacji urządzenia. Naruszenie wytycznych producenta może skutkować utratą wszelkich certyfikatów dla danego urządzenia. Jednocześnie informujemy, ze w momencie usunięcia kodów serwisowych Zamawiającemu byłoby rażącym naruszeniem wytycznych producenta i tym samym Zamawiający byłby zobowiązany do przejęcia na siebie  wszelkiej  odpowiedzialności prawnej za skutki użytkowania aparatu. W momencie, kiedy osoba trzecia zostanie poszkodowana podczas pracy aparatu to szpital poniesie wszystkie konsekwencje tego zdarzenia (ewentualne odszkodowanie itp.), a nie producent sprzętu. Powyższe wynika z tego, że z chwilą przeniesienia na kupującego kodów serwisowych producent nie ma faktycznych ani prawnych możliwości zagwarantowania sprawności pracy aparatu. Wszelkie czynności związane zatem z serwisem i naprawą sprzętu zobowiązany jest dokonywać na własne ryzyko kupujący. Ponosi on tym samym wszelką odpowiedzialnością opartą nie tylko na zasadzie winy, lecz także na zasadzie ryzyka za szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem takiego urządzenia. Dlatego też tak istotnym elementem użytkowania sprzętu medycznego, bezpośrednio związanego z zagrożeniem dla życia i zdrowia pacjenta, jest właściwe jego serwisowanie i przestrzeganie wytycznych producenta. Dodatkowo informujemy, ze  zgodnie z Instrukcją obsługi „aparat może być obsługiwany jedynie przez wykwalifikowany personel. Otwieranie aparatu i dostęp do wewnętrznych elementów jest dozwolone jedynie dla autoryzowanego serwisu. Autoryzowanie do wykonywania napraw dokonać może jedynie producent aparatu”

W związku z powyższym wnosimy o rezygnację przez Zamawiającego z powyższego wymogu.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 3 -  czy Zamawiający dopuści aparat, którego moc generatora wynosi ≥ 2,2 kW. Jest to wartość tylko minimalnie niższa od opisanej. Pozytywna odpowiedź na pytanie umożliwi nam zaoferowanie najwyższej klasy nowoczesnego systemu diagnostycznego przewyższającego większość wymagań Zamawiającego oraz umożliwienie udziału w postępowaniu więcej niż jednemu wykonawcy.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 19 - czy Zamawiający dopuści aparat o wartości prądu dla radiografii cyfrowej                       w pełnym zakresie napięcia ≥ 20 mA ? Jest to wartość tylko minimalnie niższa od opisanej. Powyższe pytanie obejmuje jedynie szczegóły techniczne nie mające wpływu na użyteczność kliniczną, ergonomię czy bezpieczeństwo. Chcielibyśmy dodatkowo zaznaczyć, że są to jedynie parametry z całego zestawienia wymaganych, które ograniczają nam możliwość zaoferowania najwyższej klasy nowoczesnego systemu diagnostycznego, przewyższającego większość pozostałych wymagań Zamawiającego.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - czy Zamawiający będzie wymagał by aparat był wyposażony w wielofunkcyjną pojedynczą dźwignię sterującą hamulcem oraz kierunkiem kół aparatu ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  5  -  GASTROSKOPY

- Pytanie - pkt 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wideogastroskopu bez dodatkowego kanału roboczego, reszta parametrów bez zmian ? Odstąpienie od tego parametru pozwoli zaoferować tańsze rozwiązanie, korzystniejsze pod względem ekonomicznym, standardowo gastroskop posiada kanał roboczy, który również służy do płukania.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  7  -   MYJNIA ENDOSKOPOWA

- Pytanie - pkt 7 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w system zmniejszający woń środków chemicznych, poprzez wyprowadzenie oparów poza urządzenie, tj.    do instalacji wentylacyjnej szpitala ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 17 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wykorzystujące rozwiązanie równoważne, tj. laserowy czytnik kodów kreskowych do identyfikacji endoskopów                                      i użytkowników ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie myjni bez systemu uzdatniania wody ? Na rynku polskim są myjnie, które nie wymagają dodatkowego uzdatniania; zakup i instalacja uzdatniacza wiąże się z dodatkowymi zbędnymi kosztami.

odpowiedź - TAK, pod warunkiem zapewnienia funkcji zmiękczania wody.

- Pytanie - Ad. 4 - Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga automatycznej myjni-dezynfektora czy też tylko urządzenia do dezynfekcji ? Podane w p. 4 SIWZ etapy nie uwzględniają mycia endoskopu.

odpowiedź - Zamawiający wymaga automatycznej myjni-dezynfektora.

- Pytanie - Ad. 4 - Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie dokonywało również suszenia kanałów roboczych endoskopów czy chce by kanały po procesie pozostawały mokre ?

odpowiedź - Zamawiający nie wymaga aby zaoferowane urządzenie dokonywało również suszenia kanałów roboczych endoskopów.

- Pytanie - Ad. 12 - Czy Zamawiający dopuści do oceny rozwiązanie w którym endoskop układany jest bezpośrednio w komorze mycia ? Rozwiązanie takie pozwala na uniknięcie przenoszenia skontaminowanego instrumentu w koszu.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Ad. 13 - Prosimy o podanie jakiego typu endoskopami (producent oraz model) dysponuje Zamawiający.

odpowiedź - prod. OLYMPUS m.in. GIF-H185, CF-H185I, GIF-Q165.

- Pytanie - Ad. 17 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w czytnik kodów kreskowych zamiast transponderów ? Rozwiązanie to jest tożsame pod względem funkcjonalnym                z opisanym w SIWZ.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie spełniało normy prawne obowiązujące w Polsce, a w szczególności wymagania normy PN-EN ISO 15883-4 „Wymagania                 i badania dotyczące myjni-dezynfektorów przeznaczonych do dezynfekcji chemicznej endoskopów termolabilnych” ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzeni przeprowadzało proces                         o działaniu sporobójczym i pozwalało na usuwanie biofilmu ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający pozwoli zaoferować myjnie endoskopową o następujących parametrach:

- poz. 7 - urządzenie bez kondensatora oparów

- poz. 12 - bez wyjmowanego/wysuwanego kosza do umieszczania endoskopów, myty endoskop umieszczany jest bezpośrednio do misy załadowczej myjni.

Wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem zawartym w SIWZ.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 20 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjni z dostępnością części zamiennych przez okres min. 8 lat od daty zainstalowania ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 4 - Prosimy o doprecyzowanie zapisu. Zamawiający w punkcie 4 wymienił tylko procesy odpowiadające za dezynfekcje pomijając proces mycia. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga w pełni automatycznego procesu mycia i dezynfekcji składającego się                      z minimum:

- testu szczelności

- mycia wstępnego

- mycia w detergencie

- dezynfekcji

- płukania

odpowiedź - TAK, łącznie z procesem mycia.

- Pytanie - pkt 9 - Prosimy o dopuszczenie myjni z ciśnieniem testu szczelności max. 300 mbar. Oferowana myjnia jest zgodna z normami EN ISO 15883-1 i EN ISO 15883-4 oraz posiada deklaracje zgodności z dyrektywą 93/42/EEC, co potwierdza bezpieczeństwo produktu.

odpowiedź - Zamawiający dopuszcza myjnię z ciśnieniem testu szczelności max. 300 mbar, zgodną z normami EN ISO 15883-1 i EN ISO 15883-4 oraz posiadającą deklarację zgodności                    z dyrektywą 93/42/EEC.

- Pytanie - pkt 10 - Prosimy o doprecyzowanie i potwierdzenie, że Zamawiający wymaga podania czasu pełnego procesu mycia i dezynfekcji składającego się z etapów opisanych w punkcie 4.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 18 - Ze względu na to, że żadna norma nie określa minimalnego spektrum działania a jedynie wytyczne branżowe towarzystw endoskopowych i epidemiologicznych prosimy                           o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga spektrum działania minimum:

B - bakteriobójcze,

F - grzybobójcze,

Tbc - mykobakteriobójcze,

V - wirusobójcze,

S - zarodnikobójcze.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  8  -   BRONCHOSKOP

- Pytanie - Czy Zamawiający pozwoli zaoferować wysokiej klasy bronchoskop wiodącej firmy PENTAX Medical o następujących parametrach:

- poz. 6 - średnicy kanału roboczego: min. 2,55 mm

- poz. 7 - kąty zagięcia końcówki min. góra/dół : 160˚/130˚

Wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem zawartym w SIWZ.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 2 - W celu dobrania odpowiednich przyłączy do myjni prosimy o podanie producenta i modelu myjni Zamawiającego.

odpowiedź - CLEANTOP WM-S prod. KAIGEN, ETD3 BASIC GA, ETD-3 BASIC PAA - prod. OLYMPUS.

- Pytanie - Czy Zamawiający wymaga by endoskop był kompatybilny z jednorazowymi zaworkami ssącymi i biopsyjnymi w celu ułatwienia procesu dekontaminacji endoskopu ? Standardowe wielorazowe zawory wymagają dedykowanego procesu dezynfekcji co wydłuża proces przygotowania endoskopu do kolejnego użycia.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający wymaga by w komplecie z bronchoskopem były dostarczone zaworki biopsyjne i ssące, jeśli tak to ile ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w punkcie 2 bateryjnego źródła światła przykręcanego bezpośrednio do bronchofiberoskopu

odpowiedź - Zamawiający dopuszcza bateryjne źródła światła przykręcane bezpośrednio do bronchofiberoskopu.

- Pytanie - pkt 7 - Prosimy o dopuszczenie w punkcie numer 7 kąta zagięcia końcówki góra/dół 180˚/100˚

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 8 - Prosimy o dopuszczenie w punkcie numer 8 długości roboczej 540 mm

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 10 - Prosimy o dopuszczenie w punkcie 10 głębi ostrości w zakresie od 5 mm do 50 mm.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 11 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy w punkcie 11 ma na myśli jednogniazdowe podłączenie światłowodu ?

odpowiedź - TAK.

PAKIET  9  -   VIDEOLARYNGOSKOPY

- Pytanie - pkt 4 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w punkcie 4 łyżek wykonanych ze stali nierdzewnej.

odpowiedź - Zamawiający dopuszcza łyżki wykonane ze stali nierdzewnej.

- Pytanie - pkt 6 - Prosimy Zamawiającego o odstąpienie w punkcie  6 od wymogu używania laryngoskopu samodzielnie bez monitora.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 8 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, aby w punkcie 8 dopuścił zapis zdjęć i filmów w  zintegrowanej, wewnętrznej pamięci urządzenia, z możliwością odtwarzania po podłączeniu do komputera. Przewód łączący z komputerem w zestawie.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 10 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, aby odstąpił w punkcie 10                          od wymogu wykonania wideo laryngoskopu w sposób zapewniający odporność na skutki upadku. Prośbę swoją motywujemy faktem, iż odporność na upadki jest dość względnym pojęciem                        i wymaga spełnienia określonych norm.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET 11  -    ZGRZEWARKA ROLKOWA

- Pytanie - pkt 5 - czy Zamawiający nie popełnił błędu podając jednostkę m/s, czy nie powinna być wyrażona w m/min ?

odpowiedź - TAK, obowiązująca jednostka to m/min a wymagana prędkość to 8 m/min.

- Pytanie - pkt 10 - prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli pisząc „alarm akustyczny błędu”

odpowiedź - sygnał dźwiękowy podczas wystąpienia błędu.

- Pytanie - Ad. 3 - Czy Zamawiający dopuści do oceny zgrzewarkę, w której temperaturę zgrzewu można regulować w zakresie do 220°C co jest rozwiązaniem lepszym niż opisane w SIWZ ?

odpowiedź - TAK, przy zachowaniu dolnej granicy 100°C.

- Pytanie - Ad. 5 - Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając aby prędkość zgrzewania była min. 8 m/s? Tak duża prędkość nie występuje w zgrzewarkach stosowanych                      w obszarze medycznym.  Czy Zamawiający ma na myśli prędkość 8 m/min. ?

odpowiedź - TAK, wymagana prędkość to 8 m/min.

- Pytanie - Ad. 9 - Czy Zamawiający dopuści do oceny zgrzewarkę, która automatycznie przechodzi w tryb czuwania po 30 s. okresu bezczynności ? Jest to rozwiązanie znacznie lepsze i bardziej energooszczędne niż opisane w SIWZ.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Ad. 12 - Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz                     z urządzeniem oprogramowania do archiwizacji parametrów procesu zgrzewania ?

odpowiedź - NIE.

- Pytanie - Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana zgrzewarka była wyposażona w drukarkę drukującą datę i godzinę pakowania, datę ważności pakietu, operatora ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana zgrzewarka była wyposażona w drukarkę                   z automatycznym dopasowaniem wielkości czcionki do wielkości pakietu ? Rozwiązanie takie znacznie ułatwia późniejszą identyfikację pakietu i ułatwia pracę personelu.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana zgrzewarka była zgodna z wymogami norm ISO 11607-2 oraz DIN 58953-7 ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  13  -  STATYWY MEDYCZNE

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści statyw kroplówki z regulacją wysokości za pomocą pokrętła ze śrubą dociskową? Proponowane rozwiązanie nie posiada ruchomej tulejki, pod którą może gromadzić się brud i ogniska bakterii, a dzięki której możliwa jest regulacja jedną ręką a właśnie śrubę dociskową wskazaną na zdjęciu.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści stojak ze stabilną podstawą pięcioramienną ze spawanych kształtowników ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET 14  -   MEBLE MEDYCZNE

- Pytanie - pkt 9 - prosimy o podanie wymiarów stołu z zadania 14.

odpowiedź - 780/950 x 525/500 x 750

- Pytanie - czy Zamawiający może określić czy w zadaniu 14 meble 8 kolorów płyty do wyboru będą to kolory drewnopodobne czy uni (jednolite) ?

odpowiedź - kolory drewnopodobne i jednolite.

- Pytanie - proszę o wyjaśnienie czy meble zaoferowane w pakiecie 14 mają posiadać atest higieniczny dopuszczający ich stosowanie w jednostkach służby zdrowia, wydany przez jednostkę uprawnioną, niezależną od wykonawcy ?

odpowiedź - TAK, dotyczy mebli ze stali.

PAKIET  16 -   PARAWANY NAŚCIENNE

- Pytanie - Prosimy o wskazanie do jakiego rodzaju ścian mają zostać zamontowane parawany, bowiem nie zaleca się montażu parawano-wieszaków do ścian gipsowo - kartonowych.

odpowiedź - ściany karton-gips.

- Pytanie - Prosimy o informację czy Zamawiający odstąpi od wymogu montażu ?  Koszt dojazdu montażystów przy ilości 2 szt. znacznie podniesie cenę produktu, a sam montaż jest bardzo prosty           i nieskomplikowany, ponadto producent zapewnia pełną instrukcję.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 4 - czy Zamawiający dopuści ofertę zawierającą m.in. parawany naścienne ze statywem regulowanym w zakresie 80 - 200 cm ? Pozostałe parametry zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - prosimy podać do jakiego rodzaju ścian mają być montowane parawany, czy są to ściany wykonane w technologii tradycyjnej (beton, cegła itp.) czy z płyt kartonowo-gipsowych.

odpowiedź - płyta karton-gips.

- Pytanie - czy Zamawiający dopuści parawan naścienny o długości w stanie złożonym  880 mm ?

odpowiedź - TAK.

PAKIET 18  -  SZYNY NAŚCIENNE

- Pytanie - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia i montażu łącznie 20 m bieżących szyn czy wartość 20 m bieżących należy pomnożyć razy 10 szt. ?

odpowiedź - zamówienie obejmuje dostawę oraz montaż 20 m bieżących szyn.

- Pytanie - Prosimy o wskazanie do jakiego rodzaju ścian mają zostać zamontowane szyny ?

odpowiedź - karton-gips.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści kosze wykonane ze stali kwasoodpornej na materiały opatrunkowe o wymiarach: 360 x 150 x 160 mm ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści kosze wykonane ze stali kwasoodpornej na materiały opatrunkowe o wymiarach: 290 x 96 x 90 mm ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści kosze na dreny wykonane ze stali kwasoodpornej,                           o wymiarach 115 x 115 x 500 mm ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia w pakiecie 18 jest 10 kompletów szyn o długości 20 m wraz z koszykami na materiały opatrunkowe oraz koszykami na dreny (co łącznie daje nam 200 m szyn, 10 sztuk koszyków na materiały opatrunkowe oraz 10 sztuk koszyków na dreny) ?

odpowiedź - NIE.

- Pytanie - jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna prosimy o podanie łącznych ilości szyn w „m” i koszyków, które są przedmiotem zamówienia.

odpowiedź - łączna ilość szyn - 20 m bieżących. Łączna ilość koszyków - 10 szt.

- Pytanie - prosimy o podanie typu ścian, do których będą montowane szyny.

odpowiedź - ściany karton-gips.

SIWZ

- Pytanie - rozdział 8, punkt 8.3.2 oraz 8.4.2 - Prosimy o doprecyzowanie na jakim etapie składania oferty należy przedstawić dokumenty - ulotki potwierdzające ?

odpowiedź - dokument wymieniony w pkt 8.3.2 składany jest wraz z ofertą i dotyczy potwierdzenia parametrów ocenianych i nie podlega uzupełnieniu. Dokument z pkt 8.4.2 dotyczy potwierdzenia parametrów wymaganych i składany jest na wezwanie Zamawiającego.

- Pytanie  - rozdział 8, punkt 8.3.2 oraz 8.4.2 - Prosimy o dokładne wskazanie, które parametry                 w zakresie zadań 5, 6, 7 i 8 są parametrami określonymi jako „wymagane”, a które „parametry oceniane” ? Prosimy o dokładne podanie numerów.

odpowiedź - parametry oceniane to są parametry, przy których widnieje punktacja.

PAKIET 5 - pkt 10, PAKIET 6 - pkt 10, PAKIET 7 - pkt 10, pkt 11, pkt 17, PAKIET 8 - pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 9, pkt 10.

Przy ocenie parametru Zamawiający będzie jednocześnie brał pod uwagę, czy oferowany przez Wykonawcę parametr spełnia wymagania np. PAKIET 8 pkt 6 - „Średnica kanału roboczego min. 2,6 mm. Parametr wymagany - 0 pkt. Największa wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie”. Oznacza to, że parametrem wymaganym jest 2,6 mm. W przypadku zaoferowania bronchoskopu              o średnicy kanału roboczego np. 2,5 mm oferta podlegać będzie odrzuceniu jako niespełniająca wymagań Zamawiającego.

- Pytanie - rozdział 9, punkt 9.5 - Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty zaakceptowanego wzoru umowy? Uwaga: na formularzu ofertowym zawarty jest zapis                              o akceptacji wzoru umowy.

odpowiedź - NIE.

- Pytanie  - załącznik nr 1 do formularza oferty - Czy załącznik nr 1 należy przedstawić osobno dla każdego pakietu, na który składana jest oferta, czy wystarczy przedstawić tylko jeden załącznik nr 1 i powielić tabelę w nim zawartą tyle razy na ile składana jest oferta ? Prosimy o jednoznaczną odpowiedź.

odpowiedź - tabela ma być wypełniona dla każdego pakietu oddzielnie. Jeśli oferta dotyczy dwóch pakietów to Wykonawca wypełnia dwie tabele.

UMOWA

- Pytanie - § 6 ust. 1a, 1b, 1c - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1%?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - § 9 ust. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu                              na następujący: „Gwarancja obejmuje przeglądy urządzenia, zgodnie z zaleceniami producenta, naprawy będących następstwem wad konstrukcyjnych lub technologicznych, konserwacje wraz                 z częściami zamiennymi.”

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - § 9 ust. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 8 lat ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - § 9 ust. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę by urządzenie zastępcze było wstawiane                w przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych ?

odpowiedź  - ust. 7 otrzymuje brzmienie:

W przypadku, gdy naprawa aparatu będzie musiała trwać dłużej niż 4 dni robocze, od piątego dnia od podjęcia naprawy, Wykonawca wstawi na czas naprawy, sprzęt zastępczy lub podzespół/część zastępczą umożliwiającą tymczasową pracę aparatu, o nie gorszych parametrach technicznych.

- Pytanie - § 5 ust. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:                 „Wszelkie reklamacje Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć w ciągu 7 dni roboczych, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - § 9, ust. 4, pakiet 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjni                            z dostępnością serwisu i części zamiennych przez okres min. 8 lat od daty zainstalowania ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - §  9 ust. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części ustępu 7 na następujący: „(…) będzie musiała trwać dłużej niż 5 dni roboczych, (…)” ?

odpowiedź - ust. 7 otrzymuje brzmienie:

W przypadku, gdy naprawa aparatu będzie musiała trwać dłużej niż 4 dni robocze, od piątego dnia od podjęcia naprawy, Wykonawca wstawi na czas naprawy, sprzęt zastępczy lub podzespół/część zastępczą umożliwiającą tymczasową pracę aparatu, o nie gorszych parametrach technicznych.

- Pytanie - § 9 ust. 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części ustępu 8 na następujący: „(…) odpowiednio do 5 oraz do 12 dni roboczych. (…)” ?

odpowiedź - ust. 8 otrzymuje brzmienie:

W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski lub w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE Zamawiający dopuszcza czas naprawy, odpowiednio do 5 oraz do 7 dni roboczych. Obowiązek wstawienia sprzętu zastępczego lub podzespołu/części zastępczej umożliwiającą tymczasową pracę aparatu, o nie gorszych parametrach, występuje, odpowiednio od szóstego dnia oraz od ósmego dnia od podjęcia naprawy.

- Pytanie - § 9 ust. 2 - Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek nieprawidłowego użytkowania urządzeń nie zgodnie z instrukcja obsługi.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - § 9 ust. 6 - Prosimy o następującą modyfikacje: „W celu dokonania naprawy Wykonawca przybędzie lub odbierze urządzenie z siedziby Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 2. dni robocze od dnia zgłoszenia awarii.” ?

odpowiedź - ust. 6 otrzymuje brzmienie:

W celu dokonania naprawy Wykonawca przybędzie do siedziby Zamawiającego lub odbierze urządzenie z siedziby Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 2. dni robocze od dnia zgłoszenia awarii.

- Pytanie - § 9 ust. 7 - Prosimy o wyjaśnienie: Zamawiający powołuje się na ust. 9, którego nie ma we wzorze umowy.

odpowiedź - ust. 7 otrzymuje brzmienie:

W przypadku, gdy naprawa aparatu będzie musiała trwać dłużej niż 4 dni robocze, od piątego dnia od podjęcia naprawy, Wykonawca wstawi na czas naprawy, sprzęt zastępczy lub podzespół/część zastępczą umożliwiającą tymczasową pracę aparatu, o nie gorszych parametrach technicznych.

- Pytanie - § 9 ust. 8 - Prosimy o następującą modyfikację: „W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski lub naprawy poza Polską lub w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE  lub naprawy poza UE Zamawiający dopuszcza czas naprawy, odpowiednio do 5 oraz do 7 dni roboczych. Obowiązek wstawienia sprzętu zastępczego, o nie gorszych parametrach, występuje, odpowiednio od szóstego dnia oraz od ósmego dnia od podjęcia naprawy.

odpowiedź - ust. 8 otrzymuje brzmienie:

W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski lub w przypadku   konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE Zamawiający dopuszcza czas naprawy,  odpowiednio do 5 oraz do 7 dni roboczych. Obowiązek wstawienia sprzętu zastępczego lub  podzespołu/części zastępczej umożliwiającą tymczasową pracę aparatu, o nie gorszych  parametrach, występuje, odpowiednio od szóstego dnia oraz od ósmego dnia od podjęcia naprawy.

- Pytanie - § 6 ust. 1 podpunkt c) - Prosimy o potwierdzenie, że wstawienie sprzętu Zastępczego powoduje nie naliczanie kar umownych za przekroczenie czasu naprawy opisanych w par. 6, ust. 1, podpunkt b). ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - § 9 ust. 6 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu konieczności stawiennictwa serwisu   w siedzibie Zamawiającego i uzna za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną  za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej                  ze Stron. Proponujemy, aby przed odstąpieniem Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem odstąpienia od umowy, udzielając mu odpowiedniego terminu. Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację:

„W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                   w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.                   W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Przed odstąpieniem od Umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę                   do usunięcia naruszenia i wyznaczy mu w tym celu dodatkowy odpowiedni termin.” ?

odpowiedź - § 11 otrzymuje brzmienie:

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia  powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Pytanie - § 6 ust. 3 - Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący: „Naliczenie kary umownej nastąpi poprzez wystawienie noty wraz z terminem zapłaty i uzasadnieniem”.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - § 9 ust. 3 - Czy Zamawiający potwierdza, że chodzi o trzykrotną naprawę tego samego podzespołu, które spowodują wymianę tego podzespołu na nowy ?

odpowiedź - TAK

- Pytanie - § 9 ust. 7 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wstawienia sprzętu zastępczego ?

odpowiedź - ust. 7 otrzymuje brzmienie:

W przypadku, gdy naprawa aparatu będzie musiała trwać dłużej niż 4 dni robocze, od piątego dnia od podjęcia naprawy, Wykonawca wstawi na czas naprawy, sprzęt zastępczy lub podzespół/część zastępczą umożliwiającą tymczasową pracę aparatu, o nie gorszych parametrach technicznych.

- Pytanie - Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji ? Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione - teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - § 5 ust. 2 - Zwracamy się z prośbą o wydłużenie rozpatrzenia ew. reklamacji do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia, zgodnie z przepisami K.C.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - § 9 ust 7 i 8 - Prosimy o wydłużenie terminu naprawy do 5 dni roboczych (bez wymiany części) i 7 dni roboczych (w przypadku wymiany sprowadzanych części zamiennych z zagranicy), liczony od zdiagnozowania usterki. Wyjaśniamy, że czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu.

odpowiedź - ust. 7 otrzymuje brzmienie:

W przypadku, gdy naprawa aparatu będzie musiała trwać dłużej niż 4 dni robocze, od piątego dnia od podjęcia naprawy, Wykonawca wstawi na czas naprawy, sprzęt zastępczy lub podzespół/część zastępczą umożliwiającą tymczasową pracę aparatu, o nie gorszych parametrach technicznych.

ust. 8 otrzymuje brzmienie:

W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski lub w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE Zamawiający dopuszcza czas naprawy, odpowiednio do 5 oraz do 7 dni roboczych. Obowiązek wstawienia sprzętu zastępczego lub podzespołu/części zastępczej umożliwiającą tymczasową pracę aparatu, o nie gorszych parametrach, występuje, odpowiednio od szóstego dnia oraz od ósmego dnia od podjęcia naprawy.

- Pytanie - § 9 ust 7 - Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. Wyjaśniamy, że przedmiotem zamówienia jest wysoce specjalistyczny aparat RTG                  z ramieniem C i w tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego, w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu                                 na eksploatowanie zastępczego aparatu. Uruchomienie zastępczego aparatu RTG z ramieniem jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu                             na uruchomienie i eksploatowanie zastępczego aparatu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system. W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako niezasadnego w przypadku wysoce specjalistycznego aparatu RTG z ramieniem C.

odpowiedź - ust. 7 otrzymuje brzmienie:

W przypadku, gdy naprawa aparatu będzie musiała trwać dłużej niż 4 dni robocze, od piątego dnia od podjęcia naprawy, Wykonawca wstawi na czas naprawy, sprzęt zastępczy lub podzespół/część zastępczą umożliwiającą tymczasową pracę aparatu, o nie gorszych parametrach technicznych.

- Pytanie - W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie (odstąpienia od wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego), prosimy o modyfikację zapisu w Załączniku nr 5, wzór umowy § 9 ust. 7  według poniższego zapisu:

„W przypadku, gdy naprawa będzie trwała dłużej niż 7 dni robocze, od ósmego dnia od daty podjęcia naprawy, Wykonawca wstawi na czas naprawy, sprzęt zastępczy, o nie gorszych parametrach technicznych”.

Oraz o wykreślenie zdania w § 9 ust.8:

„Obowiązek wstawienia sprzętu zastępczego, o nie gorszych parametrach, występuje, odpowiednio od szóstego dnia oraz od ósmego dnia od podjęcia naprawy.”

odpowiedź - ust. 7 otrzymuje brzmienie:

W przypadku, gdy naprawa aparatu będzie musiała trwać dłużej niż 4 dni robocze, od piątego dnia od podjęcia naprawy, Wykonawca wstawi na czas naprawy, sprzęt zastępczy lub podzespół/część zastępczą umożliwiającą tymczasową pracę aparatu, o nie gorszych parametrach technicznych.

ust. 8 otrzymuje brzmienie:

W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski lub w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE Zamawiający dopuszcza czas naprawy, odpowiednio do 5 oraz do 7 dni roboczych. Obowiązek wstawienia sprzętu zastępczego lub podzespołu/części zastępczej umożliwiającą tymczasową pracę aparatu, o nie gorszych parametrach, występuje, odpowiednio od szóstego dnia oraz od ósmego dnia od podjęcia naprawy.

- Pytanie - § 9 ust. 8 - PAKIET 8, 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czas naprawy o którym mowa w § 9 ust. 8 z max. 5 dni roboczych do 10 dni roboczych ?

odpowiedź - ust. 8 otrzymuje brzmienie:

W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski lub w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE Zamawiający dopuszcza czas naprawy, odpowiednio do 5 oraz do 7 dni roboczych. Obowiązek wstawienia sprzętu zastępczego lub podzespołu/części zastępczej umożliwiającą tymczasową pracę aparatu, o nie gorszych parametrach, występuje, odpowiednio od szóstego dnia oraz od ósmego dnia od podjęcia naprawy.

- Pytanie - Czy w przypadku wstawienia sprzętu zastępczego na czas naprawy, Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ). Stosownie do zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawartego w Załączniku Nr 2 do formularza oferty Wykonawca nie wypełnia podstawy określonej w części III w sekcji C JEDZ tj. Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia ? Tym samym zwrot „NIE DOTYCZY” powinien być wpisany w rubryce dotyczącej w/w podstawy a nie w rubryce „Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji ?”

zamiast

| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: NIE DOTYCZY | [] Tak [] Nie […] |
| --- | --- |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |

Powinno być

| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| --- | --- |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: NIE DOTYCZY | [] Tak [] Nie […] |

Rubryka „czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji ?” JEST OBOWIĄZKOWA DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 18.04.2017 r.  do godziny 12.00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 12:30.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Działu Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Footnotes

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR