

 **Szpital Bielański** kancelaria (22) 569 04 13

 **im. ks. Jerzego Popiełuszki** sekr.dyr. (22) 569 03 53

 Samodzielny Publiczny fax. (22) 834 18 20

 Zakład Opieki Zdrowotnej centrala (22) 569 05 00

 ul. Cegłowska 80 e-mail: dyrektor@bielanski.med.pl

 01-809 Warszawa [www.bielanski.med.pl](http://www.bielanski.med.pl)

TR

**T R A D Y C Y J N I E P R O F E S J O N A L N I - L E C Z Y M Y Z P A S J Ą - O P I E K U J E M Y S I Ę Z T R O S K Ą**

Warszawa, dnia 23.06.2017 r.

Sz.B./ZP/26/19/17

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**PUBLICZNEGO NA:**

**DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO OZNACZEŃ HORMONÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ NIEZBĘDNEJ APARATURY DLA SZPITALA BIELANSKIEGO W WARSZAWIE**

**(ZP-45/2017)**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający w związku z wniesionymi pytaniami do postępowania o zamówienie publiczne na: **dostawę odczynników do oznaczeń hormonów wraz z dzierżawą niezbędnej aparatury dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-45/2017),** informuje:

**PYTANIA DO SIWZ – „WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW”:**

1. **Treść pytania:**

1) Czy dokumenty wskazane w punkcie 8.1.2 2) materiały producenta, ulotki informacyjne, opisy, katalogi, specyfikacje techniczne oraz formularz specyfikacji technicznej zał. nr 3 należy dostarczyć wraz z ofertą czy na wezwanie Zamawiającego?

2) Czy Zamawiający dopuści złożenie materiałów o których mowa w pkcie 8.3.15, 8.3.16, 8.3.17 w formie elektronicznej na płycie CD, w przypadku braku zgody czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie tych materiałów osobno zbindowanych i podpisanych za zgodnośc z oryginałem na pierwszej stronie?

**Odpowiedź:**

**Ad. 1: Dokumenty wskazane w punkcie 8.1.2.2 SIWZ, posłużą Zamawiającemu do oceny punktowej w kryterium „parametry techniczne”. W związku z powyższym, dokumenty należy dostarczyć wraz z ofertą.**

**Ad. 2: Zamawiający dopuszcza złożenie w formie elektronicznej na płycie CD, jedynie dokumentów o których mowa w pkt 8.3.16 SIWZ. W przypadku pozostałych dokumentów o których mowa w pkt 8.3.15; 8.3.16; 8.3.17 SIWZ Zamawiający wyraża zgodę na złożenie tych dokumentów osobno zbindowanych i podpisanych za zgodność z oryginałem na pierwszej stronie, z zastrzeżeniem iż zostaną określone ilości stron.**

1. **Treść pytania:**

Prosimy o potwierdzenie, że dokumenty wymagane w pkt. 8.3.17 składane są na wezwanie Zamawiającego?

**Odpowiedź – Dokumenty z pkt 8.3 SIWZ, składane są na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z dyspozycją art. 26 ust 1 ustawy Pzp, wyłącznie przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.**

1. **Treść pytania:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dokumenty z pkt. 8.3.15, 8.3.16, 8.3.17 były przesłane zamawiającemu na płycie CD?

**Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza złożenie w formie elektronicznej na płycie CD, jedynie dokumentów o których mowa w pkt 8.3.16 SIWZ. W przypadku pozostałych dokumentów o których mowa w pkt 8.3.15; 8.3.16; 8.3.17 SIWZ Zamawiający wyraża zgodę na złożenie tych dokumentów osobno zbindowanych i podpisanych za zgodność z oryginałem na pierwszej stronie, z zastrzeżeniem iż zostaną określone ilości stron.**

1. **Treść pytania:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dokumenty z pkt. 8.3.15, 8.3.16, 8.3.17 były oddzielnie zbindowane i podpisane tylko na pierwszej stronie?

**Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza złożenie w formie elektronicznej na płycie CD, jedynie dokumentów o których mowa w pkt 8.3.16 SIWZ. W przypadku pozostałych dokumentów o których mowa w pkt 8.3.15; 8.3.16; 8.3.17 SIWZ Zamawiający wyraża zgodę na złożenie tych dokumentów osobno zbindowanych i podpisanych za zgodność z oryginałem na pierwszej stronie, z zastrzeżeniem iż zostaną określone ilości stron.**

**PAKIET 1**

1. **Treść pytania:**

Czy Zamawiający przez moduł LIS rozumie dodatkowy zestaw komputerowy niezbędny do współpracy analizatora z LIS? Prosimy o doprecyzowanie.

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający ma na myśli zestaw komputerowy niezbędny do współpracy analizatora z modułem komunikacyjnym LIS (jeden aparat = jeden zestaw komputerowy).**

1. **Treść pytania:**

W celu prawidłowej wyceny niezbędnych odczynników , kalibratorów , kontroli i materiałów zużywalnych czy zamawiający dopuści rozszerzenie tabeli formularzu ofertowym (Sekcja C) poprzez dodanie kolumn , w których wykonawca poda: ilość niezbędnych opakowań , cenę jednego opakowania netto , nr katalogowy oferowanego produktu?

**Odpowiedź – Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),** **Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 1 do SIWZ „Formularz ofertowy”, który otrzymuje brzmienie:**

|  |
| --- |
| ***Załącznik nr 1 do SIWZ*** |
| **FORMULARZ OFERTOWY** |

|  |
| --- |
| **OFERTA** **Do: Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej****ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa**Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: **dostawę odczynników do oznaczeń hormonów wraz z dzierżawą niezbędnej aparatury dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-45/2017).**zgłaszamy akces na dostawę zgodnie z przedstawioną ofertą, według cen jednostkowych określonych w formularzu specyfikacji cenowej (załącznik nr 1a/1b).  |
| **A. DANE WYKONAWCY:** Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Wykonawca/Wykonawcy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adres: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_faks **:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| **B. WSKAZANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:** **Nasza oferta dotyczy pakietów**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| **C. CENA OFERTOWA\*:****Pakiet 1: dostawa odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora immunochemiluminescencyjnego oraz sprzętu do wyposażenia jednego stanowiska komputerowego, drukarką, skanerem kodów kreskowych, modułem LIS i komunikacją z oferowanym analizatorem do posiadanego przez Laboratorium systemu informatycznego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa****badania** | **Nr kat./prod.\*** | **Ilość testów/cykli/kpl/ etykiet/urządzeń** | **Wielkość opak.** | **Ilość opak.\*\*** | **Cena jedn.****netto opak** | **Wartość netto****w PLN**całościowa wartośćw okresie 36 m-cy(poz. 1.1-1.9, 3: kol. 6 x kol. 7, poz. 2-5: wpisać wartość dla 36 m-cy)  | **Stawka VAT** **od wartości netto** | **Wartość brutto****w PLN**całościowa wartośćw okresie 36 m-cy |
| 1. | Odczynniki do badań immunochemicznych |  | 65 000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | TSH |  | 40 000  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | fT4 |  | 25 000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | fT3 |  | 11 000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | P/c Anty TPO |  | 8 600 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | P/c Anty TG |  | 15 000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Kortyzol |  | 7 000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Testosteron |  | 14 000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Insulina |  | 4 500 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | SHBG |  | 65 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Międzynarodowy Program Kontroli Jakości dla parametrów immunochemicznych (RANDOX: Riqas Immunoassay) |  | 6 cykli |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Materiały zużywalne, kalibratory i kontrole do badań\*\*\* |  | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dzierżawa analizatora wraz ze stanowiskiem komputerowym, drukarką, skanerem kodów kreskowych, laboratoryjnym systemem informatycznym, serwis**Wartość brutto za 1 m-c: …………..zł** |  | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kody kreskowe (po 2, 4, 8 naklejek) - etykietki |  | 150 tys. etykiet |  |  |  |  |  |  |
| **ŁĄCZNIE** (suma wierszy 1 – 5)**:** |  |  |  |

\* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.\*\* w kol. 6. ilość zaoferowanych opakowań wynika z przeliczenia ilości podanej przez Zamawiającego w siwz (kol. 4) i wielkości opakowania podanej przez Wykonawcę w kol. 5. W  przypadku gdy ilość opakowań jest wielkością ułamkową należy dokonać zaokrąglenia zgodnie z zasadami matematycznymi.\*\*\* ilość materiałów zużywalnych i materiałów kontrolnych do ww. liczby oznaczeń zgodnie z zaleceniem producenta oferowanego analizatora   Wymagana wielkość opakowań jednostek testowych dla TSH, fT4 i fT3 większa niż 100 testów, zamawiający dopuszcza mniejsze opakowania jednostek testowych, jedynie w celu  uzupełnienia większych opakowań do wymaganej liczby oznaczeń

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS PARAMETRU** | **WYMAGANY MINIMALNY/****MAKSYMALNY PARAMETR** | **PUNKTACJA**  | **PARAMETR OFEROWANY** **(WYPEŁNIA WYKONAWCA, wpisać wartość oferowaną)\*\*\*****informacje służące do oceny punktowej w kryterium „parametry techniczne”, określone przez Zamawiającego w SIWZ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Czas wykonania oznaczeń dla każdego rodzaju testu | maksymalny czas 40 min. | powyżej 30 min. **– 0 pkt**30 min. i mniej **– 10 pkt** |  |
| 2. | Procedura przygotowania aparatu do pracy | maksymalny czas 40 min. | powyżej 20 min **– 0 pkt**20 min. i mniej **– 10 pkt** |  |
| 3. | Stabilność kalibracji dla każdego rodzaju testu | minimum 14 dni  | od 14 do 27 dni **– 0 pkt**28 dni i więcej **– 5 pkt** |  |
| 4. | Okresowe czynności konserwacyjne  | maksymalny czas 120 min. | powyżej 60 min **– 0 pkt**60 min. i mniej **– 5 pkt** |  |
| 5. | Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia *(zgłoszenie awarii przez Zamawiającego - nie później niż do godz. 14:00)*   | nie dłużej niż do następnego dnia roboczego do godz. 14:00 | wykonanie naprawy (od momentu zgłoszenia) do następnego dnia roboczego do godz. 14:00 **– 0 pkt**wykonanie naprawy (od momentu zgłoszenia) do następnego dnia roboczego do godz. 10:00 **– 10 pkt** |  |

**\*\*\* W przypadku braku Informacji o zaoferowanym parametrze, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje minimalny/lub**  **maksymalny parametr w zakresie parametru, którego to dotyczy.**Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie **36 miesięcy od daty zawarcia umowy.** **Pakiet 2: dostawa odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora immunochemiluminescencyjnego wraz ze sprzętem do wyposażenia jednego stanowiska komputerowego, drukarką, skanerem kodów kreskowych, modułem LIS i komunikacją z oferowanym analizatorem do posiadanego przez Laboratorium systemu informatycznego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa****badania** | **Nr kat./prod.\*** | **Ilość testów/cykli/kpl/ urządzeń** | **Wielkość opak.** | **Ilość opak.\*\*** | **Cena jedn.****netto opak** | **Wartość netto****w PLN**całościowa wartośćw okresie 36 m-cy(poz. 1.1-1.9, 3: kol. 6 x kol. 7, poz. 2-5: wpisać wartość dla 36 m-cy)  | **Stawka VAT** **od wartości netto** | **Wartość brutto****w PLN**całościowa wartośćw okresie 36 m-cy |
| 1. | Odczynniki do badań immunochemicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ACTH |  | 10 500 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Aldosteron |  | 2 000  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | DHEA-SO4 |  | 8 200 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Estradiol |  | 6 000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | FSH |  | 7 700 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | hGH |  | 3 800 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | IGF-1 (Somatomedyna C) |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Kortyzol |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | LH |  | 6 700 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Progesteron |  | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Prolaktyna |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Witamina D total (metabolit 25(OH)D2 i 25(OH)D3) |  | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Renina |  | 1 700 |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | TSH -3-ciej generacji |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | fT4 |  | 2 700 |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | fT3 |  | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Insulina |  | 1 600 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Międzynarodowy Program Kontroli Jakości dla parametrów immunochemicznych (RANDOX: Riqas Immunoassay) |  | 6 cykli |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Materiały zużywalne, kalibratory i kontrole do badań\*\*\* |  | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dzierżawa analizatora wraz ze stanowiskiem komputerowym, drukarką, skanerem kodów kreskowych, laboratoryjnym systemem informatycznym, serwis**Wartość brutto za 1 m-c: …………..zł** |  | kpl |  |  |  |  |  |  |
| **ŁĄCZNIE** (suma wierszy 1 – 4)**:** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS PARAMETRU** | **WYMAGANY MINIMALNY/****MAKSYMALNY PARAMETR** | **PUNKTACJA**  | **PARAMETR OFEROWANY** **(WYPEŁNIA WYKONAWCA, wpisać wartość oferowaną)\*\*\*****informacje służące do oceny punktowej w kryterium „parametry techniczne”, określone przez Zamawiającego w SIWZ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Czas wykonania oznaczeń dla każdego rodzaju testu | maksymalny czas 40 min. | powyżej 30 min. **– 0 pkt**30 min. i mniej **– 10 pkt** |  |
| 2. | Procedura przygotowania aparatu do pracy | maksymalny czas 40 min. | powyżej 20 min **– 0 pkt**20 min. i mniej **– 10 pkt** |  |
| 3. | Stabilność kalibracji dla każdego rodzaju testu | minimum 14 dni  | od 14 do 27 dni **– 0 pkt**28 dni i więcej **– 5 pkt** |  |
| 4. | Okresowe czynności konserwacyjne  | maksymalny czas 120 min. | powyżej 60 min **– 0 pkt**60 min. i mniej **– 5 pkt** |  |
| 5. | Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia *(zgłoszenie awarii przez Zamawiającego - nie później niż do godz. 14:00)*   | nie dłużej niż do następnego dnia roboczego do godz. 14:00 | wykonanie naprawy (od momentu zgłoszenia) do następnego dnia roboczego do godz. 14:00 **– 0 pkt**wykonanie naprawy (od momentu zgłoszenia) do następnego dnia roboczego do godz. 10:00 **– 10 pkt** |  |

**\*\*\* W przypadku braku Informacji o zaoferowanym parametrze, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje minimalny/lub**  **maksymalny parametr w zakresie parametru, którego to dotyczy.**Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie **36 miesięcy od daty zawarcia umowy.****\*Wykonawca wypełnia wybraną część/części zamówienia, na ktorą/e składa ofertę** |
| **D. OŚWIADCZENIA:** 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
3. Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również koszty transportu
4. Oświadczamy, że wnieśliśmy wadium w wysokości: …………………………………. zł. w formie: ………………………………………………………………...
5. **OFERUJEMY termin płatności** **60 dni** od daty przyjęcia przez Kancelarię Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:

\*  zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części  zamówienia:a) wykonanie części dotyczącej ...................................................................... firmie      ..................................................... z siedzibą w .................................................Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zł lub stanowi ....................% wartości całego zamówienia.b) wykonanie części dotyczącej ...................................................................... firmie      ..................................................... z siedzibą w .................................................Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zł lub stanowi ....................% wartości całego zamówienia.\*  nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.\* Niepotrzebne skreślić1. Oświadczamy, że oferta ***nie zawiera informacji*** stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.\*

Oświadczamy, że oferta ***zawiera informacje*** stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach \* : ..……………………………………………………..1. Oświadczamy, że ***należymy/nie należymy***\* do grupy małych i średnich przedsiębiorstw, zgodnie z definicją MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., załącznik nr I do Rozporządzenia, art. 2.
2. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy że wszystkie informacje podane w oświadczeniach i dokumentach przedstawionych w przedmiotowej ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
4. Oferta nasza zawiera łącznie ............ ponumerowanych stron.
5. Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest ...................................................................................

tel.: .......................................................................... faks.......................................................................... e-mail: ……………..………………………………………………………………………...………..…..1. Wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji przez Zamawiającego oraz przekazanie wyniku przedmiotowego postępowania na numer faksu lub na adres e-mail wskazany powyżej. Data przekazania faksu lub e-maila będzie oznaczała, iż otrzymałem/ łam stosowną informację.
2. Nasz REGON .............................................. NIP ……………………………...………………
3. Konto bankowe do zwrotu wadium ….....................................................................................................

**\* niepotrzebne skreślić** |
| **SPIS TREŚCI:** Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 1) ......................................................................................................................................................... 2) ......................................................................................................................................................... Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.  |
| *……………………………………………………….* *pieczęć Wykonawcy*  | *...................................................................................................* *Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy*  |

1. **Treść pytania:**

Czy Zamawiający dopuści załączenie do oferty kart informacyjnych oferowanych odczynników w wersji elektronicznej (PDF. Lub DOC. ) i zapisanych na nośniku typu płyta CD/DVD/pendrive?

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający dopuszcza załączenie wymienionych materiałów w wersji elektronicznej zapisanych na nośniku danych.**

1. **Treść pytania:**

Dotyczy tabeli asortymentowej : Prosimy o podanie, jak często i na ilu poziomach Zamawiający będzie wykonywał oznaczenia kontrolne. Ta informacja jest niezbędna dla prawidłowego oszacowania ilości materiałów kontrolnych.

**Odpowiedź – Zamawiający uwzględnił w podanej ilości testów średnio 15%-20% na wymagane kontrole i kalibracje (zakładając średnią ilość kalibracji jako 2 w miesiącu). Zamawiający wykonuje od 3 do 5 oznaczeń kontrolnych tygodniowo w materiale kontrolnym mianowanym na jednym wybranym poziomie. Dodatkowo Zamawiający korzysta z własnych materiałów kontrolnych, których zakresy wartości ściśle odpowiadają specyfice pracy Laboratorium, np. w ramach grantów naukowych.**

1. **Treść pytania:**

Dotyczy tabeli parametrów granicznych, punkt 10- pakietu nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym dla kilku testów stabilność na pokładzie analizatora jest krótsza niż 28 dni (Kortyzol 10 dni, Testosteron 18 dni). Robocze pakiety odczynnika wstawiane do analizatora mają takie wielkości, że Zamawiający wykorzysta je bez strat w okresie stabilności gwarantowanej przez producenta.

**Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę, na krótszy niż 28 dni czas stabilności odczynnika na pokładzie analizatora pod warunkiem, iż w przypadku mniejszej ilości oznaczeń wymienionych testów nie spowoduje to znaczących strat w odczynnikach. Jeżeli udokumentowane straty odczynnikowe byłyby zbyt duże, Zamawiający będzie się domagał rekompensaty.**

1. **Treść pytania:**

Dotyczy tabeli parametrów granicznych, punkt 24- pakietu nr 1: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników do ekstrakcji kortyzolu z moczu?

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający wymaga odczynników do ekstrakcji wolnego kortyzolu w moczu.**

1. **Treść pytania:**

Dotyczy tabeli parametrów ocenianych, punkt 2- pakietu nr 1: Co Zamawiający rozumie poprzez procedurę przygotowania aparatu do pracy; czy obejmuje ona również wykonanie oznaczeń kontrolnych?

**Odpowiedź – Poprzez procedurę przygotowania aparatu do pracy Zamawiający rozumie codzienne czynności konserwacyjne niezbędne do rozpoczęcia pracy na analizatorze, bez których analizator nie przejdzie w stan gotowości. Wykonanie oznaczeń kontrolnych nie należy do tych procedur.**

1. **Treść pytania:**

Dotyczy tabeli parametrów ocenianych, punkt 3- pakietu nr 1: Czy Zamawiający przyzna punkty dla rozwiązania, w którym test do oznaczania FT4 ma stabilność kalibracji równą 7 dni, Kortyzolu -10 dni, a pozostałe parametry minimum 14 dni? Analizator pracujący z tymi odczynnikami ma funkcję przedłużania ważności ostatniej kalibracji na polecenie operatora.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Dotyczy pakietu nr 1- tabela asortymentowa: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w postępowaniu z kalibratorami przyjąć praktykę porcjowania i mrożenia, o ile instrukcja użytkowania nie wyklucza takiego postępowania? Użytkownicy oferowanego analizatora z powodzeniem stosują to rozwiązanie, nie wpływa ono na jakość wykonywanych badań, za to pozwala ograniczyć koszty użytkowania systemu.

**Odpowiedź – Zamawiający preferuje kalibratory gotowe do użycia, jednakże jeżeli instrukcja użytkowania dopuszcza porcjowanie i mrożenie Zamawiający dopuszcza taką praktykę.**

1. **Treść pytania:**

Dotyczy pakietu nr 1- tabela asortymentowa: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednoparametrowych materiałów kontrolnych producenta dla testów anty-TPO i anty-TG? Dostępne na rynku kontrole specjalistyczne, zawierające te parametry są kilkakrotnie droższe od proponowanych przez nas materiałów.

**Odpowiedź – Zamawiający preferuje materiały wieloparametrowe, ale dopuszcza materiały kontrolne jednoparametrowe, jeżeli takie materiały są sprawdzone i są na ogół stosowane przez użytkowników systemów oraz w znaczący sposób nie podwyższą kosztów. Zazwyczaj stosowanie kontroli jednoparametrowych jest droższe niż wieloparametrowych.**

1. **Treść pytania:**

Dotyczy tabeli parametrów granicznych, punkt 12- pakietu nr 1: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rozcieńczalników dla wszystkich wymienionych oznaczeń?

**Odpowiedź – Kierując się wieloletnim doświadczeniem i praktyką, zamawiający wymaga rozcieńczalników dla parametrów, które ze względu na swoja budowę chemiczną wymagają specjalnego diluentu zgodnie z ulotką (np. kortyzol). Zamawiający nie wymaga rozcieńczalników dla wszystkich wymienionych parametrów.**

1. **Treść pytania:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na analizator o rzeczywistej wydajności  170 ozn./godz., gdzie czas oczekiwania na pierwszy wynik wynosi poniżej 20 minut dla wszytkich oferowanych parametrów?

Taka wydajność analizatora  zapewni Zamawiającemu  wykonanie deklarowanej ilości badań w czasie nie dłuższym niż 1,5 godz. dziennie, a więc będzie on także odpowiedni dla potrzeb Zamawiającego.

**Odpowiedź – Zamawiający pracuje z analizatorem o znacznie większej wydajności z krótkimi czasami oznaczania większości parametrów i czas pracy analizatora wynosi co najmniej 5 godzin dziennie. Jeżeli oferent nie zapoznał się ze specyfiką pracy Laboratorium, nie należy sugerować Zamawiającemu w jakim czasie wykona wszystkie niezbędne analizy.**

**Zamawiający wyraża zgodę na analizator o mniejszej wydajności, jednakże jeżeli wydajność analizatora okaże się zbyt niska, co w konsekwencji przyczyni się do nieustających awarii i znacznego spowolnienia pracy, Oferent wymieni analizator na aparat o większej wydajności. Zamawiający kieruje się dotychczasowymi doświadczeniami w pracy z analizatorami.**

1. **Treść pytania:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora posiadającego 25 pozycji na karuzeli odczynnikowej i możliwość jednoczesnego umieszczenia kilku opakowań tego samego testu, gdzie możliwość dostawiania i wymiany odczynników odbywa się w trybie stand-by, z szybkim czasem przechodzenia do trybu pracy rutynowej - poniżej 5 minut?

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie takiego rozwiązania.**

1. **Treść pytania:**

Czy ze względu na specyfikę technologii gwarantującą ultrakrótkie czasy reakcji i pomiaru (poniżej 20 minut), Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników płynnych i gotowych do użytku bez konieczności rekonstytucji, dla których producent przewiduje krótki czas ogrzania do temp. pokojowej przed wstawieniem ich do analizatora?  Odczynniki osiągają wymaganą temperaturę w czasie kilkunastu minut, który to czas jest i tak potrzebny na czynności przygotowawcze (rejestracja, przygotowanie i odwirowanie próbek itp.), a więc nie wpływa to na pogorszenie jakości pracy i nie angażuje czasu personelu.

**Odpowiedź – Zamawiający preferuje możliwość bezpośredniego wstawienia odczynników na pokład aparatu po wyjęciu z lodówki, jednakże kiedy technologia oferowanego analizatora zakłada inny wariant, taka oferta zostanie dopuszczona pod warunkiem, iż doprowadzenie odczynników do właściwych warunków, nie będzie przekraczało kilkunastu minut ( mniej niż 15 minut) i będzie to zgodne z zapisami w ulotce odczynnikowej.**

1. **Treść pytania:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie części kalibratorów w  formie liofilizatu, do szybkiej i jednorazowej rekonstytucji?  Po rekonstytucji kalibrator jest już w formie płynnej i gotowej do ciągłego użycia.

**Odpowiedź – Zamawiający preferuje kalibratory w formie gotowej do użycia, jednakże dopuszcza część kalibratorów w formie liofilizatów np. z możliwością porcjowania i użycia zgodnie z zapisami w ulotce odczynnikowej.**

1. **Treść pytania:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednego odczynnika dla którego gwarantowana stabilność na pokładzie aparatu wynosi 14 dni?  Zaoferowana zostanie odpowiednia ilość opakowań gwarantująca Zamawiającemu w każdym momencie stosowanie odczynnika w terminie ważności po otwarciu na pokładzie aparatu.

**Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę, na krótszy niż 28 dni czas stabilności odczynnika na pokładzie analizatora pod warunkiem, iż w przypadku mniejszej ilości oznaczeń wymienionych testów nie spowoduje to znaczących strat w odczynnikach. Jeżeli udokumentowane straty odczynnikowe byłyby zbyt duże, Zamawiający będzie się domagał rekompensaty. Zaoferowanie większej ilości opakowań testów niż jest to określone w SIWZ może znacząco wpłynąć na koszty badań.**

1. **Treść pytania:**

Prosimy o uściślenie i szacunkowe określenie ile oznaczeń kortyzolu będzie przeprowadzane w moczu.

**Odpowiedź – Zamawiający wykonuje średnio około 700 oznaczeń wolnego kortyzolu rocznie.**

1. **Treść pytania:**

Czy w celu uniknięcia błędów i incydentów medykalcznych Zamawiający oczekuje, aby oferowane odczynniki do oznaczania TSH, fT4, fT3, a-Tg i a-TPO posiadały określone przez producenta odczynników specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych, co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych parametrów?

**Odpowiedź – Zamawiający chętnie skorzysta z oferowanych zakresów wartości referencyjnych, jednakże jako jeden z głównych ośrodków szkolących lekarzy z zakresu endokrynologii, często korzystamy z zaleceń i rekomendacji Towarzystw Naukowych oraz konsultantów w dziedzinie Endokrynologii przy ustalaniu zakresów wartości referencyjnych.**

1. **Treść pytania:**

Zwracamy się z prośbą o podanie informacji z jakiego systemu LIS Zamawiający aktualnie korzysta?

**Odpowiedź – Zamawiający omyłkowo nie podał nazwy systemu LIS w pakiecie Nr 1. Nazwa znalazła się tylko przy pakiecie Nr 2. Zamawiający korzysta z Laboratoryjnego Systemu Informatycznego PROFLAB firmy ATD-Software. Kontakt e-mail: *krystian.szczygiel@atd-software.pl***

1. **Treść pytania:**

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu:

pkt. 19 Formularza Specyfikacji technicznej. Bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym

na

pkt. 19. Bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym/specjalistą technicznym?

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

1. **Treść pytania:**

Prosimy o potwierdzenie, że w związku z zapisem „Metoda immunochemiluminescencji (Zamawiający dopuszcza modyfikacje metody)”  Zamawiający  wyraża zgodę, aby oferowany analizator pracował w oparciu o metodę chemiluminescencji.

**Odpowiedź – Tak, zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie metody chemiluminescencji.**

1. **Treść pytania:**

W związku z zapisem w punkcie 6 tabeli „Opis minimalnych wymagań” „Możliwość zaprogramowania kolejności wykonywanych testów. (Ważne przy próbkach o bardzo małej objętości np. noworodki)” zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści analizator nie mający możliwości zaprogramowania kolejności wykonywanych testów. Wymagane objetości próbki dla oznaczeń wynoszą od 10 do 55 µl. Jeśli ze wzgledu na niewielką objętość materiału do badań istnieje konieczność wyboru wykonania tylko części zleconych badań, operator analizatora ma możliwość wstawienia próbki do oddzielnego statywu i manulanego potwierdzenia wykonania wybranych badań (wyniki zostaną przesłane do systemu informatycznego).

**Odpowiedź – Zamawiający dopuści analizator bez możliwości zaprogramowania kolejności wykonywania oznaczeń, jednak jeżeli mimo małych objętości próbki Zamawiający będzie miał problem z wykonaniem badań zgodnie z zaplanowaną kolejnością, oferent będzie zmuszony określić i wdrożyć sposób blokowania zleceń z poziomu LIS lub Systemu szpitalnego.**

1. **Treść pytania:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby oferowany analizator posiadał 60 pozycji dla próbek badanych? Rozwiązanie technologiczne oferowanego analizatora gwarantuje, że próbka badana jest usuwana z analizatora bezpośrednio po jej aspiracji tj. po około 9 sekundach, a tym samym 4-pozycyjny statyw próbkowy opuszcza analizator po około 40 sekundach. Takie rozwiązanie technologiczne zapewnia możliwość zwalniania pozycji na kolejne statywy z prędkością ok. 5 min dla 60 próbek wstawianych jednorazowo na pokład aparatu.

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

1. **Treść pytania:**

W związku z zapisem w punkcie 9 tabeli „Opis minimalnych wymagań”: „Wszystkie odczynniki gotowe do użycia po wyjęciu z szafy chłodniczej.” prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki można było używać do wykonywania oznaczeń bezpośrednio po wyjęciu z lodówki bez konieczności ich rekonstytucji i w temperaturze lodówki bez konieczności doprowadzania ich temperatury do temperatury panującej w przedziale odczynnikowym.

**Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza jedynie część kalibratorów i kontroli w formie liofilizowanej. Pozostałe odczynniki muszą być gotowe do użycia po wyjęciu z szafy chłodniczej, czyli nie podlegać rekonstytucji lub mieszaniu jednego z drugim. Zamawiający dopuszcza jedynie krótki czas (nie dłużej niż 15-20 minut) potrzebny na wymieszanie, pozbawienie piany, bąbelków itd. w zależności od zapisów ulotki.**

1. **Treść pytania:**

W związku z zapisem w punkcie 9 tabeli „Opis minimalnych wymagań ”Preferowane kalibratory gotowe do użycia.” prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę, aby dwa kalibratory były oferowane w formie liofilizatu i wymagały rekonstytucji?

**Odpowiedź – Zamawiający preferuje kalibratory w formie gotowej do użycia, jednakże dopuszcza część kalibratorów w formie liofilizatów np. z możliwością porcjowania i użycia zgodnie z zapisami w ulotce odczynnikowej.**

1. **Treść pytania:**

W związku z zapisem w punkcie 10 tabeli „Opis minimalnych wymagań”: „Technologia analizatora pozwala na pozostawienie stabilnych odczynników na pokładzie aparatu przez minimum 28 dni po otwarciu bez konieczności chowania ich do szafy chłodniczej” zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści aby jeden z oferowanych odczynników zachowywał stabilność przez 14 dni po pierwszym użyciu pod warunkiem przechowywania w temperaturze 2 do 10°C (na pokładzie aparatu). Odczynnik ten jest oferowany w opakowaniach po 100 testów (2 x 50 testów). Zapis o 14-dniowej stabilności dotyczy każdej z części opakowania, a handlowe opakowanie odczynników posiada stabilność na pokładzie aparatu 2 x 14 dni = 28 dni.

**Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę, na krótszy niż 28 dni czas stabilności odczynnika na pokładzie analizatora pod warunkiem, iż w przypadku mniejszej ilości oznaczeń wymienionych testów nie spowoduje to znaczących strat w odczynnikach. Jeżeli udokumentowane straty odczynnikowe byłyby zbyt duże, Zamawiający będzie się domagał rekompensaty.**

1. **Treść pytania:**

W związku z zapisami w tabeli parametrów ocenianych prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodą, aby dla jednego z oferowanych odczynników czas wykonania oznaczeń wynosił 48 minut.

**Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie jednego z odczynników z czasem wykonania oznaczeń 48 minut, jednak jeżeli ze względu na specyfikę i komfort pracy lekarzy okaże się, iż czas ten jest zbyt długi, zamawiający będzie się domagał pokrycia zakupu części odczynnika na drugi analizator, tak aby sprostać dotychczasowym standardom pracy.**

1. **Treść pytania:**

Czy przez zapis „Procedura przygotowania aparatu do pracy” Zamawiający rozumie codzienną procedurę przygotowania aparatu do pracy?

**Odpowiedź – Poprzez procedurę przygotowania aparatu do pracy Zamawiający rozumie codzienne czynności konserwacyjne niezbędne do rozpoczęcia pracy na analizatorze, bez których analizator nie przejdzie w stan gotowości.**

1. **Treść pytania:**

Czy przez stabilność kalibracji należy rozumieć stabilność sugerowaną w ulotkach odczynnikowych przy założeniu ciągłego przechowywania odczynników na pokładzie analizatora?

**Odpowiedź – Tak, zamawiający nie praktykuje wyjmowania odczynników już wstawionych na pokład analizatora i chowania ich do szafy chłodniczej.**

1. **Treść pytania:**

Czy w związku z zapisem „Oferowane zestawy odczynnikowe powinny odpowiadać ściśle w/w ilościom testów i mogą zostać zwiększone tylko ze względu na proponowane wielkości opakowań” Zamawiający nie wymaga doliczenia dodatkowych testów na kalibracje i kontrole?

**Odpowiedź – Zamawiający doliczył korzystając z wieloletnich doświadczeń z różnymi analizatorami średnio ok. 15 - 20% na kontrole i kalibracje.**

1. **Treść pytania:**

Czy w związku z tym, iż pomiar kortyzolu w moczu odzwierciedla ilość niezwiązanego (wolnego) kortyzolu w surowicy, Zamawiający uzna za spełniony wymóg oznaczania wolnego kortyzolu w moczu po wstępnej ekstrakcji moczu, jeśli zaoferowana metoda dedykowana jest do oznaczania kortyzolu w moczu bezpośrednio z próbki pozyskanego moczu po jego ewentualnym odwirowaniu bez konieczności ekstrakcji?

**Odpowiedź – Ze względu na bardzo wysoki standard leczenia w zakresie endokrynologii prowadzony w Szpitalu Bielańskim, Zamawiający wymaga oznaczenia wolnego kortyzolu w moczu po wstępnej ekstrakcji.**

1. **Treść pytania:**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dodanie do Formularza Ofertowego dodatkowych kolumn z informacją o: numerze katalogowym oferowanego produktu, wielkości opakowania, liczby opakowań, ceny jednostkowej netto za opakowanie oraz dodatkowych wierszy na wyspekyfikowanie materiałów zużywalnych, kalibratorow i kontroli do badań.

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

1. **Treść pytania:**

Prosimy o doprecyzowanie pkt. 4.1.11. zał. Nr 3 do SIWZ: Analizator wraz z wyposażeniem składającym się na przedmiot zamówienia nie muszą być fabryczne nowe. Oferowany analizator nie starszy niż z 2015r.?

**Odpowiedź – Nie starszy niż 4 letni.**

1. **Treść pytania:**

**Dotyczy punktu nr 3 tabeli parametrów oceny w Formularzu Oferowym**.

Czy Zamawiający dopuści system w którym dla 3 parametrów (antyTG, Kortyzol, Testosteronon) stabilność kalibracji jest mniejsza niż 14 dni

**Odpowiedź – Zamawiający oszacował średnią ilość kalibracji dla parametrów jako 2 w miesiącu. Zamawiający dopuści system, w którym stabilność kalibracji jest krótsza, pod warunkiem, koszty kalibratorów oraz częstych kalibracji w znaczący sposób nie wpłyną na ceny oznaczeń.**

1. **Treść pytania:**

**Dotyczy punktu nr 1 tabeli parametrów oceny w Formularzu Oferowym**.

Czy Zamawiający oceni pozytywnie system w którym czas wykonania oznaczeń dla 4 testów (antyTG, antyTPO, Insulina, Kortyzol) nie przekracza 40 min?

**Odpowiedź – Nie, zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

**Dotyczy pkt 10 tableli “Formularz Specyfikacji Technicznej”**

Czy Zamawiający dopuści system w którym odczynniki przechowywane na pokładzie analizatora zachowują stabilność od 2 do 8 tygodni ?

**Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę, na krótszy niż 28 dni czas stabilności odczynnika na pokładzie analizatora pod warunkiem, iż w przypadku mniejszej ilości oznaczeń wymienionych testów nie spowoduje to znaczących strat w odczynnikach. Jeżeli udokumentowane straty odczynnikowe byłyby zbyt duże, Zamawiający będzie się domagał rekompensaty.**

1. **Treść pytania:**

Dotyczy pkt. 8.1.2 SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie ultoek informacyjncych (metodyki oznaczeń) w postaci elektronicznej np. płyta CD. Uzasadnienie: każda ulotka zawiera ok. 10 stron.

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający dopuszcza załączenie wymienionych materiałów w wersji elektronicznej zapisanych na nośniku danych.**

1. **Treść pytania:**

Dotyczy zał. nr 1 – cena ofertowa

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podać wszystkie materiały zużywalne, kalibratory i kontrole dodając kolejne rzędy w tabeli, zamiast podawania jednej wspólnej wartości?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dodać do tabeli kolumnę z ceną jednostkową netto?

**Odpowiedź – Zgodnie z modyfikacją o której mowa w odpowiedzi na pytanie nr 2 do niniejszego pakietu.**

1. **Treść pytania:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę oraz potraktuje równoważnie w ocenie jakościowej w pozycji 1. „Czas wykonania oznaczeń dla każdego rodzaju testu” zaoferowanie testu P/c Anty-TPO, gdzie oznaczenie trwa 36 minut? Natomiast wszystkie pozostałe oferowane testy wykonywane są w czasie 29 minut?

**Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testów do oznaczania p/ciał anty-TPO i anty-TG z czasem oznaczenia do 36 minut.**

1. **Treść pytania:**

Ad. pkt 6 „Opis minimalnych wymagań” do analizatora i wybranych testów - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, gdzie nie ma możliwości zaprogramowania kolejności wykonywanych testów z danej próbki, ale można zaplanować wybraną kolejność wykonywanych testów w sposób „manualny” poprzez zlecenia wykonane przez operatora? Operator zlecając testy z danej próbki sam decyduje, w jakiej kolejności mają być wykonane, jednakże musi to zrobić „zlecenie po zleceniu”. Zastosowana technologia w oferowanym analizatorze obejmuje rozwiązania, które optymalizują wszystkie procesy, w tym także kolejność wykonywanych testów w sposób automatyczny, bez ingerencji operatora.

**Odpowiedź – Zamawiający dopuści analizator bez możliwości zaprogramowania kolejności wykonywania oznaczeń, jednak jeżeli mimo małych objętości próbki Zamawiający będzie miał problem z wykonaniem badań zgodnie z zaplanowaną kolejnością, oferent będzie zmuszony określić i wdrożyć sposób blokowania zleceń z poziomu LIS lub Systemu szpitalnego.**

1. **Treść pytania:**

Ad. pkt 5 „Opis minimalnych wymagań” do analizatora i wybranych testów – czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby w przypadku, gdy na pokładzie analizatora będą się znajdować po 2 komplety odczynników, dostawianie płynów i akcesoriów a także odczynników będzie się odbywało podczas wprowadzenia analizatora w tryb pauzy?

**Odpowiedź – Zamawiający wyrazi zgodę, pod warunkiem, że ilość miejsc na karuzeli odczynnikowej pozwoli na wstawienie co najmniej 2 (3, w przypadku TSH) kompletów odczynników.**

**PAKIET 2**

1. **Treść pytania:**

**Dotyczy punktu nr 1 tabeli parametrów oceny w Formularzu Oferowym**.

Czy Zamawiający dopuści i pozytywnie oceni system w którym czas wykonania jednego oznaczenia (aldosteron) przekracza 40 min?

**Odpowiedź – Zamawiający dopuści takie rozwiązanie, gdyż oznaczenie aldosteronu jest badaniem wysoce specjalistycznym i nie jest zlecane w trybie CITO.**

1. **Treść pytania:**

**Dotyczy punktu nr 3 tabeli parametrów oceny w Formularzu Oferowym**.

Czy Zamawiający dopuści i pozytywnie oceni system w którym dla 6 parametrów (DHEAS, ACTH, hGH, Kortyzol, Progesteron, Witamina D total) stabilność kalibracji jest mniejsza niż 14 dni.

**Odpowiedź – Zamawiający oszacował średnią ilość kalibracji dla parametrów jako 2 w miesiącu. Zamawiający dopuści system, w którym stabilność kalibracji jest krótsza, pod warunkiem, koszty kalibratorów oraz częstych kalibracji w znaczący sposób nie wpłyną na ceny oznaczeń.**

1. **Treść pytania:**

**Dotyczy pkt 10 tableli “Formularz Specyfikacji Technicznej”**

Czy Zamawiający dopuści system w którym odczynniki przechowywane na pokładzie analizatora zachowują stabilność od 2 do 8 tygodni ?

**Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę, na krótszy niż 28 dni czas stabilności odczynnika na pokładzie analizatora pod warunkiem, iż w przypadku mniejszej ilości oznaczeń wymienionych testów nie spowoduje to znaczących strat w odczynnikach. Jeżeli udokumentowane straty odczynnikowe byłyby zbyt duże, Zamawiający będzie się domagał rekompensaty.**

1. **Treść pytania:**

**Dotyczy pkt 1 tabeli “Formularz Specyfikacji Technicznej”**

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga w pełni automayycznego analizatora z oprogramowaniem w języku polskim?

**Odpowiedź – Zamawiający wymaga w pełni automatycznego analizatora, jednakże oprogramowanie w języku polskim nie jest wymaganiem minimalnym. Standardowo analizatory pracują z oprogramowaniem w języku angielskim. Język polski jest dodatkowym pozytywnym rozwiązaniem.**

1. **Treść pytania:**

**Dotyczy “Formularz Specyfikacji Technicznej”**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora w którym próbki badane są dozowane za pomocą jednorazowych końcówek (całkowita eliminacja kontaminacji materiału badanego ) ?

**Odpowiedź – Zamawiający nie wykonuje oznaczeń z zakresu chorób zakaźnych, jednakże dozowanie za pomocą końcówek jednorazowych jest coraz częściej stosowanym standardem na platformach immunochemicznych.**

1. **Treść pytania:**

**Dotyczy “Formularz Specyfikacji Technicznej”**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora w którym proces analityczny i odczyt przebiega w kuwetach jenorazowego użytku ?

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wymaga.**

**PYTANIA DO TREŚCI UMOWY**

1. **Treść pytania:**

Dotyczy zapisów siwz (w tym projektu umowy): Prosimy o uściślenie wszędzie tam, gdzie pojawia się zapis „dni robocze”, że są to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Odpowiedź – Tak.**

1. **Treść pytania:**

Par. 3 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Par. 3 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił  21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

**Odpowiedź – Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),** **Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 4 „Wzór Umowy” SIWZ, w par. 3 ust. 5, który otrzymuje brzmienie:**

**W cenie oferty Wykonawca dostarczy urządzenia/sprzęt (analizator ……………………….) wraz z wyposażeniem, (zgodnie z PAKIETEM ……..) i zainstaluje je w laboratorium Zamawiającego oraz przeszkoli personel w zakresie ich obsługi w terminie nieprzekraczającym 21 dni od daty zawarcia Umowy. W przypadku niewykonania tego obowiązku, Zamawiający wyznacza ostateczny termin, nie krótszy niż 3 dni roboczych na przeprowadzenie szkoleń, a po tym terminie Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym (odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy).**

1. **Treść pytania:**

Par. 9 ust. 1 pkt d) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była liczona od wartości sumy czynszu dzierżawnego?

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Par. 9 ust. 1 g) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Par. 9 ust. 1 h) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”?

**Odpowiedź – Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),** **Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 4 „Wzór Umowy” SIWZ, w par. 9 ust. 1 h), który otrzymuje brzmienie:**

1. **za zwłokę w przypadku konieczności dodatkowego zgłoszenia awarii do tzw. centrum serwisowego przekraczającą 15 min., w wysokości 10 zł. - za każdy kolejny kwadrans (15 min.) spóźnienia;**
2. **Treść pytania:**

Par. 9 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

**Odpowiedź – Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),** **Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 4 „Wzór Umowy” SIWZ, w par. 9 ust. 2), który otrzymuje brzmienie:**

**Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% wartości netto umowy za każdy dzień braku możliwości wykonywania badań z powodu zwłoki we wstawieniu aparatury zastępczej.**

1. **Treść pytania:**

Par. 9 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

§9, pkt 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych zgodnie z zapisem:

1. za każdą godzinę zwłoki w wykonaniu naprawy w stosunku do terminów określonych w § 8 ust. 2, w wysokości **25 zł** za każdą godzinę.
2. za każdą godzinę zwłoki w wykonaniu okresowych czynności konserwacyjnych w stosunku do terminów określonych w § 8 ust. 5, w wysokości **25 zł** za każdą godzinę.
3. za zwłokę w przypadku konieczności dodatkowego zgłoszenia awarii do tzw. centrum serwisowego przekraczającą 15 min., w wysokości **5** - za każdy kolejny kwadrans (15 min.) spóźnienia;
4. za opóźnienie w dostarczeniu sprzętu zastępczego (dotyczy: stanowiska komputerowego, drukarki, skanera kodów kreskowych), w wysokości **50,00 zł**, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości **0,5%** wartości netto umowy za każdy dzień braku możliwości wykonywania badań z powodu zwłoki we wstawieniu aparatury zastępczej.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ, z zastrzeżeniem zmiany o której mowa w odpowiedzi na pytanie 9.**

1. **Treść pytania:**

§3 pkt. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin instalacji analizatora wynosił 30 dni od daty zawarcia umowy?

**Odpowiedź – Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),** **Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 4 „Wzór Umowy” SIWZ, w par. 3 ust. 5, który otrzymuje brzmienie:**

**W cenie oferty Wykonawca dostarczy urządzenia/sprzęt (analizator ……………………….) wraz z wyposażeniem, (zgodnie z PAKIETEM ……..) i zainstaluje je w laboratorium Zamawiającego oraz przeszkoli personel w zakresie ich obsługi w terminie nieprzekraczającym 21 dni od daty zawarcia Umowy. W przypadku niewykonania tego obowiązku, Zamawiający wyznacza ostateczny termin, nie krótszy niż 3 dni roboczych na przeprowadzenie szkoleń, a po tym terminie Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym (odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy).**

1. **Treść pytania:**

Uprzejmie prosimy o zmianę umowy w § 3 ust. 8 zwracając uwagę, że słowo „gwarantuje” jest charakterystyczne dla odpowiedzialności opartej na zasadzie ryzyka, podczas gdy normą wynikającą z kodeksu cywilnego jest odpowiedzialność oparta na zasadzie winy. Propozycja zmiany zapisu tego punktu: „8.Wykonawca oświadcza, że dostarczone wyroby będą posiadały cechy określone w ofercie przetargowej, a także będą posiadały cechy jakościowe określone w obowiązujących przepisach prawa oraz wynikające z ich właściwości i przeznaczenia, a także będą prawidłowo opakowane i oznakowane”.

**Odpowiedź – Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),** **Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 4 „Wzór Umowy” SIWZ, w par. 3 ust. 8), który otrzymuje brzmienie:**

**8.Wykonawca oświadcza, że dostarczone wyroby będą posiadały cechy określone w ofercie przetargowej, a także będą posiadały cechy jakościowe określone w obowiązujących przepisach prawa oraz wynikające z ich właściwości i przeznaczenia, a także będą prawidłowo opakowane i oznakowane**

1. **Treść pytania:**

Dotyczy § 8 ust. 3 i 4 projektu umowy: Wnioskujemy o wydłużenie terminu usunięcia awarii zawartego w § 8 ust. 4 do 5 dni roboczych, biorąc pod uwagę fakt, że Wykonawcy zobowiązani są do zapewnienia możliwości wykonania badań na zewnątrz zgodnie z § 8 ust. 3.

**Odpowiedź – Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),** **Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 4 „Wzór Umowy” SIWZ, w par. 8 ust. 4, który otrzymuje brzmienie:**

**W przypadku gdy naprawa analizatora będzie trwała dłużej niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązany jest wstawić na czas naprawy, sprzęt zastępczy, o parametrach technicznych nie gorszych niżej określono to w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Dotyczy § 8 projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie warunków umowy poprzez dodanie w § 8 projektu umowy punktu 9 wg propozycji: „9. Zamawiający traci uprawnienia wynikające z usług serwisowych świadczonych przez Wykonawcę zgodnie z umową, w przypadku dokonania napraw, przeróbek lub modyfikacji przedmiotu dzierżawy przez osoby nieupoważnione. Zamawiający może utracić ww. uprawnienia również wówczas, jeśli Wykonawca (jego upoważniony przedstawiciel, serwisant) stwierdzi, że Zamawiający korzysta z akcesoriów innych niż zalecanych przez Wykonawcę lub korzysta z odczynników innych niż dostarczane przez Wykonawcę, co wpływa negatywnie z na jakość pracy przedmiotu dzierżawy lub stan przedmiotu dzierżawy; w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu swoją decyzję niezwłocznie”.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ**

1. **Treść pytania:**

Dotyczy projektu umowy § 9 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę i doprecyzowanie warunków dotyczących kar umownych wg n/w propozycji:

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w dostawie odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli w terminie określonym w umowie lub zamówieniu, powstałą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,5% wartości brutto partii towaru nie dostarczonego w terminie wskazanego w bieżącym zamówieniu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości netto umowy

b) za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za zwłokę w wymianie towaru niezgodnego z zamówieniem lub umową, bądź za zwłokę w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym opakowaniu w terminie określonym w § 3 ust. 3 w wysokości 0,5% wartości brutto wadliwej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości netto umowy

c) za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto nie zrealizowanej części umowy,

d) za zwłokę w dostawie i uruchomieniu sprzętu laboratoryjnego wraz z systemem informatycznym powstałą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości netto umowy

e) za każdą godzinę zwłoki w wykonaniu naprawy w stosunku do terminów określonych w § 8 ust. 2, w wysokości 50 zł za każdą godzinę, dnak łącznie nie więcej niż 5% wartości netto umowy

f) za każdą godzinę zwłoki w wykonaniu okresowych czynności konserwacyjnych w stosunku do terminów określonych w § 8 ust. 5, w wysokości 30 zł za każdą godzinę, jednak łącznie nie więcej niż 5% wartości netto umowy.

g) za zwłokę w przypadku konieczności dodatkowego zgłoszenia awarii do tzw. centrum serwisowego przekraczającą 15 min., w wysokości 10 - za każdy kolejny kwadrans (15 min.) zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 5% wartości netto umowy ;

h) za opóźnienie w dostarczeniu sprzętu zastępczego (dotyczy: stanowiska komputerowego, drukarki, skanera kodów kreskowych), w wysokości 100 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości netto umowy.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ**

1. **Treść pytania:**

Dotyczy projektu umowy § 9 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę i doprecyzowanie warunków dotyczących kar umownych wg n/w propozycji: „2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% wartości netto umowy za każdy dzień braku możliwości wykonywania badań z powodu zwłoki we wstawieniu aparatury zastępczej, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości netto umowy”.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Dotyczy projektu umowy § 11 ust. 1 ppkt. c: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie warunków umownych wg n/w propozycji: „c. gdy wykonawca dopuści się 2 uchybień istotnych lub 6 uchybień o mniejszej randze, Zamawiający rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych”.

Uzasadnienie:

Odstąpienie od umowy jest najdrastyczniejsza (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy, z tego też względu nie powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca narusza umowę w sposób nieistotny. Ponadto w takich postanowieniach należy wyraźnie napisać, w jakich konkretnych sytuacjach / stanach Zamawiający będzie mógł takie prawo wykonać, a także powinno być postanowienie zobowiązujące Zamawiającego do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania takich naruszeń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż 5 dni robocze, po bezskutecznym upływie tego terminu. Tym bardziej, że interes Zamawiającego w tym zakresie w pełni zabezpieczają przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałe postanowienia umowy.

**Odpowiedź – Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),** **Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 4 „Wzór Umowy” SIWZ, w par. 11 ust. 1 ppkt c), który otrzymuje brzmienie:**

**„c. gdy wykonawca dopuści się 2 uchybień istotnych lub 6 uchybień o mniejszej randze, Zamawiający rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych”.**

1. **Treść pytania:**

Dotyczy projektu umowy § 11 ust. 2 ppkt. a: Wnioskujemy o doprecyzowanie zapisu umowy wg propozycji:

„2. Za uchybienia istotne będą uznawane, w szczególności, następujące odstępstwa od właściwej realizacji umowy:

a. dostawa niezgodna wymuszająca na Zamawiającym konieczność dokonania dwukrotnego zakupu zastępczego w okresie każdych kolejnych 6 miesięcy obowiązywania umowy”.

**Odpowiedź – Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),** **Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 4 „Wzór Umowy” SIWZ, w par. 11 ust. 2 ppkt a, który otrzymuje brzmienie:**

* 1. **dostawa niezgodna wymuszająca na Zamawiającym konieczność dokonania dwukrotnego zakupu zastępczego w okresie każdego kolejnego roku (12 m-cy) obowiązywania umowy”.**
1. **Treść pytania:**

Dotyczy projektu umowy § 11 ust. 2 ppkt. c: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu ppkt. c wg propozycji: „c. nieuwzględnienia uzasadnionych reklamacji”?

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ**

1. **Treść pytania:**

**Dotyczy Załącznika nr 4 – Wzór umowy § 3 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu “maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych” na “maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych”?

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

**Dotyczy treści SIWZ punkt 15.2.4, Załącznika nr 1 Punkt C, Pakiet 1 oraz Pakiet 2 – parametr nr 4 a także Załącznika nr 4 – Wzór umowy § 8 ust. 6 oraz**

Prosimy o doprecyzowanie czy przez okresowe czynności konserwacyjne zamawiający rozumie przegląd okresowy wykonywany prezez inżyniera serwisu, czy rutynowe czynności konserwacyjne wykonywane przez operatora.

**Odpowiedź – Przez okresowe czynności konserwacyjne Zamawiający rozumie czynności wykonywane przez operatora np. mycie, dekontaminacja raz w tygodniu lub raz w miesiącu, raz na kwartał itp. Okresowy przegląd wykonywany przez inżyniera/specjalistę serwisu jest osobnym punktem dla którego termin jest wcześniej uzgadniany w określonym czasie między stronami.**

1. **Treść pytania:**

**Dotyczy Załącznika nr 4 – Wzór umowy § 9 ust. 1 g)**

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez “konieczność dodatkowego zgłoszenia awarii” oraz w jaki sposób zwłoka będzie udokumentowana przez Zamawiającego?

**Odpowiedź – Chodzi o konieczność korzystania z infolinii, dokumentacja za pomocą notatki służbowej.**

1. **Treść pytania:**

**Dotyczy treści SIWZ punkt 8.3.15, 8.3.16 oraz 8.3.17**

Czy z uwagi na dużą liczbę stron Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie załączników tylko na pierwszej stronie ze wskazaniem których stron podpis dotyczy?

**Odpowiedź – Tak.**

1. **Treść pytania:**

Dotyczy pkt. 7 par. 2 projektu umowy

Czy Zamawiający może określić minimalny próg wykorzystania asortymentu objętego umową?

**Odpowiedź – Intencją Zamawiającego jest zrealizowanie zamówienia w 100%.**

1. **Treść pytania:**

Dotyczy pkt. 5 par. 3 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy analizatora z 14 dni na min. 21 dni?

**Odpowiedź – Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),** **Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 4 „Wzór Umowy” SIWZ, w par. 3 ust. 5, który otrzymuje brzmienie:**

**W cenie oferty Wykonawca dostarczy urządzenia/sprzęt (analizator ……………………….) wraz z wyposażeniem, (zgodnie z PAKIETEM ……..) i zainstaluje je w laboratorium Zamawiającego oraz przeszkoli personel w zakresie ich obsługi w terminie nieprzekraczającym 21 dni od daty zawarcia Umowy. W przypadku niewykonania tego obowiązku, Zamawiający wyznacza ostateczny termin, nie krótszy niż 3 dni roboczych na przeprowadzenie szkoleń, a po tym terminie Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym (odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy).**

1. **Treść pytania:**

Dotyczy pkt. 3 par. 8 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego zapisu na: „W przypadku nieusuniecia awarii analizatora w terminie wskazanym w ust. 2, wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość wykonania badań na zewnątrz ponosząc koszt różnicy pomiędzy ceną przedmiotu umowy, wynikającą ze specyfikacji asortymentowo-cenowej, a ceną badania wykonanego w laboratorium zewnętrznym”?

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ**

Inne zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 Z-ca DYREKTORA

 ds. Ekonomicznych

 Elżbieta Błaszczyk

*Sprawę prowadzi:*

*Maciej Harowicz*

*Specjalista ds. zamówień publicznych*

*Dział Zamówień publicznych*

*Tel. 022 56 90 247*