

 **Szpital Bielański** kancelaria (22) 569 04 13

 **im. ks. Jerzego Popiełuszki** sekr.dyr. (22) 569 03 53

 Samodzielny Publiczny fax. (22) 834 18 20

 Zakład Opieki Zdrowotnej centrala (22) 569 05 00

 ul. Cegłowska 80 e-mail: dyrektor@bielanski.med.pl

 01-809 Warszawa [www.bielanski.med.pl](http://www.bielanski.med.pl)

TR

**T R A D Y C Y J N I E P R O F E S J O N A L N I - L E C Z Y M Y Z P A S J Ą - O P I E K U J E M Y S I Ę Z T R O S K Ą**

Warszawa, dnia 01.08.2017 r.

Sz.B./ZP/26/62/17

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**PUBLICZNEGO NA:**

**DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO OZNACZEŃ HORMONÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ NIEZBĘDNEJ APARATURY DLA SZPITALA BIELANSKIEGO W WARSZAWIE**

**(ZP-62/2017)**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający w związku z wniesionymi pytaniami do postępowania o zamówienie publiczne na: **dostawę odczynników do oznaczeń hormonów wraz
z dzierżawą niezbędnej aparatury dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-62/2017),** informuje:

**PAKIET 1**

1. **Treść pytania:**

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania innego rozwiązania pozwalającego na szybkie dostawianie próbek dla zapisu w punkcie 11 tabeli „Opis minimalnych wymagań”: „Ilość pozycji dla próbek badanych minimum 100” jeśli oferowany analizator posiada 60 pozycji dla próbek badanych a jego rozwiązanie technologiczne gwarantuje, że próbka badana jest usuwana z analizatora bezpośrednio po jej aspiracji tj. po około 9 sekundach, a tym samym 4-pozycyjny statyw próbkowy opuszcza analizator po około 40 sekundach. Takie rozwiązanie technologiczne zapewnia możliwość zwalniania pozycji na kolejne statywy z prędkością ok. 5 min dla 60 próbek wstawianych jednorazowo na pokład aparatu.

**Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

1. **Treść pytania:**

W związku z zapisem w punkcie 13 tabeli „Opis minimalnych wymagań”: „Technologia analizatora pozwala na pozostawienie stabilnych odczynników na pokładzie aparatu przez minimum 28 dni po otwarciu bez konieczności chowania ich do szafy chłodniczej” zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający uzna go za spełniony jeśli jeden z oferowanych odczynników zachowuje stabilność przez 14 dni po pierwszym użyciu pod warunkiem przechowywania w temperaturze 2 do 10°C (na pokładzie aparatu). Odczynnik ten jest oferowany w opakowaniach po 100 testów (2 x 50 testów). Zapis o 14-dniowej stabilności dotyczy każdej z części opakowania, a handlowe opakowanie odczynników posiada stabilność na pokładzie aparatu 2 x 14 dni = 28 dni.

**Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę, na krótszy niż 28 dni czas stabilności odczynnika na pokładzie analizatora pod warunkiem, iż w przypadku mniejszej ilości oznaczeń wymienionych testów nie spowoduje to znaczących strat w odczynnikach. Jeżeli udokumentowane straty odczynnikowe byłyby zbyt duże, Zamawiający będzie się domagał rekompensaty.**

1. **Treść pytania:**

W związku z zapisami w tabeli parametrów ocenianych prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodą, aby dla jednego z oferowanych odczynników czas wykonania oznaczeń wynosił 48 minut.

**Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza dłuższy czas na wykonanie oznaczenia, zgodnie z punktacją, zapisami i uwagami zawartymi w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Czy przez stabilność kalibracji należy rozumieć stabilność sugerowaną w ulotkach odczynnikowych przy założeniu ciągłego przechowywania odczynników na pokładzie analizatora?

**Odpowiedź – Przez stabilność kalibracji Zamawiający rozumie stabilność sugerowaną w ulotkach odczynnikowych, przy założeniu ciągłego przechowywania odczynników tej samej serii na pokładzie analizatora.**

1. **Treść pytania:**

Opis minimalnych wymagań pkt 22, 24 – czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację w kolumnie „parametr wymagany „o ile dotyczy” ? W przypadku analizatora, który nie wymaga dodatkowego zgłaszania awarii do centrum serwisowego – oraz stacji uzdatniania wody – Wykonawca będzie mógł wpisać że nie dotyczy.

**Odpowiedź – Tak.**

1. **Treść pytania:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby na przelewie bankowym – wadium umieścić napis „ Wadium – przetarg nr 62/2017 – dotyczy pakietów- …….” ? Uzasadnienie: ze względu na ograniczoną ilość miejsca na przelewie bankowym – nie ma możliwości na umieszczenie długiego napisu na zleceniu.

**Odpowiedź – Tak.**

1. **Treść pytania:**

Dotyczy pakietu nr 1: Czy Zamawiający przez moduł LIS rozumie dodatkowy zestaw komputerowy niezbędny do współpracy analizatora z LIS? Prosimy o doprecyzowanie.

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający ma na myśli zestaw komputerowy niezbędny do współpracy analizatora z modułem komunikacyjnym LIS (jeden aparat = jeden zestaw komputerowy).**

1. **Treść pytania:**

Dotyczy pakietu nr 1: Czy Zamawiający dopuści załączenie do oferty kart informacyjnych oferowanych odczynników w wersji elektronicznej (PDF. Lub DOC. ) i zapisanych na nośniku typu płyta CD/DVD/pendrive?

**Odpowiedź – Zapis jak w SIWZ, tj.: karty informacyjne oferowanych odczynników (dopuszcza złożenie w formie elektronicznej na płycie CD).**

1. **Treść pytania:**

Dotyczy pakietu nr 1- tabela asortymentowa: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kalibratorów z uwzględnieniem ich porcjowania i mrożenia, o ile instrukcja użytkowania nie wyklucza takiego postępowania?

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kalibratorów z uwzględnieniem porcjowania i mrożenia, o ile instrukcja użytkowania tego nie wyklucza.**

1. **Treść pytania:**

Dotyczy pakietu nr 1- tabela asortymentowa: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednoparametrowych materiałów kontrolnych producenta dla testów anty-TPO i anty-TG? Dostępne na rynku kontrole specjalistyczne, zawierające te parametry są kilkakrotnie droższe od proponowanych przez nas materiałów.

**Odpowiedź – Zamawiający preferuje materiały wieloparametrowe, ale dopuszcza materiały kontrolne jednoparametrowe, jeżeli takie materiały są sprawdzone i są na ogół stosowane przez użytkowników systemów oraz w znaczący sposób nie podwyższą kosztów. Zazwyczaj stosowanie kontroli jednoparametrowych jest droższe niż wieloparametrowych.**

1. **Treść pytania:**

Dotyczy tabeli parametrów granicznych, punkt 15- pakietu nr 1: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rozcieńczalników dla wszystkich wymienionych oznaczeń?

**Odpowiedź – Kierując się wieloletnim doświadczeniem i praktyką, zamawiający wymaga rozcieńczalników dla parametrów, dla których zastosowanie firmowego rozcieńczalnika jest bezwzględnie wymagane zapisami ulotki odczynnikowej, a inne powszechnie stosowane rozwiązania nie są dopuszczalne. np. powszechnie stosowane i praktykowane stosowanie surowicy o bardzo niskim stężeniu jakiegoś analitu. Zamawiający na pewno nie wymaga rozcieńczalników dla fT3, fT4, p/ciał anty-TPO i anty-TG**

1. **Treść pytania:**

Dotyczy zapisów siwz (w tym projektu umowy): Prosimy o uściślenie wszędzie tam, gdzie pojawia się zapis „dni robocze”, że są to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Odpowiedź – Tak.**

1. **Treść pytania:**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania materiału kontrolnego na bazie moczu do kontroli oznaczeń kortyzolu w moczu?

**Odpowiedź – Zamawiający kupuje taką kontrolę, jednakże oferent może zaproponować nie więcej niż po 1 op. na rok własnej kontrolki do kontroli oznaczeń kortyzolu w moczu.**

1. **Treść pytania:**

Prosimy o doprecyzowanie pkt. 4.1.11. zał. Nr 3 do SIWZ: Analizator wraz z wyposażeniem składającym się na przedmiot zamówienia nie musi być fabrycznie nowy (analizator nie starszy niż z 2015r.)?

**Odpowiedź – Nie starszy niż 4 letni.**

1. **Treść pytania:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podać wszystkie materiały zużywalne, kalibratory i kontrole dodając kolejne rzędy w tabeli, zamiast podawania wspólnej wartości?

**Odpowiedź – Zapis jak w SIWZ.**

**PYTANIA DO UMOWY**

1. **Treść pytania:**

§3 pkt. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin instalacji analizatora wynosił 30 dni od daty zawarcia umowy?

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

§9, pkt 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych zgodnie z zapisem:

e) za każdą godzinę zwłoki w wykonaniu naprawy w stosunku do terminów określonych w § 8 ust. 2, w wysokości 25 zł za każdą godzinę.

f) za każdą godzinę zwłoki w wykonaniu okresowych czynności konserwacyjnych w stosunku do terminów określonych w § 8 ust. 5, w wysokości 25 zł za każdą godzinę.

g) za zwłokę w przypadku konieczności dodatkowego zgłoszenia awarii do tzw. centrum serwisowego przekraczającą 15 min., w wysokości 5 zł- za każdy kolejny kwadrans (15 min.) spóźnienia;

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

§9, pkt 1 ust. H – prosimy o wykreślenie ustępu – jest powtórzony w ust g.

**Odpowiedź – Zamawiający wykreśla z §9, pkt 1 ust. H.**

1. **Treść pytania:**

Dotyczy § 8 ust. 3 i 4 projektu umowy: Wnioskujemy o wydłużenie terminu usunięcia awarii zawartego w § 8 ust. 4 do 5 dni roboczych, biorąc pod uwagę fakt, że Wykonawcy zobowiązani są do zapewnienia możliwości wykonania badań na zewnątrz zgodnie z § 8 ust. 3.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Dotyczy § 8 projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie warunków umowy poprzez dodanie w § 8 projektu umowy punktu 9 wg propozycji: „9. Zamawiający traci uprawnienia wynikające z usług serwisowych świadczonych przez Wykonawcę zgodnie z umową, w przypadku dokonania napraw, przeróbek lub modyfikacji przedmiotu dzierżawy przez osoby nieupoważnione. Zamawiający może utracić ww. uprawnienia również wówczas, jeśli Wykonawca (jego upoważniony przedstawiciel, serwisant) stwierdzi, że Zamawiający korzysta z akcesoriów innych niż zalecanych przez Wykonawcę lub korzysta z odczynników innych niż dostarczane przez Wykonawcę, co wpływa negatywnie z na jakość pracy przedmiotu dzierżawy lub stan przedmiotu dzierżawy; w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu swoją decyzję niezwłocznie”.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Dotyczy projektu umowy § 9 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę i doprecyzowanie warunków dotyczących kar umownych wg n/w propozycji:

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w dostawie odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli w terminie określonym w umowie lub zamówieniu, powstałą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,5% wartości brutto partii towaru nie dostarczonego w terminie wskazanego w bieżącym zamówieniu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości netto umowy,

b) za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za zwłokę w wymianie towaru niezgodnego z zamówieniem lub umową, bądź za zwłokę w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym opakowaniu w terminie określonym w § 3 ust. 3 w wysokości 0,5% wartości brutto wadliwej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości netto umowy,

c) za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto nie zrealizowanej części umowy,

d) za zwłokę w dostawie i uruchomieniu sprzętu laboratoryjnego wraz z systemem informatycznym powstałą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości netto umowy

e) za każdą godzinę zwłoki w wykonaniu naprawy w stosunku do terminów określonych w § 8 ust. 2, w wysokości 50 zł za każdą godzinę, jednak łącznie nie więcej niż 5% wartości netto umowy

f) za każdą godzinę zwłoki w wykonaniu okresowych czynności konserwacyjnych w stosunku do terminów określonych w § 8 ust. 5, w wysokości 30 zł za każdą godzinę, jednak łącznie nie więcej niż 5% wartości netto umowy.

g) za zwłokę w przypadku konieczności dodatkowego zgłoszenia awarii do tzw. centrum serwisowego przekraczającą 15 min., w wysokości 10 - za każdy kolejny kwadrans (15 min.) zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 5% wartości netto umowy ;

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Dotyczy projektu umowy § 9 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę i doprecyzowanie warunków dotyczących kar umownych wg n/w propozycji:

„2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% wartości netto umowy za każdy dzień braku możliwości wykonywania badań z powodu zwłoki we wstawieniu aparatury zastępczej, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości netto umowy”.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Dotyczy projektu umowy § 11 ust. 1 ppkt. c: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie warunków umownych wg n/w propozycji: „c. gdy wykonawca dopuści się 2 uchybień istotnych lub 6 uchybień o mniejszej randze, Zamawiający rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych”.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Dotyczy projektu umowy § 11 ust. 2 ppkt. a: Wnioskujemy o doprecyzowanie zapisu umowy wg propozycji: „2. Za uchybienia istotne będą uznawane, w szczególności, następujące odstępstwa od właściwej realizacji umowy: a. dostawa niezgodna wymuszająca na Zamawiającym konieczność dokonania dwukrotnego zakupu zastępczego w okresie każdych kolejnych 6 miesięcy obowiązywania umowy”.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Dotyczy projektu umowy § 11 ust. 2 ppkt. c: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu ppkt. c wg propozycji: „c. nieuwzględnienia uzasadnionych reklamacji”?

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

1. **Treść pytania:**

Par. 2 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Par. 2 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Par. 3 ust 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby towar był dostarczany do Zamawiającego za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt i ryzyko Wykonawcy na warunkach określonych w niniejszej umowie?

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem że przesyłka będzie nadawana z opcją wniesienia towaru i opcją „sprawdzam zawartość”, co ma polegać na sprawdzeniu zawartości przesyłki przy kurierze pod względem zamówienia i dokumentów doręczonych z towarem.**

1. **Treść pytania:**

Par. 3 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił  21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Par. 3 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać  poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

**Odpowiedź – Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Par. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Par. 9 ust. 1 pkt. d Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była liczona od wartości sumy czynszu dzierżawnego?

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę, aby kara umowna była liczona od wartości czynszu za cały okres trwania umowy.**

1. **Treść pytania:**

Par. 9 ust. 1 pkt. e-h Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Par. 9 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była liczona od wartości sumy czynszu dzierżawnego?

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę, aby kara umowna była liczona od wartości czynszu za cały okres trwania umowy.**

Inne zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 Z-ca DYREKTORA

 ds. Ekonomicznych

 Elżbieta Błaszczyk

*Sprawę prowadzi:*

*Maciej Harowicz*

*Specjalista ds. zamówień publicznych*

*Dział Zamówień publicznych*

*Tel. 022 56 90 247*