[](http://www.bielanski.med.pl/)

**Szpital Bielański** kancelaria (22) 569 04 13

**im. ks. Jerzego Popiełuszki** sekr.dyr. (22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny fax. (22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej centrala (22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80 e-mail: dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa [www.bielanski.med.pl](http://www.bielanski.med.pl)

TR

**T R A D Y C Y J N I E P R O F E S J O N A L N I - L E C Z Y M Y Z P A S J Ą - O P I E K U J E M Y S I Ę Z T R O S K Ą**

Warszawa, dnia 04.08.2017 r.

Sz.B./ZP/26/62/17

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA   
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**PUBLICZNEGO NA:**

**DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO OZNACZEŃ HORMONÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ NIEZBĘDNEJ APARATURY DLA SZPITALA BIELANSKIEGO W WARSZAWIE**

**(ZP-62/2017)**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający w związku z wniesionymi pytaniami do postępowania o zamówienie publiczne na: **dostawę odczynników do oznaczeń hormonów wraz   
z dzierżawą niezbędnej aparatury dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-62/2017),** informuje:

**PAKIET 1**

1. **Treść pytania:**

Dotyczy pakietu nr 1: Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, w którym dwa testy mają stabilność kalibracji krótszą niż 14 dni? (test do oznaczania FT4 ma stabilność kalibracji równą 7 dni, Kortyzolu - 10 dni). Analizator pracujący z tymi odczynnikami ma funkcję przedłużania ważności ostatniej kalibracji na polecenie operatora.

**Odpowiedź – Tak.**

1. **Treść pytania:**

Dotyczy zał. nr 1 – cena ofertowa, pkt. 3

Prosimy raz jeszcze o rozważenie możliwości wyszczególnienia w formularzu cenowym wszystkich kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych dodając kolejne rzędy w tabeli, zamiast podawania jednej wspólnej wartości.

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

1. **Treść pytania:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycofanie się z ograniczenia wieku oferowanego analizatora do 4 lat i powrót do pierwotnego zapisu w SIWZ: „4.1.11. Analizator składający się na przedmiot zamówienia **nie** musi być nowy.”

**Odpowiedź – Zamawiający wymaga analizatora, nie starszego niż 4 letni.**

1. **Treść pytania:**

**Dotyczy punktu nr 2 tabeli parametrów oceny w Formularzu Oferowym**. Czy Zamawiający dopuści system w którym dla 3 parametrów (antyTG, Kortyzol, Testosteronon) stabilność kalibracji jest mniejsza niż 14 dni?

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

1. **Treść pytania:**

**Dotyczy punktu nr 1 tabeli parametrów oceny w Formularzu Oferowym**. Czy Zamawiający oceni pozytywnie system w którym czas wykonania oznaczeń dla 4 testów (antyTG, antyTPO, Insulina, Kortyzol) nie przekracza 40 min?

**Odpowiedź – Tak,  Zamawiający wyraża zgodę, z punktacją tak jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

**Dotyczy pkt 9 tabeli “Formularz Specyfikacji Technicznej”** Czy Zamawiający dopuści system w którym dla 3 parametrów (antyTG, Kortyzol, Testosteronon) stabilność kalibracji jest mniejsza niż 14 dni?

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**PAKIET 2**

1. **Treść pytania:**

**Dotyczy punktu nr 1 tabeli parametrów oceny w Formularzu Oferowym**. Czy Zamawiający dopuści i pozytywnie oceni system w którym czas wykonania jednego oznaczenia (aldosteron) przekracza 40 min?

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

1. **Treść pytania:**

**Dotyczy punktu nr 3 tabeli parametrów oceny w Formularzu Oferowym i pkt 35 tableli “Formularz Specyfikacji Technicznej”**. Czy Zamawiający dopuści i pozytywnie oceni system w którym dla 7 parametrów (DHEAS, ACTH, hGH, Kortyzol, Progesteron, Witamina D total), Andriostendion stabilność kalibracji jest mniejsza niż 14 dni?

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

1. **Treść pytania:**

**Dotyczy pkt 1 tabeli “Formularz Specyfikacji Technicznej”** Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga w pełni automayycznego analizatora z oprogramowaniem w języku polskim?

**Odpowiedź – Analizator w pełni automatyczny,  oprogramowanie w j.   polskim nie jest niezbędne.**

1. **Treść pytania:**

**Dotyczy “Formularz Specyfikacji Technicznej”** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora w którym próbki badane są dozowane za pomocą jednorazowych końcówek (całkowita eliminacja kontaminacji materiału badanego)?

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania.**

1. **Treść pytania:**

**Dotyczy “Formularz Specyfikacji Technicznej”** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora w którym proces analityczny i odczyt przebiega w kuwetach jednorazowego użytku?

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania.**

1. **Treść pytania:**

**Dotyczy treści SIWZ punkt 8.1.2.2, 8.3.15 oraz 8.3.17** Czy z uwagi na dużą liczbę stron Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie załączników tylko na pierwszej stronie ze wskazaniem których stron podpis dotyczy?

**Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie dokumentów z pkt 8.1.2.2, 8.3.15 oraz 8.3.17 SIWZ tylko na pierwszej stronie, z zastrzeżeniem iż zostaną określone ilości stron dokumentu/ów.**

**PYTANIA DO UMOWY**

1. **Treść pytania:**

**Dotyczy Załącznika nr 4 – Wzór umowy § 3 ust. 3** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu “maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych” na “maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych”?

**Odpowiedź – Nie, zapis jak w SIWZ.**

Inne zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

*Sprawę prowadzi:*

*Maciej Harowicz*

*Specjalista ds. zamówień publicznych*

*Dział Zamówień publicznych*

*Tel. 022 56 90 247*