T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 22.08.2017 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA DLA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

SZPITALA BIELAŃSKIEGO

W WARSZAWIE (ZP-69/2017)

Sz.B./ZP/26/ZP-69/2017

W związku z zapytaniami uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                         na dostawę wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Bielańskiego w Warszawie                   (ZP-69/2017), na podstawie art. 38 ust. 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), dalej ustawa Pzp, informuję:

PAKIET  1  -  DEFIBRYLATORY

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści defibrylator LIFEPAK 20e posiadający następujące parametry techniczne:

Ad. 3. Zasilanie akumulatorowe: wewnętrzny akumulator litowo-jonowy ze zminimalizowanym efektem pamięci

Ad. 4. Czas pracy na akumulatorze 3,5 h ciągłego monitorowania EKG lub 140 wyładowań                                       z pełną energią

Ad. 12. Ekran monitora - kolorowy o przekątnej 5,7 cala (14,48 cm)

Ad. 14. Pamięć wewnętrzna umożliwiająca zapis pełnych rekordów dotyczących pacjentów zawierające listę zdarzeń z rekordami zdarzeń krytycznych - do 100 odcinków krzywej stanowiących pojedyncze zdarzenia

Ad. 19. Funkcja wspomagania resuscytacji krążeniowo-oddechowej poprzez możliwość programowania metronomu dla 4 grup pacjentów: dorosły niezaintubowany, dorosły zaintubowany, dziecko niezaintubowane, dziecko zaintubowane

Ad. 20. Wyświetlanie na ekranie w formie numerycznej wszystkich monitorowanych parametrów

Ad. 21. Wyświetlanie na ekranie zapisu EKG  - 3 odprowadzeniowego (w dwóch kanałach)                          z możliwością pomiaru tętna i wzmocnienia zapisu EKG

Ad. 22. Rozmiar zapisu EKG: 4, 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0.25 cm/mV

Ad. 25. Częstość stymulacji regulowana w zakresie 40 - 170 imp./min.

Ad. 33. Elektrody samoprzylepne min: wielofunkcyjne dla dorosłych - 2 kpl., dla dzieci - 2 kpl.

odpowiedź - NIE - dla ad. 3, ad. 4, ad. 12, ad. 14, ad. 21, ad.22. Pozostałe - jak w nowym opisie przedmiotu zamówienia.

- Pytanie - pkt 34 - Zwracamy się z prośbą o rezygnację z tego zapisu. Wymaganie przez Zamawiającego kompatybilności oferowanego defibrylatora z elektrodami firmy Zoll uniemożliwia ogranicza w rzeczywistości przedmiot zmówienia do jednego producenta uniemożliwiając w ten sposób złożenie konkurencyjnej oferty.

odpowiedź - zapis jak w nowym opisie przedmiotu zamówienia.

Poniżej obowiązujący opis przedmiotu zamówienia w zakresie PAKIETU 1.

| Lp. | Opis parametru / funkcji | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Defibrylator | model/producent podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wykonane w technologii zapewniającej niskie zużycie energii elektrycznej | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne: zasilacz elektryczny 230V 50Hz, zapewniający możliwość ładowania akumulatorów w aparacie zintegrowany lub zewnętrzny moduł | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe: akumulator litowo-jonowy lub równoważny, ze zminimalizowanym efektem pamięci, w wyposażeniu dodatkowy akumulator | TAK |  |
|  | Czas pracy na akumulatorze min. 4 h ciągłego monitorowania EKG lub min. 100 wyładowań z pełną energią | Maksymalna wartość - 5 pkt Minimalna wartość - 0 pkt Pozostałe -proporcjonalnie |  |
|  | Urządzenie w klasie odporności na kurz i wodę min. IP22 (lub równoważna klasa) | TAK, podać |  |
|  | Defibrylator przenośny | TAK |  |
|  | Defibrylacja dwufazowa | TAK |  |
|  | Zakres wyboru energii w J - min. 2 - 200 J | Zakres najszerszy - 5 pkt Zakres wymagany - 0 pkt Pozostałe -proporcjonalnie |  |
|  | Czas ładowania energii maksymalnej max. 10 s, potwierdzona sygnałem akustycznym i optycznym | Parametr wymagany - 0 pkt Najkrótszy czas ładowania - 5 pkt; Pozostałe -proporcjonalnie |  |
|  | Min. 19 dostępnych poziomów energii przy defibrylacji zewnętrznej | TAK |  |
|  | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna | TAK |  |
|  | Ekran monitora - kolorowy o przekątnej min. 16cm. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyświetlenia min. 2 krzywych dynamicznych jednocześnie | TAK |  |
|  | Pamięć wewnętrzna umożliwiająca zapis min. 350 zdarzeń (monitorowanie, defibrylacja, stymulacja) | Największa ilość - 5 pkt Parametr wymagany - 0 pkt pozostałe -proporcjonalnie |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
|  | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (komunikaty na ekranie i tryb doradczy) | TAK |  |
|  | Metronom umożliwiający prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej zgodnie z wytycznymi 2010 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej | TAK |  |
|  | Funkcja wspomagania resuscytacji krążeniowo-oddechowej z informacją zwrotną o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej- sygnalizacja akustyczna częstości tempa oraz prawidłowej głębokości uciskania klatki piersiowej podczas reanimacji | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie w formie numerycznej rzeczywistej głębokości i częstości uciśnięć klatki piersiowej oraz graficzny wskaźnik relaksacji klatki piersiowej. | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie zapisu EKG - min. 3 odprowadzeniowego z możliwością zmiany (ręcznie lub/i automatycznie) zakresu pomiaru tętna i wzmocnienia zapisu EKG | TAK, podać |  |
|  | Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Zakres pomiaru częstości serca min. 30- 300 ud./min. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym z regulacją częstotliwości oraz natężenia prądu stymulacji. | TAK |  |
|  | Częstość stymulacji regulowana w zakresie min. 40 - 170 imp./min. | Zakres najszerszy - 5 pkt Zakres wymagany - 0 pkt pozostałe - proporcjonalnie |  |
|  | Prąd stymulacji regulowany w zakresie min. 40 - 140 mA | Zakres najszerszy - 5 pkt Zakres wymagany - 0 pkt pozostałe -proporcjonalnie |  |
|  | Pomiar Saturacji Krwi Tętniczej (SpO2) w zakresie min. 50 - 100 %. | TAK |  |
|  | Krzywa pletyzmograficzna na ekranie | TAK |  |
|  | Pomiar kapnografii | TAK |  |
|  | Czujnik wielorazowego użytku typu „klips na palec” dla dorosłych | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka | TAK |  |
|  | Kabel 3-odprowadzeniowy - 1 szt. | TAK |  |
|  | Łyżki defibrylacyjne wielorazowe - 1 kpl. | TAK |  |
|  | Elektrody samoprzylepne zapewniających realizację oferowanych funkcji - min. po 1 komplecie | TAK, podać rodzaje elektrod |  |
|  | Zapewnienie kompatybilności podłączeń defibrylatora do stosowanych przez Zespół Ratownictwa Medycznego elektrod samoprzylepnych do terapii bezdotykowej firmy Zoll, za pomocą np. przejściówki, interfejsu, w sposób nieutrudniający pracy obsługi aparatu oraz zabezpieczeniem przed przypadkowym rozłączeniem. | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Torba na akcesoria | TAK |  |
|  | Waga z akumulatorem i łyżkami max. 9,5 kg | Parametr wymagany - 0 pkt Najmniejsza waga - 5 pkt Pozostałe -proporcjonalnie |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK PODAĆ |  |

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28.08.2017 r.  do godziny 11.00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:30.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Działu Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR