T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 7 września 2017 r.

SzB/ZP/26/ZP-68/17

Wszyscy uczestnicy postępowania  przetargowego

na dostawę akcesoriów i osprzętu do diatermii

elektrochirurgicznych dla Szpitala Bielańskiego

w Warszawie ZP-68/2017.

Zamawiający, w związku z zadanymi zapytaniami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia oraz zapisów SIWZ w postepowaniu na akcesoriów i osprzętu do diatermii elektrochirurgicznych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-68/2017, wyjaśnia co następuje:

Pakiet 1.

Pakiet 1, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jednorazowy uchwyt z nożem  2,4mm, 2 przyciski, kabel 
o długości 3m, wtyk 3 bolcowy, opakowanie 10szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza jednorazowy uchwyt z nożem 2,4mm, 2 przyciski, kabel o długości 3m, wtyk 3 bolcowy, opakowanie 10szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pakiet 1, poz. 20.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający ma na myśli zaoferowanie 54 sztuk czyścików jednorazowego użytku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga oferty na 54 sztuki czyścików jednorazowego użytku.

Zamawiający dokonuje innych modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 1:

Pakiet 1 - akcesoria do diatermii elektrochirurgicznej  EMED ES 400, ES 350, Spectrum.

| Lp. | Opis pozycji, | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Szczypce bipolarne, bagnetowe, 2mm, dł. 195mm | szt. | 3 |
| 8. | Szczypce bipolarne, bagnetowe, 1mm, dł. 160mm | szt. | 3 |
| 14. | Pozycja usunięta |

Pozostałe pozycje bez zmian.

Pakiet 2.

Pakiet 2, poz.1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazową dzieloną, hydrożelową w opakowaniu zbiorczym po 100sztuk ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 2, poz. 3, 6, 8, 10, 12.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści kable o długości 4,5m? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza kable/przewody o długości 4,5 m, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2, poz. 4.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści pęsetę bipolarną o parametrach:

Szczypce bipolarne, bagnetowe, długość 195mm, końcówka 8mm x 2mm ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza szczypce bipolarne, bagnetowe, długość 195mm, końcówka 8mm x 2mm ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2, poz.4.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o doprecyzowanie jakie szczypce bipolarne ma na myśli Zamawiający (wymiary)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczypce bipolarne, bagnetowe, długość 195mm, końcówka 8mm x 2mm ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie.

Pakiet 2, poz.8.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wymaga uchwytu do elektrod monopolarnych wielorazowych o wtyku 2,4mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

Pakiet 2, poz.11.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o doprecyzowanie  jaką elektrode do cięcia i koagulacji ma na myśli Zamawiający ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Elektroda szpatułowa prosta, 2,4 mm.

Pakiet 2, poz.12.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wymaga przewodu monopolarnego do resektoskopu kompatybilnego z posiadanym resektoskopem Storz z wtykiem do diatermii jednopinowym o śr.4mm typu banan ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga przewodu monopolarnego do resektoskopu K.Storz nr kat. 27050D.

Pakiet 4.

Pakiet 4, poz.7.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 w pozycji nr 7 dopuści: elektrodę monopolarną igłową prostą, długość elektrody 6,6 cm, długość części aktywnej 2,54 cm, średnica końcówki 0,51 mm, średnica trzonka 2,4 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza elektrodę monopolarną igłową prostą, długość elektrody 6,6 cm, długość części aktywnej 2,54 cm, średnica końcówki 0,51 mm, średnica trzonka 2,4 mm.

Pakiet 4, poz.17, 18.

- Pytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 4 pozycji nr 17 i 18 do osobnego pakietu. Stworzenie odrębnego pakietu umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wydziela poz. 17 i 18 do pakietu nr 9 – akcesoria do diatermii elektrochirurgicznej Valleylab.

Pakiet 9 - akcesoria do diatermii elektrochirurgicznej Valleylab.

| Lp. | Opis pozycji, | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uchwyt elektrody argonowej | Szt. | 1 |
|  | Elektroda argonowa sztywna, 5mm | Szt. | 1 |
| Wskazany osprzęt i akcesoria musi być w pełni kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego diatermiami elektrochirurgicznymi Valleylab. |
| Zamawiający dopuszcza tolerancję długości przewodów (kabli) do +20%. |

Pakiet 5.

Pakiet 5, poz. 3, 4, 6.

- Pytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 5 pozycji nr 3, 4, i 6 do osobnego pakietu. Stworzenie odrębnego pakietu umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 5, poz. 3.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 w pozycji nr 3 dopuści: jednorazowy uchwyt monopolarny ze szpatułką i przyciskami, dł. kabla min. 3 m, wejście 3 pin, opakowanie zbiorcze 50 szt.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza jednorazowy uchwyt monopolarny ze szpatułką i przyciskami, dł. kabla min. 3 m, wejście 3 pin, opakowanie zbiorcze 50 szt., z przeliczeniem ilości.

Pakiet 5, poz. 4.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 w pozycji nr 4 dopuści: kabel do jednorazowych elektrod neutralnych dł. min. 4 m, wejście 1 pin o średni. 6 mm, z klipsem 40 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 5, poz. 6.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 w pozycji nr 6 dopuści: elektrodę powrotną dzieloną, prostokątną, dla pacjentów dorosłych z klejem elektroprzewodzącym oraz żelem zapewniającym prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta, dzielony styk szerokości 4 cm, , powierzchnia min. 150cm2?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 8.

Pakiet 8, poz. 6.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki i czy oczekuje kabla monopolarnego z jedną wtyczką 4 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga przewodu z wtyczką 4 mm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Zmiana terminu składania ofert

W związku z udzieleniem odpowiedzi na zapytania oraz celu umożliwienia Wykonawcom przygotowania i złożenia ofert, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) przekłada termin składania ofert na dzień 12 września 2017 roku do godziny 10:30.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:00 w sali 107, pawilon H.

Zastępca Dyrektora Szpitala Bielańskiego

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR