T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 1 marca 2018 r.

SzB/ZP/26/ZP-03/18

Wszyscy uczestnicy postępowania  przetargowego

ZP-03/2018 na dostawę jednorazowego drobnego

sprzętu medycznego dla Szpitala Bielańskiego

w Warszawie.

Zamawiający w związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia
w postępowaniu ZP-03/2018 na dostawę drobnego jednorazowego sprzętu medycznego  dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie, wyjaśnia co następuje:

Odpowiedzi na zapytania nr 4.

Zamawiający uzupełnia odpowiedzi na zapytania opublikowane w dn. 28 lutego 2018 r. w dokumencie „Odpowiedzi na zapytania nr 2” – w zakresie zapytania nr 13 i 16.

Pakiet 4 – Zawory dostępu żylnego.

- Pytanie Wykonawcy:

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  systemu bezigłowego składającego się z trzech zaworów bezigłowych o długości 11,5 cm, średnicy 1 mm, oraz objętości wewnętrznej 0,3 ml, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 200 użyć, obudowa przeźroczysta , nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenia silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock ma być płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym, wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie -12,5 psi, sterylny, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy 
z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji do pomp strzykawkowych 
i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami.

- Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy system bezigłowy ma posiadać zdejmowalny/specjalny protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. a) Zapis jak w SIWZ.

Ad. b) Zamawiający dopuszcza system bezigłowy ze zdejmowalnym/specjalnym protektorem męskim, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5 – kraniki trójdrożne.

Pakiet 5, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kraników sterylizowanych radiacyjnie, spełniający pozostałe wymogi SIWZ

- Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga kranika z trójramiennym pokrętłem w kolorze białym ze znacznikami linii tętniczej i żylnej (odpowiednio czerwony i niebieski)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. a) Zamawiający dopuszcza kraniki sterylizowane radiacyjnie, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Ad. b) Zamawiający dopuszcza kranik z trójramiennym pokrętłem w kolorze białym ze znacznikami linii tętniczej i żylnej (odpowiednio czerwony i niebieski), pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR