T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 08.03.2018 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

WSZCZEPIALNYCH STYMULATORÓW

I DEFIBRYLATORÓW SERCA,                                      Z ELEKTRODAMI

DLA SZPITALA BIELAŃSKIEGO

W WARSZAWIE (ZP-15/2018)

Sz.B./ZP/26/ZP-15/2018

W związku z zapytaniami uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                      na dostawę wszczepialnych stymulatorów i defibrylatorów serca, z elektrodami dla Szpitala Bielańskiego                w Warszawie (ZP-15/2018), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), dalej: ustawa Pzp, informuję:

PAKIET  3

- Pytanie - poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści Stymulatory DDDR odporne na MRI o wadze 27,1g?

odpowiedź - NIE.

- Pytanie - poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści Stymulatory DDDR odporne na MRI z czułością przedsionkową 0,18mV- 4mV ?

odpowiedź - NIE.

- Pytanie - poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści Stymulatory DDDR odporne na MRI z czułością komorową 1mV - 11,2mV ?

odpowiedź - NIE.

- Pytanie - poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści Stymulatory DDDR odporne na MRI z czasem trwania impulsu dla każdego kanału 0,12ms - 1,5ms ?

odpowiedź - NIE.

- Pytanie - poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści Stymulatory DDDR odporne na MRI bez trybu ochronnego w trakcie elektrokauteryzacji ?

odpowiedź - NIE.

- Pytanie - poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści Stymulatory DDDR odporne na MRI z algorytmem dostosowującym energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta co 15 min., ale zapewniający dwukrotny margines bezpieczeństwa przy każdym pobudzeniu ?

odpowiedź - NIE.

- Pytanie - poz. 12 - Czy Zamawiający dopuści Stymulatory DDDR odporne na MRI z sensorem ruchowym ?

odpowiedź - NIE.

PAKIET  4

- Pytanie - poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści stymulator DDD z częstością stymulacji od 30 - 170 ppm?

odpowiedź - NIE.

PAKIET  6

- Pytanie - poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści stymulator resynchronizujący z częstością stymulacji 30-150 ppm ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - cz. 3 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści elektrodę LV z osłoną poliuretanową?

odpowiedź - TAK.

PAKIET   8

- Pytanie - poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści defibrylatory VVI odporne na MRI z jednym rodzajem impulsu dwufazowego ?

odpowiedź - NIE.

- Pytanie - poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści defibrylatory VVI odporne na MRI                                     z 6 wyładowaniami wysokoenergetycznymi w jednej sekwencji ?

odpowiedź - NIE.

PAKIET  12

- Pytanie - poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści defibrylatory DDD odporne na MRI z jednym rodzajem impulsu dwufazowego ?

odpowiedź - NIE.

- Pytanie - poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści defibrylatory DDD odporne na MRI                                       z 6 wyładowaniami wysokoenergetycznymi w jednej sekwencji?

odpowiedź  - NIE.

PAKIET  14

- Pytanie - czy Zamawiający w Pakiecie 14 dopuści elektrody stymulujące bipolarne ? Pozostałe parametry bez zmian.

odpowiedź - TAK.

PAKIET  16

- Pytanie - poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści defibrylatory CRT odporne na MRI z jednym rodzajem impulsu dwufazowego ?

odpowiedź - NIE.

- Pytanie - poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści defibrylatory CRT odporne na MRI                                         z 6 wyładowaniami wysokoenergetycznymi w jednej sekwencji ?

odpowiedź - NIE.

- Pytanie - cz. 4 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści elektrodę LV z osłoną poliuretanową?

odpowiedź - NIE.

PAKIET  17

- Pytanie - par. 7 - Czy Zamawiający dopuści urządzenia ze złączem DF1/DF4 - do wyboru przez Zamawiającego ?

odpowiedź - TAK.

PAKIET  18

- Pytanie - czy Zamawiający w Pakiecie 18 dopuści elektrody stymulujące bipolarne ? Pozostałe parametry bez zmian.

odpowiedź - TAK.

PAKIET  19

- Pytanie - cz. 4 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści elektrodę LV z osłoną poliuretanową ?

odpowiedź - TAK.

PAKIET  20

- Pytanie - poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści defibrylatory CRT odporne na MRI do stymulacji                  4 polowej LV z jednym rodzajem impulsu dwufazowego ?

odpowiedź - NIE.

- Pytanie - poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści defibrylatory CRT odporne na MRI do stymulacji                    4 polowej LV z 6 wyładowaniami wysokoenergetycznymi w jednej sekwencji ?

odpowiedź - NIE.

- Pytanie - cz. 4 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści elektrodę LV z osłoną poliuretanową?

odpowiedź - NIE.

PAKIET  21

- Pytanie - poz. III - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrod LV ’’over the wire’’ czteropolowych ze złączem IS-4?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - par. 7 -  Czy Zamawiający dopuści urządzenia ze złączem DF1/DF4 - do wyboru przez Zamawiającego?

odpowiedź - TAK.

PAKIET  28

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Zmianie ulega wymóg dotyczący użyczenia konsoli do krioablacji. Poniżej aktualny formularz specyfikacji technicznej:

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik do krioablacji AF - 21 szt. | TAK |  |
| 2. | Koszulka sterowalna do cewnika do krioablacji - 21 szt. | TAK |  |
| 3. | Kabel elektryczny do cewnika do krioablacji - 5 szt. | TAK |  |
| 4. | Kabel gazowy do cewnika do krioablacji - 21 szt. | TAK |  |
| 5. | Prowadnik 0,032 x 200 cm - 21 szt. | TAK |  |
| 6. | Cewnik diagnostyczny do mapowania żył płucnych kompatybilny z cewnikiem do krioablacji - 21 szt. | TAK |  |
| 7. | Kabel przyłączeniowy do cewnika do mapowania żył płucnych - 5 szt. | TAK |  |
| 8. | Użyczenie konsoli do krioablacji wraz z butlami z gazem na czas sesji zabiegowej. Ilość sesji zabiegowych ok. 20 | TAK |  |

- Zmianie ulega zapis (1 umowy w zakresie PAKIETU 28 na następujący:

(1  A

Użyczenie

- Wykonawca każdorazowo dostarczy, zainstaluje i uruchomi przedmiot użyczenia - konsolę                              do krioablacji ( ………..), wraz z butlami z gazem na czas sesji zabiegowej oraz odbierze konsolę po wykonanym zabiegu. Instalacja odbywać się będzie dnia poprzedzającego zabieg. O terminie zabiegu Zamawiający każdorazowo powiadamiać będzie Wykonawcę. Konsola pozostaje własnością Wykonawcy.

- Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną i instrukcje obsługi (w języku polskim).

- Wykonawca  zobowiązuje się do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego  szkolenia personelu                      w zakresie stosowania oraz właściwej eksploatacji konsoli.

- Zamawiający zobowiązany jest do użytkowania konsoli udostępnienia zgodnie z przeznaczeniem                          i instrukcją obsługi.

- Zamawiający zobowiązuje się do zgłaszania Wykonawcy niezwłocznie wszelkich usterek konsoli.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania konsoli w ruchu przez cały okres trwania umowy,                                z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych konserwacji i przeglądów wymaganych przez producenta.                  W przypadku awarii urządzenia naprawi lub wymieni niezbędne elementy.

- Zgłoszenia o awariach Zamawiający będzie składał faksem pod nr ………… (tel. …………..).

- Wszelkie koszty związane z demontażem i odbiorem konsoli po wygaśnięciu umowy ponosi Wykonawca.

- Wykonawca odbierze od Zamawiającego konsolę nie później niż w terminie 7 dni po wygaśnięciu niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się również do dostaw  butli z gazem, w ilości niezbędnej do wykonywania zabiegów krioablacji.

PAKIET  40

- Pytanie - pkt II. 1 - Czy w zakresie Pakietu 40 pkt. II.1 Zamawiający wyrazi zgodę                                    na zaoferowanie igieł o minimum 2 krzywiznach i 3 długościach do wyboru przez Zamawiającego?

odpowiedź - NIE.

UMOWA

- Pytanie - § 1 ust. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa na CITO następowała w ciągu 1 dnia roboczego?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - § 7 ust. 1 - W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu i wydaniu towaru Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonego towaru, za każdy dzień roboczy zwłoki, jednak nie wyższej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia  16.03.2018 r. do godziny 12.00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 12:30.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Działu Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR