T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 21.03.2018 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ

SPECJALISTYCZNYCH NARZĘDZI

DLA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ

SZPITALA BIELAŃSKIEGO W WARSZAWIE

(ZP-26/2018)

Sz.B./ZP/26/ZP-26/2018

W związku z zapytaniami uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                      na dostawę sprzętu medycznego oraz specjalistycznych narzędzi dla Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-26/2018), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), informuję:

PAKIET  1

- Pytanie - Zwracamy się z prośbą o pozytywne odpowiedzi na nasze pytanie, dając tym samym możliwość złożenia oferty na wysokiej jakości zestaw wyposażony w wielofunkcyjną kamerę medyczną z wyposażaniem do operacji endoskopowych firmy Karl Storz od lat istniejącej na rynku polskim i światowym, której innowacyjne i nowoczesne rozwiązania sprawdziły się i spotkały się z bardzo pozytywnymi opiniami w wielu polskich szpitalach. Oferowana przez nas wielofunkcyjna kamera medyczna z wyposażeniem jest w pełni równoważna pod względem przeznaczenia i zakresu zastosowania oraz zakresu asortymentu uwzględniając niewielkie różnice wynikające z zastosowanych technologii, konstrukcji oraz funkcjonalności.

Dot. punktów - I. WIELOFUNKCYJNA KAMERA MEDYCZNA   -   1 szt.1.

Czy w ramach punktów "I. WIELOFUNKCYJNA KAMERA MEDYCZNA   -   1 szt." Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjną kamerę medyczną o następujących parametrach (wymagane ilości bez zmian):

- wielofunkcyjna kamera medyczna złożona z modułowego sterownika kamery (konsoli) oraz głowicy kamery,

- rozdzielczość kamery FULL HD - 1920 x 1080 pikseli, 16:9, skanowanie progresywne 50 / 60 Hz,

- zakres obrazowania kamery umożliwiający zastosowanie w diagnostyce fluorescencyjnej w bliskiej podczerwieni z wykorzystaniem ICG (zielenie indocyjaninowej) m.in. do śródoperacyjnej oceny perfuzji podczas zespoleń jelitowych, mapowania węzłów chłonnych,

- kamera wyposażona w nowoczesne tryb obrazowania wspomagające operatora poprzez wzmocnienie kontrastu obrazu, wyrównanie jasności obrazu oraz modyfikację kolorów w celu lepszego różnicowania istotnych struktur tkankowych i unaczynienia,

- unikalna funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z włączonym jednym z trybów obrazowania wspomagających operatora, w celach porównawczych,

- możliwość rozbudowy kamery o funkcję jednoczesnego podłączenia sztywnego laparoskopu oraz giętkiego wideoendoskopu (np. wideogastroskopu lub wideokolonoskopu) i symultaniczne wyświetlanie dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego, np. podczas operacji łączonych,

- zintegrowana funkcja zapisu zdjęć i wideo w pamięci PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery,

- możliwość rozbudowy kamery o inne technologię obrazowania endoskopowego m.in. wideoendoskopię 3D, giętkie wideoendoskopy jak również o egzoskopy 2D/3D do obrazowania pozaustrojowego np. podczas operacjo otwartych,

- głowica kamery FULL HD, wodoszczelna IPX7, wyposażona w trzy przetworniki obrazowe CCD 1/3" oraz 3 przyciski sterujące do obsługi funkcji kamery oraz nawigowania w menu kamery; w tym 2 przyciski programowalne z możliwością zaprogramowania po dwóch funkcji pod każdym przyciskiem, masa głowicy ok. 250 g (bez przewodu), długość przewodu ok. 3 m,

- menu obsługowe kamery w języku polskim wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego zamiast na panelu urządzenia,

- obsługa funkcji kamery poprzez przyciski głowicy kamery w strefie sterylnej oraz poprzez zewnętrzną klawiaturę ze strefy "brudnej",

- dostępne funkcje m.in.: balans bieli, zoom cyfrowy 2x, regulacja jasności (doświetlenie obrazu), obrót obrazu,

- dostępna funkcja tworzenia indywidulanych programów dedykowanych dla różnych specjalności lub indywidualnych ustawień użytkowników,

- sterownik kamery (konsola) wyposażony w cyfrowe wyjścia wideo o rozdzielczości 1920 x 1080p - 2 x DVI-D oraz 1 x 3G-SDI,

- współpraca sterownika kamery z różnymi typami głowic kamer wysokiej rozdzielczości,

- możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej,

- wymiary sterownika kamery dostosowane do wielkości oferowanego wózka?

Dot. punktów - II. Źródło światła LED - 1 szt.

Czy w ramach punktów "II. Źródło światła LED - 1 szt." Zamawiający dopuści do zaoferowania źródło światła o następujących parametrach, (wymagane ilości bez zmian):

- źródło światła wykorzystujące lampę ksenonową o mocy 300 W,

- praca w dwóch trybach: światło białe oraz światło o długości fali z zakresu bliskiej podczerwieni, zbudzające efekt fluorescencji ICG,

- zmiana trybu pracy źródła światła przy pomocy przełącznika nożnego, przełącznik nożny w zestawie,

- światło o długości fali wzbudzającej efekt fluorescencji zielni indocyjaninowej generowane bez współudziału lasera, a co za tym idzie brak ogólnego ryzyka dla personelu i pacjenta zwianego z możliwością ekspozycji na promieniowanie laserowe,

- w związku z tym, iż oferowane źródło światła wykorzystuję technologię bezlaserową, nie wymaga stosowania specjalnych środków ostrożności podczas eksploatacji źródła światła np. konieczności używania okularów ochronnych,

- panel sterujący źródła światła wyposażony w przyciski sterujące poziomem natężenia światła oraz wyświetlacze diodowe, urządzenie nie wykorzystuje ekranu LCD z menu obsługowym,

- dedykowany przycisk do przejścia w tryb czuwania (standby),

- możliwość podłączenia światłowodów o różnych średnicach, oraz światłowodów innych producentów poprzez dedykowane adaptery i pracę w trybie światła białego,

- możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej ?

Dot. punktów - III. ŚWIATŁOWÓD - 2 szt.

Czy w ramach punktów "III. ŚWIATŁOWÓD - 2 szt." Zamawiający dopuści do zaoferowania światłowody o następujących parametrach, (wymagane ilości bez zmian):

- światłowody o śr. 4,8 mm i długości 3 m,

- kompatybilne z oferowanym torem wizyjnym,

- kompatybilne z obrazowaniem w świetle białym oraz z obrazowaniem fluorescencyjnym w bliskiej podczerwieni,

- autoklawowalne ?

Dot. punktów - IV. MEDYCZNY MONITOR  -  1 szt.

Czy w ramach punktów "IV. MEDYCZNY MONITOR  -  1 szt." Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor medyczny o następujących parametrach, (wymagane ilości bez zmian):

- rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pikseli,

- matryca monitora LCD z podświetleniem LED - typ panelu IPS,

- przekątna ekranu: 26”, ekran panoramiczny,

- jasność: 500 cd/m2,

- kontrast: 1400:1,

- możliwość ustawień parametrów obrazu: kolory, jasność, ostrość, temperatura barwowa, format obrazu,

- funkcje: PIP, POP,

- zapamiętywanie ustawień użytkowników,

- regulacja położenia menu, blokowanie dostępu do menu,

- wyświetlanie informacji o formacie sygnału wejściowego,

- wejścia wideo: DVI-D, 3G-SDI, RGB, S-Video, Video,

- obsługa poprzez przyciski na panelu przednim monitora,

- otwory montażowe VESA,

- ekran zabezpieczony panelem ochronnym ?

Dot. punktów - V. OPTYKA LAPAROSKOPOWA AIM  -  2 szt.

Czy w ramach punktów "V. OPTYKA LAPAROSKOPOWA AIM  -  2 szt." Zamawiający dopuści do zaoferowania optyki laparoskopowe o następujących parametrach, (wymagane ilości bez zmian):

- kompatybilne z oferowanym torem wizyjnym,

- kompatybilne z obrazowaniem w świetle białym oraz z obrazowaniem fluorescencyjnym w bliskiej podczerwieni,

- średnica 10 mm, kąt patrzenia 0° lub 30° (do wyboru przez Zamawiającego),

- autoklawowalne,

- w zestawie dedykowane kontenery sterylizacyjne?

Dot. punktów - VI. Insuflator CO2   -  1 szt.

Czy w ramach punktów "VI. Insuflator CO2   -  1 szt." Zamawiający dopuści do zaoferowania insuflator CO2 o następujących parametrach, (wymagane ilości bez zmian):

- regulacja przepływu insuflacji do 30 l/min.,

- zakres regulacji ciśnienia insuflacji do 30 mmHg,

- wyświetlanie aktualnych wartości ciśnienia i przepływu CO2 na wyświetlaczach LED w formie cyfrowej i graficznej,

- wyświetlanie zadanych wartości ciśnienia i przepływu CO2 w formie słupkowej,

- wyświetlanie wartości cyfrowej ilości podanego CO2 do pacjenta,

- obsługa poprzez przyciski na panelu urządzenia, urządzenie nie wykorzystuje ekranu LCD z menu obsługowym,

- możliwość regulacji parametrów pracy urządzenia poprzez przyciski głowicy kamery oraz menu wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego,

- dostępne dwa tryby pracy: inicjalizacja odmy otrzewnowej, insuflacja,

- funkcja podgrzewania gazu,

- funkcja automatycznej desuflacji z zaprogramowaną wartość ciśnienia desuflacji na stałym poziomie w odniesieniu zadanego ciśnienia odmy,

- możliwość zasilania gazem z butli oraz z sieci centralnej CO2,

- ciśnienie zasilające: 3,3 - 70 bar,

- pobór mocy 250VA ?

Dot. punktów - VII. OPTYKA LAPAROSKOPOWA -  2 szt.

Czy w ramach punktów "VII. OPTYKA LAPAROSKOPOWA  -  2 szt." Zamawiający dopuści do zaoferowania optyki laparoskopowe o następujących parametrach, (wymagane ilości bez zmian):

- kompatybilne z oferowanym torem wizyjnym,

- kompatybilne z obrazowaniem w świetle białym,

- średnica 10 mm, kąt patrzenia 0° lub 30° (do wyboru przez Zamawiającego),

- autoklawowalne ?

Dot. punktów - VIII. CEWNIKI  Z WRZECIONAMI ŚWIATŁOWODOWYMI DO ŚRÓDOPERACYJNEGO PODŚWIETLANIA MOCZOWODÓW - 15 szt.

Czy w ramach punktów " VIII. CEWNIKI  Z WRZECIONAMI ŚWIATŁOWODOWYMI DO ŚRÓDOPERACYJNEGO PODŚWIETLANIA MOCZOWODÓW - 15 szt." Zamawiający dopuści do zaoferowania wielorazową sondę światłowodową do śródoperacyjnego podświetlaną moczowodu szt. 1 wraz z dedykowanym źródłem światła LED oraz światłowodem, o następujących parametrach:

- sonda światłowodowa do śródoperacyjnego podświetlania moczowodu, wielorazowa, nadająca się do sterylizacji w tlenku etylenu - 1 szt.

- rozmiar sondy: 7 Fr.,

- wyposażona w podłączenie do światłowodu,

- w zestawie dedykowane źródło światła LED wraz ze światłowodem do niezależnego podłączania do sondy?

Dot. punktów - IX. KOMPAKTOWY WÓZEK MEDYCZNY  - 1 szt.

Czy w ramach punktów "IX. KOMPAKTOWY WÓZEK MEDYCZNY  - 1 szt." Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o następujących parametrach, (wymagane ilości bez zmian):

- wózek kompatybilny z oferowanym torem wizyjnym o wysokiej rozdzielczości wyposażony                    w min. 3 półki, uchwyt do głowicy kamery oraz szufladę,

- 4 antystatyczne koła skrętne w tym min. 2 z hamulcem,

- listwę zasilającą umożliwiającą podłączenie wszystkich urządzeń zestawu,

- wysięgnik do oferowanego monitora, uchwyt do butli CO2, niezbędne okablowanie ?

odpowiedź - pytanie zbyt ogólne. Wykonawca musi odnieść się do poszczególnych zapisów specyfikacji technicznej.

Odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną udzielone w terminie późniejszym.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Działu Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR