T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 08.05.2018 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA

SZPITALA BIELAŃSKIEGO

W WARSZAWIE (ZP-44/2018)

Sz.B./ZP/26/ZP-44/2018

W związku z zapytaniami kolejnych uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-44/2018),                                     na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), dalej: ustawa Pzp, informuję:

PAKIET  2

- Pytanie - pkt  9 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor kompaktowy z pamięcią trendów z ostatnich 160 godzin w rozdzielczości ustawianej przez personel w zakresie                                    od 1 sekundy do 180 minut, ciągły zapis wybranej krzywej oraz wszystkich parametrów cyfrowych przez okres 48 godzin z możliwością przeniesienia danych cyfrowych na Pendrive oraz odczytu                 na PC użytkownika przy pomocy bezpłatnego dedykowanego oprogramowania ?

odpowiedź - odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym

- Pytanie - pkt 16 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor kompaktowy posiadający możliwość monitorowania EKG z kabla pięciożyłowego -                                  7 odprowadzeń, z trzyżyłowego - 1 odprowadzenia oraz z dziesięciożyłowego - 12 odprowadzeń EKG. Jest to standardowe rozwiązanie stosowane przez większość producentów kardiomonitorów. Oferowany kardiomonitor posiada już w standardzie monitorowanie  12 odprowadzeń co                         w znaczący sposób wpłynie na poszerzenie możliwości diagnostycznych monitora.

odpowiedź - odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym

- Pytanie - pkt 18 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor                          z ustawialnym czasem bezdechu w zakresie 10 - 60 sekund bez licznika bezdechów? Ze względu na fizjologię człowieka w/w parametry w zupełności wystarczają do poprawnej analizy stanu zdrowia pacjenta. Ponadto taki czas nastaw nie powoduje pustych alarmów dla braku oddechów   do 10 s.

odpowiedź - odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym

PAKIET  4

- Pytanie - pkt 1 - Czy Zamawiający dopuści równoważny pod względem funkcjonalnym                            i użytkowym ureterorenoskop giętki wyposażony w jeden kanał roboczy o rozmiarze wewnętrznym 3,6 Fr ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 3 - Czy Zamawiający dopuści ureterorenoskop giętki zapewniający większy niż wymagany w SIWZ zakres (kąt) obrazowania i wynoszący 88° ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 4 - Czy Zamawiający dopuści równoważny pod względem funkcjonalnym                             i użytkowym ureterorenoskop giętki o długości roboczej wynoszącej 670 mm ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 5 - Czy Zamawiający dopuści równoważny pod względem funkcjonalnym                              i użytkowym ureterorenoskop giętki z większym niż wymagany w SIWZ zakresem widzenia ostrości i wynoszącym 2-50 mm, z możliwością wyostrzenia ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 8 - Czy Zamawiający dopuści równoważny pod względem funkcjonalnym                              i użytkowym ureterorenoskop giętki o rozmiarze zewnętrznym części roboczej 7,5 Fr na całej długości roboczej? Część początkowa/dystalna ureterorenoskopu jest specjalnie ukształtowana                   w celu ułatwienia wprowadzenia oraz zmniejszenia traumatyzacji, a jej rozmiar zewnętrzny jest mniejszy niż 7,5 Fr.

odpowiedź - TAK.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający przedłuża termin składania ofert                  do dnia 14.05.2018 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11.30.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Dział Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR