[](http://www.bielanski.med.pl/)

**Szpital Bielański** kancelaria (22) 569 04 13

**im. ks. Jerzego Popiełuszki** sekr.dyr. (22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny fax. (22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej centrala (22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80 e-mail: dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa [www.bielanski.med.pl](http://www.bielanski.med.pl)

TR

**T R A D Y C Y J N I E P R O F E S J O N A L N I - L E C Z Y M Y Z P A S J Ą - O P I E K U J E M Y S I Ę Z T R O S K Ą**

Warszawa, dnia 14.05.2018 r.

Sz.B./ZP/26/38/18

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA   
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**PUBLICZNEGO NA:**

**DOSTAWĘ MOBILNYCH STACJI OPISOWYCH (PRZEWOŹNYCH) DLA OBCHODU PIELĘGNIARSKIEGO W SZPITALU BIELANSKIM W WARSZAWIE**

**(ZP-38/2018)**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne na: **dostawę mobilnych stacji opisowych (przewoźnych) dla obchodu pielęgniarskiego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie (ZP-38/2018)**, informuje:

1. **Treść pytania:**

***dotyczy produktu: Mobilna stacja opisowa (przewoźna) dla obchodu pielęgniarskiego dla zastosowania anestezjologicznego – 19 szt.***

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania monitora LCD IPS który umożliwia wyświetlanie obrazu w technologii 10 bit za pośrednictwem złącza DisplayPort?

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

1. **Treść pytania:**

***dotyczy produktu: Mobilna stacja opisowa (przewoźna) dla obchodu pielęgniarskiego dla zastosowania anestezjologicznego – 19 szt.***

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania monitora posiadającego rozdzielczość ekranu 1200x1600 zamiast wymagane 1280x1024.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

1. **Treść pytania:**

***dotyczy produktu: Mobilna stacja opisowa (przewoźna) dla obchodu pielęgniarskiego dla zastosowania anestezjologicznego – 19 szt.***

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania monitora posiadającego czas reakcji matrycy 20ms, zamiast wymaganego czasu 8ms? Czas reakcji matrycy na poziomie 20ms jest standardem dla większoś1)ci monitorów typu IPS.

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

1. **Treść pytania:**

***dotyczy produktu: Mobilna stacja opisowa (przewoźna) dla obchodu pielęgniarskiego dla zastosowania anestezjologicznego – 19 szt.***

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania monitora posiadającego wielkość obrazu 3:4 oraz odstąpi od wymogu wskazanego w punkcie 1.10?

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

1. **Treść pytania:**

***dotyczy produktu: Mobilna stacja opisowa (przewoźna) dla obchodu pielęgniarskiego dla zastosowania anestezjologicznego – 19 szt.***

Czy Zamawiający  dopuści możliwość zaoferowania monitora posiadającego wejścia DVI i DisplayPort oraz odstąpi od wymogu, aby zaoferowany produkt posiadał wejście D-SUB15 oraz BNC.

**Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania monitora posiadającego wejścia DVI i DisplayPort. Jednocześnie Zamawiający nie odstępuje od wymogu wejść D-SUB15 oraz BNC z uwagi na możliwość dodatkowego źródła obrazu- analogowego, a nie wyłącznie cyfrowego.**

1. **Treść pytania:**

***dotyczy produktu: Mobilna stacja opisowa (przewoźna) dla obchodu pielęgniarskiego dla zastosowania anestezjologicznego – 19 szt.***

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania monitora posiadającego tryb pracy DICOM Part 14 przy jednoczesnym odstąpieniu od wymogu  trybu pracy DICOM GSDF, C65?

**Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania monitora posiadającego tryb pracy DICOM Part 14, przy zachowaniu wymogu trybu pracy DICOM GSDF, C65.**

1. **Treść pytania:**

***dotyczy produktu: Mobilna stacja opisowa (przewoźna) dla obchodu pielęgniarskiego dla zastosowania anestezjologicznego – 19 szt.***

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu, aby zaoferowany produkt posiadał tryby PIP, PbP1 PbP2

**Odpowiedź – Zamawiający wymaga aby zaoferowany produkt posiadał co najmniej tryb PIP.**

1. **Treść pytania:**

***dotyczy produktu: Mobilna stacja opisowa (przewoźna) dla obchodu pielęgniarskiego dla zastosowania anestezjologicznego – 19 szt.***

Czy Zamawiający zrezygnuje z trybu pracy poziomej monitora?

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

1. **Treść pytania:**

***dotyczy produktu: Mobilna stacja opisowa (przewoźna) dla obchodu pielęgniarskiego dla zastosowania wewnątrz oddziałowego – 51 szt.***

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania produktu wyposażonego w  zasilacz o mocy 180W zamiast wymagany zasilacza 150W.

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

1. **Treść pytania:**

**Pytanie dotyczące zapisów pkt 2.33.** Opisu Przedmiotu Zamówienia: Czy Zamawiający dopuści blat mobilnej stacji przewoźnej wykonany z wysokiej jakości materiału syntetycznego - ABS, który jest materiałem nowocześniejszym, lżejszym, Pytanie dotyczące zapisów pkt 2.33. Opisu Przedmiotu Zamówienia: zapewniającym dużą udarność, twardość oraz odporność na zarysowania ? Dodatkowo materiał ten jest dedykowany do wyrobów medycznych oraz posiada powłokę antybakteryjną

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

1. **Treść pytania:**

**Pytanie dotyczące zapisów pkt 2.33.** Opisu Przedmiotu Zamówienia: Czy Zamawiający dopuści jako przewyższającą wymagane parametry mobilną stację przewoźną wyposażoną w 4 kółka o średnicy 125 mm wykonane z wysokiej jakości materiałów syntetycznych o właściwościach antystatycznych. Większa średnica kółek podnosi komfort użytkowania, mobilność i pokonywanie nierówności podłoża występujące przy progach i wjazdach do wind ?

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów: kółka – dwa z nich z blokadą.**

1. **Treść pytania:**

**Pytanie dotyczące zapisów pkt 2.35.** Opisu Przedmiotu Zamówienia: Czy zamawiający dopuści wymiary robocze szuflad według poniższego  zestawienia:

|  |
| --- |
| 1. 600 x 400 x 63 mm z możliwością dzielenia |
| 2. 600 x 400 x 138 mm z możliwością dzielenia |
| 3. 600 x 400 x 138 mm z możliwością dzielenia |
| 4. 600 x 400 x 138 mm z możliwością dzielenia |
| 5. 600 x 400 x 216 mm z możliwością dzielenia |

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

1. **Treść pytania:**


**Pytanie dotyczące zapisów pkt 2.36.** Opisu Przedmiotu Zamówienia: Czy zamawiający dopuści jako spełniającą wymagania SIWZ nowoczesną mobilną stację przewoźną której wymiary zewnętrzne bez osprzętu (do blatu) wynoszą

- wysokość zewnętrzna konstrukcji z panelem systemowym, na którym mocowana jest mobilna stacja opisowa 1015 mm

- szerokość zewnętrzna 830 mm.

- głębokość wewnętrzna 590 mm

Zgodnie z poniższym szkicem poglądowym:



**Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

1. **Treść pytania:**

**Pytanie dotyczące zapisów pkt 2.37.** Opisu Przedmiotu Zamówienia Czy zamawiający dopuści jako spełniający wymagania SIWZ nowoczesny moduł bateryjny umieszczony w dolnej części wózka posiadający  informację o stanie naładowaniu akumulatora umieszczone na samych bateriach? Dodatkowo czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez system przetwornika z 230 na 12 volt lub proszę o wskazanie zastosowania stabilizowanego zasilacza 12V, w takim przypadku prosimy o podanie jego mocy.

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie modułu bateryjnego umieszczonego w dolnej części wózka posiadającego informację o stanie naładowaniu akumulatora umieszczonego na samych bateriach, przy zachowaniu pozostałych parametrów w pkt 2.37 OPZ - SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

**Pytanie dotyczące zapisów pkt 2.40.** Opisu Przedmiotu Zamówienia: Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie zabezpieczające przed zsuwaniem się przedmiotów z blatu w postaci wyprofilowanej jego krawędzi, jak na poniższym rysunku poglądowym ?



**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Moduł uchwytów na blacie ma na celu zabezpieczenie przed zsunięciem się np. płynów infuzyjnych.**

1. **Treść pytania:**

**Pytanie dotyczące zapisów pkt 2.40.** Opisu Przedmiotu Zamówienia: Czy Zamawiający dopuści jako przewyższającą wymagane parametry mobilną stację przewoźną wyposażoną szuflady z wyprofilowanymi uchwytami na całej szerokości szuflady, wykonane z wysokiej jakości materiałów syntetycznych ABS, jak na poniższym rysunku poglądowym ?



**Odpowiedź – Ze względów epidemiologicznych, Zamawiający nie wyraża zgody. Moduł uchwytów na czołach szuflad, pozwala na łatwemycie i dezynfekcję stacji przewoźnej. Zaoferowany wyżej sposób otwierana szuflad może przenosić drobnoustroje z uwagi na trudność dotarcia z myciem i dezynfekcją.**

Inne zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

*Sprawę prowadzi:*

*Maciej Harowicz*

*Specjalista ds. zamówień publicznych*

*Dział Zamówień publicznych, tel. 022 56 90 247*