

 **Szpital Bielański** kancelaria (22) 569 04 13

 **im. ks. Jerzego Popiełuszki** sekr.dyr. (22) 569 03 53

 Samodzielny Publiczny fax. (22) 834 18 20

 Zakład Opieki Zdrowotnej centrala (22) 569 05 00

 ul. Cegłowska 80 e-mail: dyrektor@bielanski.med.pl

 01-809 Warszawa [www.bielanski.med.pl](http://www.bielanski.med.pl)

TR

**T R A D Y C Y J N I E P R O F E S J O N A L N I - L E C Z Y M Y Z P A S J Ą - O P I E K U J E M Y S I Ę Z T R O S K Ą**

Warszawa, dnia 05.08.2019 r.

Sz.B./ZP/26/60/19

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**PUBLICZNEGO NA:**

**DOSTAWĘ NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH I LAPARASKOPOWYCHY DLA SZPITALA BIELANSKIEGO W WARSZAWIE**

**(ZP-60/2016)**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dalej: ustawa Pzp, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne na: **dostawę narzędzi chirurgicznych i laparoskopowych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-60/2016)**, informuje:

**PAKIET 6:**

1. **Treść pytania:**

pakiet 6 tabela: czy Zamawiający podając w pkt 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20 - długość roboczą miał na myśli/oczekiwał długości roboczej płaszcza/osłony narzędzia laparoskopowego?

**Odpowiedź – TAK.**

**PYTANIA DO SIWZ:**

1. **Treść pytania:**

**1** do SIWZ – opis przedmiotu zamówieni „**Wymagania techniczne i jakościowe”.**

Prosimy o wyłączenie dla pakietu nr 6 obowiązku podanego/wymaganego w SIWZ w punkcie SIWZ „Wymagania techniczne i jakościowe” a mianowicie:

**„**narzędzia muszą zostać trwale oznakowanie (tłoczone lub grawerowane) symbolem **SzB60/19/…[[1]](#footnote-1).**

(Powyższe wymogi dotyczą narzędzi wielorazowego użytku, o ile da się zrealizować te zapisy, np. niemożność grawerowania na igłach, przewodach, itp.).

Zamawiający wymaga, aby narzędzia były matowane przez producenta.

Narzędzia muszą być wykonane ze stali, spełniającej wymogi normy PN-EN 10088-1 (ISO–7153-1).

Wymagana twardość stali:

* haki, retraktory, podważki, pincety, kleszczyki, kleszczyki naczyniowe, klemy, sztance, imadła – bez twardej wkładki: 42-48 HRC,
* nożyczki, dłuta – bez twardej wkładki: 50-58 HRC.
* nożyczki, imadła – z twardą wkładką: 41-48 HRC, wkładka: 60-64 HRC.
* kleszczyki opatrunkowe, akcesoria do stosowania na salach operacyjnych, instrumenty ginekologiczne, ortopedyczne i kardiochirurgiczne: 42-48 HRC.”

oraz w pkt 9.2.4. **Informacje** producenta stali lub narzędzi w zakresie wymaganych parametrów minimalnych/maksymalnych w zakresie twardości stali użytej w zaoferowanych narzędzi.

W przypadku gdy z materiałów dotyczących produktu, wskazanych w pkt 9.2.2) SIWZ nie będzie
w sposób jednoznaczny wynikało czy zaoferowany asortyment odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego (w szczególności w zakresie kompatybilności), Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, do przeprowadzenia demonstracji zaoferowanego asortymentu.

**Odpowiedź – w zakresie PAKIETU 6. Zamawiający odstępuje od wymogu tłoczenia lub grawerowania narzędzi symbolem SzB60/19/…1, ale wymaga jakiegokolwiek oznakowania pozwalającego na identyfikację narzędzia oraz odstępuje od wymogu przedstawienia dokumentu określonego w pkt 9.2.4 siwz.**

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający **przedłuża termin składania ofert do dnia 14.08.2019 r. do godziny 10:00**. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10:15.

*Sprawę prowadzi:*

*Piotr Bela*

*Specjalista ds. zamówień publicznych*

*Dział Zamówień publicznych*

*Tel. 022 56 90 247*

1. [↑](#footnote-ref-1)