| ARCHI+ Polska Sp. z o.o. Al.Jana Pawła II 15, 05-230 Kobyłka t: + 48 (22) 786 92 20, e-mail: archiplus@ wp.pl | T e k t u r a Michał Kozielewski Al. Ujazdowskie 22/1 00-478 Warszawa t: + 48 (22) 621 10 44; f: + 48 (22) 621 10 27; e-mail: biuro@atelier-tektura.pl |
| --- | --- |
| PROJEKT: | Rozbudowa i przebudowa Szpitala Bielańskiego w Warszawie |
| ADRES OBIEKTU: | ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa kategoria obiektu budowlanego - XI działka nr ew. 18/1, 18/2, 18/3, 18/4 obręb: 7-05-01 Warszawa |
| INWESTOR: | SZPITAL BIELAŃSKI IM. KS. J.POPIEŁUSZKI Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa |
| FAZA: | PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY |
| BRANŻA: | TECHNOLOGIA MEDYCZNA |
|  | TOM IIA |
| PROJEKTANT |
| TECHNOLOGIA | mgr inż. Iwona Zareda |  |
| SPRAWDZAJĄCY |
| TECHNOLOGIA |  |  |
| Data: | LISTOPAD 2017 r. |  | Nr egz. _ |

PATOMORFOLOGIA

PARTER

00.P.01. Wiatrołap – powierzchnia – 5,9m2

00.P.02. Komunikacja – powierzchnia – 13,0m2

- 00.P.03. Przygotowanie zwłok - powierzchnia – 19,6m2

- Wykończenie:      podłoga - łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę

Ściany gładkie, łatwo zmywalne odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób bezszczelinowy, umożliwiający jego mycie i dezynfekcję,

                - Sufit łatwo zmywalny

Wyposażenie:	zabudowa ze stali nierdzewnej ze zlewem i umywalką, wykonana na wymiar, dł. 2,5m, wózek/stół do przygotowania zwłok (Md4), wózek zabiegowy (Cd3), wózek harmonijkowy do przewożenia trumien (Md6.2), pojemnik na mydło w płynie z dozownikiem (DM), wieszak na ręczniki jednorazowe (PR), pojemnik na odpadki (W), pojemnik na płyn dezynfekcyjny z dozownikiem (DMB),

Instalacje:

- wodne:

- umywalka (bateria bezdotykowa) z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

- zlew z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków

- kratka ściekowa

- kran ze złączką do węża

b)	wentylacja – mechaniczna nawiewno - wyciągowa, min 2 wym/godz., podciśnienie, temp. 20(C,

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia 230V, 2 szt. 10cm nad blatem, 500 lux

- 00.P.04. Okazanie zwłok - powierzchnia – 53,6m2

Wykończenie:	   podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik na ścianę

# Ściany gładkie, malowane farbą trwałą, łatwo zmywalną,

Sufit łatwo zmywalny

Wyposażenie:	   krzesło x18 (Bb2), katafalk (Md8)

# Instalacje:

a)	wentylacja - wentylacja mechaniczna nawiewno - wyciągowa, 30m3 /godz/os, min 2 wym/godz. (20 osób), temp. 20(C,

b)	elektryczne -	oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia, 200lux, instalacja sygnalizacji pożaru

- 00.P.05. Pom. gospodarcze - powierzchnia – 26,6m2

- 00.P.06. Szatnia - powierzchnia – 11,9m2

Wykończenie:	podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę,

Ściany gładkie, łatwo zmywalne,

Sufit łatwo zmywalny

Wyposażenie:	szafka szatniowa x12  (Ce8)(300x500x1800)

Instalacje:

a)  wentylacja – wentylacja mechaniczna, min 4 wym/godz, temp. 24(C,

b)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.1), 200lux, awaryjne 1lux

- 00.P.07. Archiwum – powierzchnia – 16,3m2

- Wykończenie:	Podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę,

- Ściany gładkie, łatwo zmywalne,

- Sufit łatwo zmywalny.

- Wyposażenie:     regał gabinetowy (1000x450x2100mm) x8 (Ce1),

- Instalacje:

- a) wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 1,5 wym/godz., temp. 20°C (obliczeniowa zima)

        - b) 	elektryczne - oświetlenie ogólne, gniazdo wtykowe ogólnego przeznaczenia - 1szt., 30cm nad podłogą, 200lux

- 00.P.08. Przedsionek - powierzchnia – 14,1m2

Wykończenie:	   podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik na ścianę

# Ściany gładkie, malowane farbą trwałą, łatwo zmywalną,

Sufit łatwo zmywalny

Wyposażenie:	   krzesło x8 (Bb2),

# Instalacje:

a)	wentylacja - wentylacja mechaniczna, 30m3 /godz/os, min 2 wym/godz. (10 osób), temp. 20(C,

b)	elektryczne -	oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia, 200lux, instalacja sygnalizacji pożaru

- 00.P.09. WC  – powierzchnia – 3,0m2

- Wykończenie:	podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę, antypoślizgowa

- Ściany łatwo zmywalne, odporne na wilgoć działanie i środków dezynfekcyjnych.

- Sufit łatwo zmywalny.

- Wyposażenie:  	pojemnik na mydło w płynie z dozownikiem (DM), podajnik ręczników papierowych (PR), uchwyt na papier toaletowy  (UP), lustro (L), pojemnik na odpadki (W), wieszak haczykowy (Yb1.1), wisząca szczotka do WC

- Instalacje:

- a) wodne:

- -	umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem  ścieków;

- -	miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków

- b) wentylacja – wentylacja mechaniczna, 50m3/h; temp. 20°C (obliczeniowa zima),

- c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (hermetyczne, przy umywalce, 200lux

- 00.P.10. Pokój lekarzy – powierzchnia – 11,0m2

- Wykończenie:     podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę,

- Ściany gładkie, łatwo zmywalne,

- Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	regał gabinetowy x2 (1000x450x2100mm) (Ce1), biurko (Db1.2.3) (1600x700x850), fotel do biurka (Bb3), zestaw komputerowy (ZK), pojemnik na odpadki (W), krzesło x2 (Bb2), drukarka  (Xa1.1), aparat telefoniczny (TEL), wieszak na ubranie (Yb1), szafka biurowa (800x460x770),

Instalacje:

- a)	wentylacja – wentylacja mechaniczna, 30m3/h/os., min 1,5 wym/godz. temp. 20°C (obliczeniowa zima),

- b) 	elektryczne - oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia - gniazdo gospodarcze podwójne 30cm, 500lux

- c)	teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe (DATA) – szt. 4, gniazdo RJ - 45 – szt.4), instalacja sygnalizacji pożaru.

00.P.11. Pokój socjalny – powierzchnia – 6,9m2

Wykończenie:         podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę,

Ściany gładkie, łatwo zmywalne, za zlewem i umywalką zabezpieczone przed zawilgoceniem

Sufit łatwo zmywalny.

Ilość osób – 2

Wyposażenie:	zabudowa kuchenna ze zlewem 1-komorowym, zabudowa dolna, szafki wiszące, dł. 2,4m, pojemnik na mydło w płynie z dozownikiem (DM), wieszak na ręczniki jednorazowe (PR), pojemnik na odpadki (W), lodówka spożywcza, podblatowa (Uf1), krzesło x2 (Bb2), stół kuchenny (600x600)(Ea2.1), telewizor na wsporniku (TV), wieszak na ubranie (Yb1), zmywarka do naczyń (45cm)(Ua3), czajnik bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy

Instalacje:

- wodne:

- umywalka  i zlew 1-komorowy z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków

- zmywarka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków

b)	wentylacja- wentylacja mechaniczna + klimatyzator miejscowy, 30m3/h/os., min 2 wym/godz. (liczona od 2 osób), temp. 20°C,

c) 	elektryczne – oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,  4 gniazda elektryczne 10 cm nad blatem, zasilanie lodówki i zmywarki gniazdo 30 cm nad podłogą, 300lux

d) teletechniczne – instalacja TV, instalacja sygnalizacji pożaru

Pobór mocy: lodówka – 150W, 220V, kuchenka mikrofalowa, czajnik bezprzewodowy – 1kW,   zmywarka 230V, 2,5kW

- 00.P.12. Pokój lekarzy – powierzchnia – 17,4m2

- Wykończenie:      podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę,

- Ściany gładkie, łatwo zmywalne, za umywalka zabezpieczone przed zawilgoceniem

- Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	regał gabinetowy x2 (1000x450x2100mm) (Ce1), biurko x2 (Db1.2.3) (1600x700x850), fotel do biurka x2 (Bb3), zestaw komputerowy x2 (ZK), drukarka  (Xa1.1), wieszak na ubranie (Yb1), szafka biurowa (800x460x770), pojemnik na mydło w płynie z dozownikiem (DM), podajnik ręczników jednorazowych (PR), pojemnik na odpadki (W), lustro 45x60 cm (L), aparat telefoniczny (TEL), kinkiet nad umywalką, fotel x2 (Bc1), stolik – ława (Db4.1)(600x600)

Instalacje:

a) wodne - umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

- b)	wentylacja – wentylacja mechaniczna, 30m3/h/os., min 1,5 wym/godz. temp. 20°C (obliczeniowa zima),

- c) 	elektryczne - oświetlenie ogólne, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia - gniazdo gospodarcze podwójne 30cm, 500lux

- d)	teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe (DATA) – szt. 8, gniazdo RJ - 45 – szt.8), instalacja sygnalizacji pożaru.

PATOMORFOLOGIA

PIĘTRO +1

- 01.P.01. Komunikacja – powierzchnia – 10,0m2

- 01.P.02. Komunikacja – powierzchnia – 9,7m2

- 01.P.03. Komunikacja – powierzchnia – 8,1m2

- 01.P.04,05. Pokój lekarzy – powierzchnia – 11,9;12,8m2

- Wykończenie:     podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę,

- Ściany gładkie, łatwo zmywalne, za umywalka zabezpieczone przed zawilgoceniem

- Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	regał gabinetowy x2 (1000x450x2100mm) (Ce1), biurko (Db1.2.3) (1600x700x850), fotel do biurka (Bb3), zestaw komputerowy (ZK), drukarka  (Xa1.1), szafka biurowa (800x460x770), wieszak na ubranie (Yb1), aparat telefoniczny (TEL),

Instalacje:

- a)	wentylacja – wentylacja mechaniczna, 30m3/h/os., min 1,5 wym/godz. temp. 20°C (obliczeniowa zima),

- b) 	elektryczne - oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia - gniazdo gospodarcze podwójne 30cm, 500lux

- c)	teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe (DATA) – szt. 4, gniazdo RJ - 45 – szt.4), instalacja sygnalizacji pożaru.

01.P.06. Pracownia histopatologiczna – powierzchnia – 14,2m2

Wykończenie:    	podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę

Ściany gładkie, łatwo zmywalne odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób bezszczelinowy, umożliwiający jego mycie i dezynfekcję,

Sufit łatwo zmywalny

2 - 3  osoby personelu

Wyposażenie:	   zestaw mebli laboratoryjnych (szafki stojące, szafki wiszące, zlew, umywalka wbudowana w blat+bateria) wykonane na wymiar (3.6+0.6mx600x850)(Mlab4), meble laboratoryjne wykonane na wymiar (1.8+1.6mx700x850)(Mlab1),  krzesło łatwo zmywalne x2 (Pk4.1), destylarka (Ua12), nakrywarka (Pa10), automat do barwienia z naklejarką (Pa9), digestorium  (1200x750x2100) (Ud1), wyciąg laboratoryjny (Ud3), taboret obrotowy, łatwo zmywalny (Pk4.2), pojemnik na odpadki (W), pojemnik na mydło w płynie z dozownikiem (DM), wieszak na ręczniki papierowe (PR), pojemnik na płyn dezynfekcyjny z dozownikiem  (DMB),

# Instalacje:

- wodne:

- umywalka (bateria bezdotykowa) i zlew z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

- podłączenie wody wodociągowej do destylarki (systemu oczyszczania wody)

- podłączenie zimnej i ciepłej wody do digestorium, odprowadzenie ścieków

b)	wentylacja - klimatyzacja, min 6 wym/godz., temp. 20(C, filtr F9, podciśnienie, ilość powietrza wyciąganego przez digestorium –850 m3/godz, ilość powietrza wyciąganego przez wyciąg 650 m3/godz,  zyski ciepła do otoczenia, 1kW

c) 	elektryczne - oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia, gniazda do podłączenia aparatu do barwienia w blacie, gniazdo zasilania cieplarki 30cm nad podłogą, gniazda elektryczne przy meblach laboratoryjnych 10cm nad blatem – 12 gniazd rozmieszczonych po 3 szt. równomiernie nad całym blatem, oświetlenie podszafkowe, oświetlenie nad blatami, zasilanie baterii bezdotykowej, 500lux

d)	teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe (DATA) – szt. 4, gniazdo RJ - 45 – szt.4), instalacja sygnalizacji pożaru

Pobór mocy:

System automatyczny do barwień – 230V, 0,5kW

Destylarka – 230V; 0,8kW

cieplarka – 230V; 2,5kW

01.P.07. Pracownia histopatologiczna – powierzchnia – 17,4m2

Wykończenie:    podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę

Ściany gładkie, łatwo zmywalne odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób bezszczelinowy, umożliwiający jego mycie i dezynfekcję,

Sufit łatwo zmywalny

2 - 3 osoby personelu

Wyposażenie:	zestaw mebli laboratoryjnych (szafki stojące, szafki wiszące, zlew, umywalka wbudowana w blat+bateria) wykonane na wymiar (1,5mx600x850)(Mlab4), meble laboratoryjne (zabudowa dolna + szafki wiszące (2,8+2,5x600x850)(Mlab1), zatapiarka parafinowa z płytą chłodzącą (Pa5) x2, łaźnia wodna x2 (Uc6), płyta chłodząca x2  (Pa8), lodówka (Uf2.1), mikrotom x2 (Pa6), taboret obrotowy, łatwo zmywalny x2 (Pk4.2), pojemnik na odpadki (W), pojemnik na mydło w płynie z dozownikiem (DM), wieszak na ręczniki papierowe (PR), pojemnik na płyn dezynfekcyjny z dozownikiem  (DMB), zestaw komputerowy (ZK), aparat telefoniczny (TEL),

# Instalacje:

- wodne:

- umywalka (bateria bezdotykowa) z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja - klimatyzacja, min 6 wym/godz., temp. 20(C, filtr F9, podciśnienie, zyski ciepła do otoczenia, 0,5kW

c) 	elektryczne - oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia, gniazda do podłączenia zatapiarek 10cm nad blatem, gniazdo zasilania chłodziarki 30cm nad podłogą, gniazda elektryczne przy meblach laboratoryjnych 10cm nad blatem – 12 gniazd rozmieszczonych po 3 szt. równomiernie nad całym blatem, kinkiet nad zatapiarką, oświetlenie podszafkowe, oświetlenie nad blatami, zasilanie baterii bezdotykowej, 500lux

d)	     teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe (DATA) – szt. 4, gniazdo RJ - 45 – szt.4), instalacja sygnalizacji pożaru

Pobór mocy: 	lodówko - zamrażarka – 0,35kW,

zatapiarka - 0,5kW, 230V x2

łaźnia wodna – 230V, 50W x2

płyta chłodząca – 2x0,3kW

01.P.08. Przyjmowanie materiału – powierzchnia – 4,1m2

Wykończenie:     podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę,

Ściany gładkie, łatwo zmywalne, za umywalką zabezpieczone prze     zawilgoceniem,

Sufit łatwo zmywalny.

Okno podawcze pomiędzy komunikacją  a przyjmowaniem materiału

1 – 2 osoby personelu,

Wyposażenie: 	fotel do biurka (Pk4.1), blat laboratoryjny, wykonany na wymiar (2250x700)(przyjmowanie materiału)(Mlab2), zestaw komputerowy (ZK), drukarka (Xa1.1), pojemnik na odpadki (W), pojemnik na mydło w płynie z dozownikiem (DM), wieszak na ręczniki papierowe (PR), pojemnik na płyn dezynfekcyjny z dozownikiem (DMB), aparat telefoniczny (TEL)

Instalacje:

                - a) wodne – umywalka (bateria bezdotykowa) z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków;

b) wentylacja – wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz. temp. 20°C (temp. obliczeniowa zima),

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia, zasilanie baterii bezdotykowej, 500lux

d) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe (DATA) – szt. 4, gniazdo RJ - 45 – szt.4), instalacja sygnalizacji pożaru

01.P.09. Pracownia cytologiczna -  powierzchnia – 8,0m2

Wykończenie:    podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę

Ściany gładkie, łatwo zmywalne odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób bezszczelinowy, umożliwiający jego mycie i dezynfekcję,

Sufit łatwo zmywalny

3 osoby personelu

Wyposażenie:	zestaw mebli laboratoryjnych (szafki stojące, szafki wiszące, zlew, umywalka wbudowana w blat+bateria) wykonane na wymiar (2450x600x850)(Mlab4), meble laboratoryjne (zabudowa dolna + szafki wiszące (2600x600x850)(Mlab1), wirówka (Uc25), wyciąg laboratoryjny (Ud3), zestaw komputerowy (ZK), wirówka cytologiczna (Uc25.3), taboret obrotowy łatwo zmywalny (Pk4.2), aparat telefoniczny (TEL), pojemnik na odpadki (W), pojemnik na mydło w płynie (DM), pojemnik na ręczniki papierowe (PR), pojemnik na płyn dezynfekcyjny (DMB),

# Instalacje:

- wodne:

- umywalka (bateria bezdotykowa) z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

- zlew 1- komorowy z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków

b)	wentylacja - klimatyzacja, min 6 wym/godz., temp. 20(C, filtr F9, podciśnienie, zyski ciepła do otoczenia, 0,3kW, ilość powietrza wyciąganego przez wyciąg wyciąg 650 m3/godz,

c) 	elektryczne - oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia, gniazda do podłączenia urządzeń 10cm nad blatem, gniazda elektryczne przy meblach laboratoryjnych 10cm nad blatem, oświetlenie podszafkowe, oświetlenie nad blatami, zasilanie baterii bezdotykowej, 500lux

d)	teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe (DATA) – szt. 4, gniazdo RJ - 45 – szt.4), instalacja sygnalizacji pożaru

Pobór mocy: 	wirówka cytologiczna – 230V, 0,55kW

01.P.10. Pom. porządkowe – powierzchnia – 3,4m2

Wykończenie:	podłoga – łatwo zmywalna, cokolik na ścianę,

Ściany łatwo zmywalne, odporne na działanie na wilgoć i środków dezynfekcyjnych.

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	wózek z przyborami do sprzątania (Ya7), szafa na środki czystości (1000x500x180)(Ch3), pojemnik na mydło w płynie z dozownikiem (DM), podajnik ręczników jednorazowych(PR), pojemnik na odpadki (W), pojemnik na płyn dezynfekcyjny (DMB), mieszalnik do roztworów roboczych (MR)

Instalacje:

        - a)	wodne:

-	zlew zamontowany na wys. 50cm nad podłogą z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków;

-	kratka ściekowa

-	kran ze złączka do węża

- 	podłączenie mieszalnika roztworów roboczych do kranu ze złączką

b)	wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 16(C (obliczeniowa zima),

c)	elektryczne -	oświetlenie ogólne, kinkiet nad zlewem, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt. 1 - hermetyczne), 200lux

- d)      teletechniczne – instalacja sygnalizacji pożaru

01.P.11. Pokój wycinkowy – powierzchnia – 10,7m2

Wykończenie:     podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę

Ściany gładkie, łatwo zmywalne odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób bezszczelinowy, umożliwiający jego mycie i dezynfekcję,

Sufit łatwo zmywalny

2 osoby personelu

Wyposażenie:	zestaw mebli laboratoryjnych (szafki stojące, szafki wiszące, zlew, umywalka wbudowana w blat+bateria) wykonane na wymiar (3100x600x850)(Mlab4), blat laboratoryjny (1200x600x850), blat pod komputer (1000x600x850), stół formalinowy do pobierania z odpowiednimi wyciągami (1800x800x2100) (Cf1), stół na preparaty z wyciągiem (1300x750), szafa wentylowana na formalinę x2 (Ud5)(1200x600x2000), podłączona do systemu wentylacji, zestaw: komputer / drukarka laserowa do nanoszenia nr na kasetki / skaner /  (ZK3), krzesło obrotowe łatwo zmywalne x2 (Pk4.1), zestaw komputerowy pojemnik na odpadki (W), pojemnik na mydło w płynie z dozownikiem (DM), wieszak na ręczniki papierowe (PR), pojemnik na płyn dezynfekcyjny z dozownikiem  (DMB), aparat telefoniczny (TEL),

# Instalacje:

- wodne:

- umywalka (bateria bezdotykowa) z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

- zlew 1- komorowy z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

- zlew w stole do pobierania prób - doprowadzenie wody zimnej i ciepłej wody i odprowadzenie ścieków

b)	wentylacja - klimatyzacja, min 6 wym/godz., temp. 20(C, filtr F9, podciśnienie, ilość powietrza wyciąganego przez jeden wyciąg ze stołu histopatologicznego –max 1000 m3/godz, podłączenie szafy na formalinę do systemu wentylacji (śr.200mm),

c) 	elektryczne - oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia, gniazda do podłączenia urządzeń i stołu do pobierania próbek 30cm nad podłogą, gniazda elektryczne przy meblach laboratoryjnych 10cm nad blatem, oświetlenie podszafkowe, oświetlenie nad blatami, zasilanie baterii bezdotykowej, 500lux

d)	teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe (DATA) – szt. 4, gniazdo RJ - 45 – szt.4), instalacja sygnalizacji pożaru

Pobór mocy:   stół formalinowy do pobierania 230V, 2kW,

01.P.12. Aparatura (procesory) – powierzchnia – 9,4m2

Wykończenie:     podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę

Ściany gładkie, łatwo zmywalne odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób bezszczelinowy, umożliwiający jego mycie i dezynfekcję,

Sufit łatwo zmywalny

2 osoby personelu

Wyposażenie:	zestaw mebli laboratoryjnych (szafki stojące, szafki wiszące, zlew, umywalka wbudowana w blat+bateria) wykonane na wymiar (3000x600x850)(Mlab4), blat laboratoryjny (1200x600x50)(Mlab2), blat laboratoryjny (1000x600x50)(Mlab2), procesor tkankowy próżniowy, wentylowany (Pa4), procesor karuzelowy (Pa4.1), kriostat (Pa1),  autostainer imminoch., zestaw komputerowy (ZK),  taboret obrotowy, łatwo zmywalny (Pk4.2), pojemnik na odpadki (W), pojemnik na mydło w płynie z dozownikiem (DM), wieszak na ręczniki papierowe (PR), pojemnik na płyn dezynfekcyjny z dozownikiem  (DMB),

# Instalacje:

- wodne:

- umywalka (bateria bezdotykowa) z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

- zlew 1- komorowy z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków

- wentylacja - klimatyzacja, min 6 wym/godz., temp. 20(C, filtr F9, podciśnienie, podłączenie szafy formalinę do systemu wentylacji x2 , podłączenie stołu na preparaty do wentylacji

c) 	elektryczne - oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia, gniazda do podłączenia procesorów i chłodziarki 30cm nad podłogą, gniazda elektryczne przy meblach laboratoryjnych 10cm nad blatem, oświetlenie podszafkowe, oświetlenie nad blatami, zasilanie baterii bezdotykowej, 500lux

d)			teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe (DATA) – szt.4, gniazdo RJ - 45 – szt.4), instalacja sygnalizacji pożaru

Pobór mocy:

procesor tkankowy 1,2kW, 230V x2

kriostat – 1800 VA, 230V, 50 Hz

szafa na odczynniki 2x1kW

stół na preparaty  - 1kW

- 01.P.13. Sala sekcyjna 2 – stanowiskowa - powierzchnia – 42,1m2

Wykończenie:     podłoga - łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę

Ściany gładkie, łatwo zmywalne odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób bezszczelinowy, umożliwiający jego mycie i dezynfekcję,

Sufit łatwo zmywalny.

Ilość personelu – 6 osób

Wyposażenie:	stół sekcyjny 2,8m, ze zlewem (Ma3), stół sekcyjny dla dzieci (Ma3), stolik narzędziowy, nierdzewny x2 (Cd3), stolik typu Mayo, nierdzewny x2 (Cd1), taboret nierdzewny z oparciem  x2 (Gg12), negatoskop cyfrowy (Jb8.2), system zabudowy ze stali nierdzewnej, wykonany na wymiar, zlewem 1 –komorowym, dł.3,5m, blat nierdzewny wykonany na wymiar, dł. 4,7m, komplet narzędzi sekcyjnych x3 (Mc1), myjnia dezynfektor do narzędzi z własnym zmiękczaczem wody (Sf6.2), piła sekcyjna oscylacyjna standard (Mc6), szafa wentylowana (900x600x2100) x3 (Ud5.1), urządzenie do dezynfekcji zimna plazmą (Ua14), sufitowa lampa operacyjna jednoczaszowa,  z możliwością zainstalowania kamery bezprzewodowej Full HD; w zestawie wysięgnik z uchwytem typu VESA do mocowania monitora 26"-30"; kamera medyczna Full HD bezprzewodowa z odbiornikiem x2 (Ge6.2), urządzenie do określania czasu zgonu  (Mc8), myjka ultradźwiękowa (Sf11), waga do ważenia zwłok najazdowa (Ma2), wózek zamykany do przewozu preparatów formalinowych (Md7), piła stacjonarna do kości (Mc7), stojak na kółkach z misami na odpadki (Gg7), maska sekcyjna z filtrem z wymuszonym obiegiem powietrza x3 (Mb5), szafa na narzędzia zamykana częściowo przeszklona (900x600x2100) (Ch15), podest operacyjny, dł. 1,5m x2 (Gg2.1.1), wózek na odpady, podwójny x2 (Fd4), piła sekcyjna z systemem aspiracji (Mc2), waga do narządów (Mc4), centrala dezynfekcyjna (Ua15), pojemnik na mydło w płynie z dozownikiem (DM), wieszak na ręczniki jednorazowe (PR), pojemnik na odpadki (W), pojemnik na płyn dezynfekcyjny z dozownikiem (DMB),

Instalacje:

a)	wodne:

  - zlewozmywak przy stole sekcyjnym z baterią z sitkiem natryskowym na wężu z doprowadzeniem wody ciepłej i zimnej i odprowadzeniem ścieków x2,

  - umywalka (bateria bezdotykowa) ze stali nierdzewnej z   doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków

  - zlewozmywak w zestawie mebli z doprowadzeniem wody ciepłej i zimnej i odprowadzeniem ścieków

  - kratka ściekowa pod stołem sekcyjnym x2

  - podłączenie centrali dezynfekcyjnej

  - podłączenie myjni do narzędzi, wg wytycznych

  - kratka ściekowa x2

b)	wentylacja -klimatyzacja (nawiew górą, wyciąg przez stół sekcyjny na dach) min 12 wym/godz., 15% podciśnienie, filtr (F9), na wylocie filtr HEPA (H11), temp. 20(C, podłączenie szaf wentylowanych DN 75

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia, instalacja lamp bezcieniowych, zasilanie elektryczne stołu sekcyjnego YDY 1,5 mm, wysokość nad posadzką 2 mm (220, 50Hz), 500 lux, przy sekcji 1000lux (lampa zabiegowa)

d)	teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe (DATA) – szt. 2, gniazdo RJ - 45 – szt.2), instalacja sygnalizacji pożaru, system archiwizacji danych i przesył obrazu do sal wykładowych

Dane techniczne URZĄDZENIA DO DEKONTAMINACJI:

Wymiary : 270x103x224 mm

Ciężar : 1,5 kg

Zasilanie: 12V/1A

Zużycie energii : 12W/ godz.

Zakres stosowania: -20°c do +40°C

Wilgotność zakres; 0-90%

Instalacja: na stałe ściana boczna lub sufit

Emisja hałasu : mx 17 dB

    - Myjnia do narzędzi:

- 1. WODA CIEPLA, 85 mm PONAD POSADZKE, 1-8 bar, 1/2", ZUZYCIE OK. 18 L NA FAZE MYCIA.

- PRZEWOD ELASTYCZNY W DOSTAWIE

- 2. WODA ZIMNA, 80 mm PONAD POSADZKE, 1-8 bar, 1/2", ZUZUYCIE OK. 18 L NA FAZE MYCIA.

- PRZEWOD ELASTYCZNY W DOSTAWIE

- 3. PRZYLACZE ENERGII ELEKTRYCZNEJ, 500 mm PONAD POSADZKE:

- - 400 V, 3N+E, 50 Hz, 3 x 16 A, 10,8 kW - OGRZEWNIE I SUSZENIE ELEKTRYCZNE,

- 4. ODPLYW, W RAMACH ZAZNACZONEGO OBSZARU, SREDN. 50 MM, 50 L/MIN.

- 5. KONDENSAT, 200 mm PONAD POSADZKE, 3/4"

- 6. PRZYLACZE DO WENTYLACJI, SREDN. 63 mm, PRZEPLYW 150 m3/h, 50 mm POWYRZEJ GORNEJ

- KRAWEDZI 46-4 i 46-5

- 7. PRZYLACZE DO WENTYLACJI, SREDN. 63 mm, PRZEPLYW 150 m3/H, 50 mm POWYZEJ GORNEJ

- KRAWEDZI 46-2

- Negatoskop 230V, 800VA

- Lampa zabiegowa typu LED 20W

- 01.P.14. Szatnia czysta - powierzchnia – 3,5m2

Wykończenie:	podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę,

Ściany gładkie, łatwo zmywalne,

Sufit łatwo zmywalny

Wyposażenie:	wieszak na fartuchy (Yb1.3), regał nierzewny na pakiety operacyjne (Cc9)

Instalacje:

a)	wentylacja – wentylacja mechaniczna, min 4 wym/godz, temp. 24(C,

b)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.1), 200lux, awaryjne 1lux

- 01.P.15. Sanitariat - powierzchnia – 4,8m2

Wykończenie:	podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę, antypoślizgowa

Ściany łatwo zmywalne, odporne na wilgoć działanie i środków dezynfekcyjnych.

Sufit łatwo zmywalny, odporny na wilgoć.

Wyposażenie:	wieszak haczykowy (Yb1.1), pojemnik na odpadki (W), pojemnik na mydło w płynie z dozownikiem (DM), wieszak na ręczniki jednorazowe (PR), lustro (L), zasłona prysznicowa (ZP) + drążek prysznicowy, szczotka wisząca do WC (SZ)

Instalacje:

- wodne:

- umywalka   z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

- natrysk z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków x4,

b)  wentylacja – wentylacja mechaniczna, 100m3/h; temp.24 (C,

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.2, hermetyczne przy umywalce), 200lux

- 01.P.16. Szatnia brudna - powierzchnia – 8,5m2

Wykończenie:	podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę,

Ściany gładkie, łatwo zmywalne,

Sufit łatwo zmywalny

Wyposażenie:	szafka szatniowa z wydzielonym miejscem na buty x5 (Ce9)(300x500x1800)

Instalacje:

a)  wentylacja – wentylacja mechaniczna, min 4 wym/godz, temp. 24(C,

b)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.1), 200lux, awaryjne 1lux

- 01.P.16. Przechowywanie preparatów - powierzchnia – 10,5m2

- Wykończenie:     podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę,

- Ściany gładkie, łatwo zmywalne,

- Sufit łatwo zmywalny.

      - Wyposażenie:	szafa na preparaty (1023 x 725 x 1450) (895kg w zapełnieniu)(Pa17) x2, szafa do przechowywania bloczków parafinowych (1023 x 725 x 1450)  (Ch5), blat laboratoryjny (1500x700x850)(Mlab2), lampka stołowa (LA),

- Instalacje:

- a)	wentylacja – wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20°C,

        - b)	elektryczne -	oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia, 2szt. 10cm nad blatem200lux

- teletechniczne - instalacja sygnalizacji pożaru

01.P.18. Pracownia immunohistochemii  - powierzchnia – 10,8m2

Wykończenie:   podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę

Ściany gładkie, łatwo zmywalne odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób bezszczelinowy, umożliwiający jego mycie i dezynfekcję,

Sufit łatwo zmywalny

4 osoby personelu

Wyposażenie:	zestaw mebli laboratoryjnych (szafki stojące, szafki wiszące, zlew, umywalka wbudowana w blat+bateria) wykonane na wymiar (2600x600x850)(Mlab4), blat laboratoryjny (2100x600x50)(Mlab2), mikroskop (Uc30), łaźnia wodna (Uc6), digestorium (Ud1), zestaw komputerowy (ZK), cieplarka (Uc32), lodówka h=1.5m (650x650x1500m) (Uf2.1), krzesło obrotowe łatwo zmywalne (Pk4.1), taboret obrotowy łatwo zmywalny (Pk4.2), aparat telefoniczny (TEL), pojemnik na odpadki (W), pojemnik na mydło w płynie (DM), pojemnik na ręczniki papierowe (PR), pojemnik na płyn dezynfekcyjny (DMB),

# Instalacje:

- wodne:

- umywalka (bateria bezdotykowa) z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

- zlew 1- komorowy z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków

- podłączenie zimnej i ciepłej wody do digestorium, odprowadzenie ścieków

b)	wentylacja - klimatyzacja, min 6 wym/godz., temp. 20(C, filtr F9, podciśnienie, ilość powietrza wyciąganego przez digestorium – 850 m3/godz, zyski ciepła do otoczenia, 1kW

c) 	elektryczne - oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia, gniazda do podłączenia urządzeń 10cm nad blatem, gniazdo zasilania chłodziarki 30cm nad podłogą, gniazda elektryczne przy meblach laboratoryjnych 10cm nad blatem, oświetlenie podszafkowe, oświetlenie nad blatami, zasilanie baterii bezdotykowej, 500lux

d)	teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe (DATA) – szt. 4, gniazdo RJ - 45 – szt.4), instalacja sygnalizacji pożaru

Pobór mocy: 	chłodziarka – 0,30kW, 50/60 Hz, cieplarka 23V, 1kW,

01.PW.19. Pokój ordynatora – powierzchnia – 16,2m2

- Wykończenie:	    podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę,

Ściany gładkie, łatwo zmywalne,

- Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	regał gabinetowy (1000x450x2100mm) x2 (Ce1), szafa ubraniowa (1000x450x2100mm) (Ce3), biurko z dostawką (Db1.2.4), fotel do biurka (Bb3), krzesło tapicerowane x2 (Bb2), fotel x2 (Bc1), stolik – ława (Db4.1)(600x600), zestaw komputerowy (ZK), pojemnik na odpadki (W), aparat telefoniczny (TEL), szafka biurowa (Db1.2.7), drukarka (Xa1.1)

- Instalacje:

- a)	wentylacja – wentylacja mechaniczna, 30m3/h/os., min 1,5 wym/godz. temp. 20°C (obliczeniowa zima),

- b) 	elektryczne - oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia, gniazdo do podłączenia drukarki, 30cm nad podłogą, gniazdo gospodarcze podwójne 30cm, zasilanie rządzeń biurowych, 500lux

- c)	teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe (DATA) – szt. 4, gniazdo RJ - 45 – szt.4), instalacja sygnalizacji pożaru.

- 01.PW.20. Sekretariat – powierzchnia – 19,3m2

- Wykończenie:	     podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę,

- Ściany gładkie, łatwo zmywalne,

- Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	regał gabinetowy (1000x450x2100mm) x2 (Ce1), szafa ubraniowa (1000x450x2100mm) (Ce3), biurko z dostawką (Db1.2.4), fotel do biurka (Bb3), krzesło tapicerowane x2 (Bb2), szafka biurowa (Db1.2.7), drukarka (Xa1.1), zestaw komputerowy (ZK), pojemnik na odpadki (W), aparat telefoniczny (TEL), zestaw mebli z umywalką wbudowaną w blat, lodówka podblatowa (Uf1), ekspres do kawy, czajnik bezprzewodowy

- Instalacje:

a)	 wodne - umywalka z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków

- b)	wentylacja – wentylacja mechaniczna, 30m3/h/os., min 1,5 wym/godz. temp. 20°C (obliczeniowa zima),

- c) 	elektryczne - oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia, gniazdo do podłączenia drukarki, 30cm nad podłogą, gniazdo gospodarcze podwójne 30cm, 2 podwójne gniazda 10cm nad blatem, 500lux

- c)	teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe (DATA) – szt. 8, gniazdo RJ - 45 – szt.8), instalacja sygnalizacji pożaru.

WYKAZ  SYMBOLI

Aa2 – łóżko szpitalne

Aa3 – łóżko dziecięce

Aa4 – łóżko do sali wybudzeń i wzmożonego nadzoru

Aa5 – łóżeczko noworodka

Aa6 – fotel do dializ

Ab1 – kanapa

Ab2 – kanapa rozkładana

Ac2 – szafka przyłóżkowa

Ba2 – taboret obrotowy

Bb1 – krzesło zwykłe

Bb2 – krzesło tapicerowane

Bb3 – fotel do biurka

Bb4 – krzesło konferencyjne

Bc1 – fotel wypoczynkowy

Ca1 – szafa ubraniowa, wbudowana w ścianę,  podwójna (w pokoju łóżkowym pacjenta)

Ca2 – szafa lekarska (800x600x1800)

Cc1 – stół do pracy ze stali nierdzewnej (1600x600x850)

Cc2 – regał ze stali nierdzewnej (1200x600x2100)

Cc3 – regał na pakiety sterylne nierdzewny

Cc4 - stół do pracy na stojąco ze stali nierdzewnej (1400x600x850)

Cc5 – stanowisko do dezynfekcji wstępnej ze stali nierdzewnej

Cc6 – stół nierdzewny, ze zlewem 2 – komorowym (2200x600x850)

Cc6.1 – stół z basenem nierdzewny (1200x600)

Cc7 – wieszak nierdzewny na fartuchy

Cc8 – szafka na buty, nierdzewna

Cc9 – półka na czyste ubrania operacyjne (300x600x1800)

Cc10 – szafka wisząca nierdzewna, zamykana (300x300x600)

Cc11 – zabudowa przyścienna nierdzewna wykonana na wymiar

Cc12 - zestaw mebli, nierdzewnych wykonanych na wymiar

Cc13 – blat nierdzewny wykonany na wymiar

Cc14 – szafa medyczna nierdzewna (600x450x2000)

Cc15 – umywalka chirurgiczna 2 – stanowiskowa (1600x600)

Cc16 - umywalka chirurgiczna 3 – stanowiskowa (2000x600)

Cc17 – stół nierdzewny ze zlewem 1 – komorowym (800x600x850)

Cc18 – zegar nierdzewny (blok)

Cc19 – podajnik szczotek, nierdzewny

Cc20 – stół do pakietowania bielizny z podświetlanym blatem

Cc21 – wózek do arkuszy papieru

Cc22 – stół do pakietowania

Cc23 – podajnik rękawiczek jednorazowych na trzy rozmiary rękawic, nierdzewny

Cd1 – stolik typu Mayo, nierdzewny

Cd2 – stolik instrumentalny, nierdzewny

Cd3 – stolik narzędziowy, nierdzewny

Cd4 – stolik anestezjologiczny, nierdzewny

Cd5 – stolik zabiegowy, nierdzewny

Cd6 – stolik pomocniczy

Cd7 –wózek wielofunkcyjny

Ce1 – regał gabinetowy (1000x450x2100)

Ce2 - szafa na dokumentację (1600x400x1950)

Ce3 – regał z szafką (700x350x2300)

Ce4 – szafka stojąca (800x600x750)

Ce5 – szafa ubraniowa (400x500x1900)

Ce5.1 – szafa ubraniowa(600x500x1900)

Ce6 – wieszak do szatni

Ce8 – szafka szatniowa z ławką (500x300x1800)

Ce9 – szafka szatniowa z wydzielonym miejscem na buty (500x300x1800)

Ce10 – wieszak na buty

Ce11 – ławka szatniowa (1500x450)

Ch1 – szafa na czystą bieliznę (900x500x2000)

Ch2 – szafa na leki aluminiowa (700x400x1800) zamykana roletą z tworzywa PCV;

Ch3 – szafa na środki czystości (pomieszczenie porządkowe) (1000x500x1800)

Ch3.1 – szafa porządkowa (800x500x1800)

Ch4 – regał magazynowy (1000x400x2000)

Ch4.1 – regał na baseny (600x300x1800)

Ch5 – szafa nierdzewna na środki czystości (1200x500x2000)

Da1.1 – biurko lekarskie (1400x600x850mm)

Da1.2 – biurko lekarskie (1200x700x850)

Da4.1 – wózek zabiegowy

Da4.2 – stolik zabiegowy (720x625x800)

Da4.3 – wózek do przewożenia czystej bielizny

Da4.4 – wózek zabiegowy intensywnego nadzoru

Da4.5. –wózek reanimacyjny

Da4.6 – stolik do narzędzi chirurgicznych z podnoszonym blatem (740x540)

Db1.1.1 - biurko (1400x700x850)

Db1.1.2 – biurko (1200x700x850)

Db1.1.3 – blat meblowy

Db1.1.4 – biurko (1500x800x850)

Db1.2.3 - biurko (1600x700x850mm)

Db1.2.4 – biurko z dostawką

Db1.2.6 – biurko (2400x700x850)

Db1.2.7. – szafka biurowa (900x600x850)

Db4.1 – stolik - ława (600x600)

Db4.2 – stolik  - ława okrągły (śr.50cm)

Db4.3 – szafa stojąca na ubrania i rzeczy osobiste pacjenta

Db5 – blat biurowy wykonany na wymiar

Ea1 –  stolik kuchenny (1600x800mm)

Ea2 – stół kuchenny (800x800x850)

Ea2.1 – stół kuchenny (700x700x850)

Ea5 – stół (1600x800x850)

Fa1 – wózek do przewożenia chorych

Fa2 – wózek do przewożenia zwłok

Fa4 – wózek bemarowy

Fd1 – pojemnik na brudną bieliznę zamykany szczelnie

Fd2 – wózek na brudną bieliznę/odpady medyczne

Fd3 – wózek do przewożenia materiałów sterylnych

Fd4 – pojemnik na odpady medyczne, podwójny

Fd5 – pojemnik na odpady medyczne, pojedynczy

Gb2 – kozetka lekarska

Gc2 – fotel ginekologiczno - urologiczny

Gc3 – fotel do pobierania krwi

Gc4 – zestaw do pielęgnacji dzieci

Gd1 – stół zabiegowy

Gd4 – stół operacyjny

Ge2 – reflektor lekarski typu LED

Ge4 – lampa zabiegowa mobilna

Ge5.1 – lampa zabiegowa, sufitowa

Ge6.1- lampa operacyjna dwuczaszowa

Gg1 – parawan na kółkach

Gg2.1. – podest 1 – stopniowy

Gg3 – stojak do wlewów i kropówek

Gg5 – podgrzewacz płynów infuzyjnych

Gg12 – taboret obrotowy z oparciem

Gh3 – panel elektryczno – gazowy (do standardowego pokoju łóżkowego)

Gh4 – panel ścienny do sali wybudzeń

Gh5 – Kolumna zasilająca w media, sufitowa, do sali IT

La1 – analizator laboratoryjny parametrów krytycznych

La2 – aparat do pomiaru krzepliwości krwi

La3 - aparat do rozmrażania preparatów krwiopochodnych

La4 – analizator biochemiczny

La6 – mikroskop operacyjny mobilny

La6.1 – mikroskop operacyjne zawieszony na suficie

La8 – kolumna endoskopowa

La9 – kolumna laparaskopowa

Lh3 – ssak elrktryczny

Lh4 – stacja dokująca + pompa infuzyjna

Lh5 – aparat USG

Lh6 – aparat EKG

MT – Kardiomonitor (monitor funkcji życiowych pacjenta)

Ma3 – stół sekcyjny

Ma2 – waga do ważenia zwłok najazdowa

Ma4 – lampa prosektoryjna z nawiewem laminarnym

Mc1 – komplet narzędzi sekcyjnych

Mc2 – piła sekcyjna z systemem aspiracji

Mc3 – akcesoria sekcyjne

Mc4 – waga do narządów

Mc5 – maska sekcyjna z wymuszonym obiegiem powietrza

Mc6  - piła sekcyjna

Mc7 - piła stacjonarna do cięcia kości

Mc8 – urządzenie do określania czasu zgonu

Md4 – wózek/stół do przygotowywania zwłok

Md4.1 – wózek/stół do przygotowywania zwłok ze zlewem

Md5 – wózek do przewożenia zwłok

Md6 – wózek do przewożenia zwłok z podnoszeniem hydraulicznym

Md6.1 – stół do przewożenia zwłok z podnoszeniem hydraulicznym z wagą

Md6.2  - wózek do przewożenia trumien harmonijkowy

Md7 - wózek zamykany do przewozu preparatów formalinowych

Md8 – katafalk

Mlab1 – zestaw mebli laboratoryjnych, wykonanych na wymiar

Mlab2 – blat laboratoryjny, wykonany na wymiar

Mlab3 – meble laboratoryjne typu wyspa (1500x2400x850)

Mlab4 – zestaw mebli laboratoryjnych, (szafki stojące, szafki wiszące) wykonanych na wymiar

Oc1.2 – aparat do znieczuleń

Oc2 – kolumna anestezjologiczna

Oc5 – defibrylator

Oc6 – respirator transportowy

Oc7 - materac lub inne urządzenie od aktywnej regulacji temperatury pacjenta

Oc8 - zestaw do intubacji i wentylacji  z workiem samorozprężalnym

Oc8.1 - Zestaw do intubacji dotchawicznej z rurkami intubacyjnymi i dwoma laryngoskopami

Oc9 – Fonoendoskop

Oc10 – Bronchofiberoskop

Oc11 - Aparat do monitorowania wewnątrzczaszkowego

Oc12 – diatermia

Oc13 – urządzenie do ogrzewania pacjenta

Oc14 – nóż elektrochirurgiczny

Oc14. 1 – nóż harmoniczny

Oc14.2 – nóż oscylacyjny – kostny

Oc14.3 – nóż wody

Oc14.4 – nóż plazmowy

Oc15 – stymulator kardiologiczny

Oc16 – urządzenie do kontroli krzepliwości krwi

Oc17 – monitor zwiotczenia mięśniowego

Oc18 – monitor poziomu analgezji

Oc19 – mankiet do szybkich przetoczeń

Oc20 – ssak próżniowy

Oc21 – napęd wiertarski

Oc22 – komplet systemów motorowych

Oc23 – generator do termoablacji

Oc24 – komplet systemów motorowych

Oc25 – platforma elektrochirurgiczna

Oc26 – zestaw do neurostymulacji

Oc27 – system do chirurgii wątroby

Oc28 - system ultradźwiękowy do chirurgicznego zaopatrywania, czyszczenia ran

Oc29 – aspirator ultradźwiękowy

Oc30 – zestaw narzędzi chirurgicznych z kontenerami

Oc31 – zestaw do termokoagulacji

Oc32 – laser holomowy

Oc33 – laser nd - Yag

Pa1 – kriostat

Pa2 – stanowisko do barwienia

Pa3 – stanowisko do barwienia na CITO

Pa4 – procesor tkankowy

Pa5 – zatapiarka parafinowa

Pa6 – mikrotom

Pa7 – płyta grzewcza (stanowisko do pracy z mikrotomem)

Pa8 – płyta chłodząca (stanowisko do pracy z mikrotomem)

Pa9 – automat do barwienia z nakrywarką

Pa9.1- aparat do barwień specjalnych

Pa10 – nakrywarka

Pa11 - system do automatycznych barwień immunohistochemicznych

Pa12 – system do odparafinowania

Pa13 - ultramikrotom ze stołem antywibracyjnym + płyta grzewcza

Pa14 - Procesor do zatapiania próbki w żywicy

Pa15 - łamarka do wykonywania noży szklanych

Pa16 - system automatycznego kontrastowania próbek do ME

Pa17 - szafa na preparaty 1023 x 725 x 1450 (895kg w zapełnieniu)

Pa18 - Hybrydyzator Abbott Molecular

Pa19 - System automatyczny do barwień Benchmark Classic/Ventana +komputer

Pa20 – zestaw do barwienia ręcznego, ze stali nierdzewnej

Pa21 – stół wagowy (1400x600x850) + waga

Pa22 – szafa na szkiełka (435x510x1432)

Pk4.1 – krzesło na stelażu metalowym, łatwo zmywalne (laboratoria, apteka)

Pk4.2 – taboret łatwo zmywalny

Ra1 – stół rehabilitacyjny prosty

Ra2 – leżanka drewniana do fizykoterapii

Ra9 – stół do masażu

Rb1 – drabinka gimnastyczna przyścienna

Rb2 – materac gimnastyczny

Rb3 – rower treningowy

Rb4 – bieżnia

Rb5 – fotel do ćwiczeń kończyn

Rb7 – stolik do ćwiczeń manualnych

Rb10 – UGUL z osprzętem

Rc1 – przenośny aparat do elektroterapii

Rc2 – zestaw do magnetoterapii

Rc3 – diatermia

Rc4 – zestaw do biostymulacji laserowej

Rc5 – lampa do naświetlań

Sf1 – myjka ultradźwiękowa

Sf2 – myjnia przelotowa do endoskopów

Sf2.1 – myjnia do endoskopów podblatowa

Sf3 – myjnia dezynfektor (blok)

Sf5 – pistolet typu Selecta na sprężone powietrze/wodę

Sf6 – myjnia – dezynfektor (brudownik)

Sf6.1 – myjnia – dezynfektor (łazienka przy izolatce)

TEL – aparat telefoniczny

Ua1 – kuchenka elektryczna 2 -palnikowa

Ua2 – kuchenka elektryczna 4- palnikowa

Ua3 - zmywarka

Ua4 - myjnia dezynfekcyjna do szkła recepturowego z opcją suszenia

Ua5 – suszarka do szkła

Ua6 – sterylizator parowy stołowy

Ua16 – myjka ciśnieniowa z wytwornicą pary

Ub1 – ekspres do kawy ciśnieniowy

Ub2 – kuchenka mikrofalowa

Ub3 – czajnik bezprzewodowy

Uc1 – waga elektroniczna do 17kg

Uc6 – łaźnia wodna

Uc6.1 – wytrząsarka 6 – stanowiskowa

Uc25 – wirówka

Uc25.1 – wirówka Sigma 4-16

Uc27 - analizator mikrobiologiczny

Uc29 – komputer do identyfikacji i oceny komórek

Uc30 – mikroskop laboratoryjny

Uc32 – cieplarka

Uc40 – pH metr

Uc50 – analizator serologiczny

Uc51 – analizator hematologiczny Sysmex

Uc53.1 - Analizator bichemiczny Cobas

Uc53.2 - Analizator bichemiczny Cobas

Uc54 – aparat do gazometrii

Uc55 – analizator Vidas

Uc57 – zestaw do ELISA

Ud1 - Digestorium chemiczne (1200x900x2100)

Ud2 – digestorium chemiczne (1500x900x2100)

Ud3 – wyciąg laboratoryjny (900x600)

Ud3.1 – wyciąg chemiczny

Ud5 – szafa wentylowana (1200x600x2000)

Ud5.1 – szafa wentylowana (900x600x2000)

Ud14 – komora UV (750x380x400)

Ud16.1 – komora do radiofarmaceutyków (gammakamera)

Uf1 – lodówka podblatowa (600x600x850mm)

Uf2 – lodówka h=1.5m (650x650x1500m)

Uf3 – lodówka na odpady medyczne o poj. 50l

Uf4 – szafa (witryna) chłodnicza przeszklona z przesuwnymi drzwiami (1440x860) z własnym UPS (12h)

Uf5 – zamrażarka  do -80C (900x1500x1500)

Uf6 - witryna chłodnicza na leki (700x860) z własnym UPS (12h)

Uf7 – lodówko – zamrażarka (700x700x1800)

Uf8 – zamrażarka  do -20C (900x1500x1500)

Uf8.1 – zamrażarka  do -20C (700x700x1500)

Uf11 – komora chłodnicza na zwłoki 3 - stanowiskowa

Uf11.1 komora mroźnicza na zwłoki 4 - stanowiskowa

Uf12 – lodówka do przechowywania krwi

Ug1 – szafa mroźnicza z osłona Pb, 700l (450kg)

Ug2 – szafa ołowiana na izotopy (380kg)

Ug3 – lodówko – zamrażarka z osłoną PB (380kg)

L – lustro

LN – lustro w łazience dla niepełnosprawnych

W – pojemnik na odpadki

DMB – pojemnik na płyn dezynfekcyjny z dozownikiem

DM – pojemnik na mydło w płynie z dozownikiem

MR – mieszalnik roztworów roboczych

PR – wieszak na ręczniki jednorazowe

PS – pompa ssąca

SU – suszarka do rąk

UP – uchwyt na papier toaletowy

NB – natrysk bezpieczeństwa

WW – wózek  - wanna

ZP – zasłona prysznicowa

ZG - zgrzewarka

Xa1.2 – kserokopiarka

Xa1.1 – drukarka

Xa1.1.1 – drukarka do etykiet

Xa1.1.2 - drukarka termotransferowa

Xa1.2 – kserokopiarka

Xa1.1 – drukarka

Xa1.3 – urządzenie wielofunkcyjne

Xa1.4 – fax

Xa1.5 – niszczarka

Xa1.6 - skaner do preparatów (kompletny system)

Xa1.7 – drukarka kodów

Xb7 – wieszak szatniowy

Xd1 – poręcz  ścienna, stała

Xd1.1 – poręcz ścienna, uchylna

Xd2 – uchwyt ścienny, kątowy

Xd3 – ławeczka pod prysznic podnoszona

Xd4 – uchwyt ścienny, stały

Ye7 – wózek z przyborami do sprzątania

Yb1 – wieszak

Yb1.1 – wieszak haczykowy

Yb1.2 – wieszak haczykowy na worki z brudna bielizną

Yb1.3 – wieszak na fartuchy

ZK – zestaw komputerowy

ZK4 – stacja robocza do podglądu obrazu z kamer

ZK5 – monitor centralny do podglądu funkcji życiowych pacjenta