T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 28.10.2019 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

SPRZĘTU MEDYCZNEGO

DLA ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO SZPITALA BIELAŃSKIEGO

W WARSZAWIE  (ZP-84/2019)

Sz.B./ZP/26/ZP-84/2019

W związku z zapytaniami uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                           na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Bielańskiego                           w Warszawie (ZP-84/2019), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), informuję:

PAKIET  2

- Pytanie - pkt 8 - Czy zamawiający dopuści kardiomonitory z trendami z dłuższego okresu, tj. 120 godzin przy rozdzielczości 1 min. i 4 godzin przy rozdzielczości 5 sekund? Przegląd na ekranie kardiomonitora trendów z 96 godzin (4 dni) z rozdzielczością 10 sekund jest niewygodne                          i czasochłonne.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 9 - Czy zamawiający dopuści kardiomonitory z ciągłym zapisem w pamięci USB podłączonej do kardiomonitora jednocześnie wszystkich monitorowanych wartości liczbowych                      i jednocześnie wszystkich monitorowanych fal  dynamicznych (7 odprowadzeń EKG, fali pletyzmograficznej, fali oddechu metodą impedancyjną) z okresu 48 h?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 12 - Czy zamawiający dopuści kardiomonitory bez możliwości rozbudowy o pomiar rzutu minutowego serca metodą impedancji  ICG?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 14 - Czy zamawiający dopuści kardiomonitory z wbudowanym złączem USB do przenoszenia wszystkich danych (wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych) z 48 godzin na nośnik elektroniczny (Pendrive) i następnie do PC użytkownika. Możliwość wykorzystania złącza USB także do podłączenia myszki, klawiatury. Aktualizacja poprzez złącze RJ-45

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 15 - Czy zamawiający dopuści kardiomonitory z wbudowany jednym złączem USB do przenoszenia danych pacjenta oraz konfiguracji, oraz ze złączem VGA do podłączenia zewnętrznego wyświetlacza?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 16 - Czy zamawiający dopuści kardiomonitory z analiza ST z 1 odprowadzenia jednocześnie z kabla 3-żyłowego oraz 7 odprowadzeń jednocześnie z kabla 5-żyłowego?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 18 - Czy zamawiający dopuści kardiomonitory alarmem bezdechu ustawianym                     w zakresie od 10 do 40 s oraz licznikiem bezdechów w postaci alarmów bezdechu wraz                             z krzywymi automatycznie zapisującymi się w pamięci urządzenia? Wymagana dolna wartość 10s oznacza prawidłową częstość oddychania 12 R/min, natomiast alarmowanie przy bezdechu trwającym 50 s nastąpi zbyt późno.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Działu Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR