T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 31.10.2019 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

SPRZĘTU MEDYCZNEGO

DLA ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO SZPITALA BIELAŃSKIEGO

W WARSZAWIE  (ZP-84/2019)

Sz.B./ZP/26/ZP-84/2019

W związku z zapytaniami kolejnych uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                           na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Bielańskiego                           w Warszawie (ZP-84/2019), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej: ustawa Pzp., informuję:

PAKIET  1

- Pytanie - pkt 5 - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający wyświetlanie 6 krzywych dynamicznych na ekranie? Większa ilość krzywych na wymaganym ekranie 12” jest nieczytelna                    i nie poprawia funkcji diagnostycznych monitora.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 5 - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez ekranu z krótkimi trendami?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 8 - Czy Zamawiający dopuści trendy graficzne z 7 dni z rozdzielczością od 10 s (dla skali czasu 20 minut) do 84 minut (dla skali czasu 168h), z możliwością przeglądania danych                    z ostatniej godziny z rozdzielczością 1 minuta?  Zbyt wysoka rozdzielczość (1min.) dla tak dużej skali czasu (5 dni) mogłaby powodować zbyt długą analizę trendów graficznych

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Zbyt wysoka rozdzielczość (1min.) dla tak dużej skali czasu (5 dni) mogłaby powodować zbyt długą analizę trendów graficznych

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 9 - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez oprogramowania realizującego funkcje wymienione w punkcie 9?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 10 - Czy Zamawiający dopuści brak tej funkcji?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 13 - Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy 30-300 uderzeń/minutę?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 16 - Czy Zamawiający dopuści Pomiar SpO2 algorytmem TruSignal, z możliwością stosowania czujników zgodnych z algorytmem TruSignal?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 17 - Czy Zamawiający dopuści pomiar ciśnienia ręczny i automatyczny z ustawianym czasem powtarzania do 2 godzin?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 18 - Czy Zamawiający dopuści brak tej funkcji?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 19 - Czy Zamawiający dopuści możliwość jednoczesnego pomiaru 2 ciśnień?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 21 - Czy Zamawiający dopuści realizację pomiarów gazowych za pomocą aparatu do znieczulenia z wyświetlaniem wyników na ekranie respiratora aparatu do znieczulenia?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 27 - Czy Zamawiający potwierdza, że ma na myśli czujniki Argon (BD)?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 32 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia                                   z wbudowanymi reduktorami i  z przyłączami do butli?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 34 - Czy Zamawiający potwierdza, że ma na myśli awaryjne zasilanie elektryczne systemu z wbudowanego akumulatora przy pracy w warunkach standardowych i przyzna punkty za zasilanie akumulatora na 90 min. w warunkach standardowych (przez 30 min. w warunkach ekstremalnych ) ?

odpowiedź - Zamawiający potwierdza, że ma na myśli awaryjne zasilanie elektryczne                             z akumulatora wbudowanego, który umożliwia zasilanie elektryczne całego systemu.

Punkt 34 formularza specyfikacji technicznej otrzymuje brzmienie:

| 34 | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora przez min. 30 minut | Parametr wymagany - 0 pkt Najwyższa wartość parametru - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| --- | --- | --- |

- Pytanie - pkt 34 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia z awaryjnym zasilaniem elektrycznym całego systemu, z wbudowanego akumulatora, przez 30 min.                             w warunkach ekstremalnych i 90 min. w warunkach standardowych ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 36 - Czy Zamawiający dopuści elektroniczne przepływomierze dla O2, N2O, Powietrza, z możliwą precyzyjna prezentacja przepływu ze skokiem 100 ml/min?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 38 - Czy Zamawiający dopuści system automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z N2O, na poziomie, co najmniej 25%?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 41 - Czy Zamawiający dopuści zastawkę APL z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie poprzez skręcenie zastawki do minimum? Opisane rozwiązanie jest parametrem charakterystycznym dla konkretnego producenta, co utrudnia złożenie konkurencyjnej oferty.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 43 - Czy Zamawiający dopuści rurę do ewakuacji bez mankietu ze specjalnymi otworami?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 46 - Czy Zamawiający dopuści respirator  z napędem pneumatycznym?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 47 - Czy Zamawiający dopuści ekran respiratora kolorowy, LCD, o przekątnej 15 cali na ruchomym ramieniu aparatu? Jest to rozwiązanie o wiele bardziej nowoczesne i funkcjonalne.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 48 - Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał respiratora obsługiwanego za pomocą pokrętła funkcyjnego i/lub przycisków wyboru oraz ekranu dotykowego? Jest to rozwiązanie o wiele bardziej nowoczesne i praktyczne

odpowiedź - Zamawiający dopuszcza, ale nie stawia takiego wymogu.

- Pytanie - pkt 55 - Czy Zamawiający dopuści o wiele bardziej ergonomiczny tryb jednoetapowy przełączania pomiędzy trybem ręcznym i mechanicznym wentylacji przy pomocy dźwigni?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 56 i 57 - Czy Zamawiający zgodzi się na zrezygnowanie z funkcji opisanych w pkt. 56 i pkt. 57? Parametry te są spełnione tylko przez aparat z napędem elektrycznym, oferowanym przez jednego konkretnego producenta.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 58 - Czy Zamawiający dopuści regulację stosunku wdechu do wydechu 2:1 do 1:8?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 61 - Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji PEEP od 4 do 30 cmH2O?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 63 - Czy Zamawiający dopuści regulację Plateau w zakresie 5-60%?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 68 - Czy Zamawiający będzie wymagał pomiaru stężenia O2 w aparacie przy użyciu metody paramagnetycznej? Czy Zamawiający będzie wymagał kompatybilności w posiadanym przez Zamawiającego systemem serii S/5?

odpowiedź - Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

PAKIET  2

- Pytanie - pkt 8 - czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający zapis trendów wszystkich mierzonych parametrów odpowiednio 720 godzin z rozdzielczością 10 minut i 72-godziny                          z rozdzielczością 1 minuta oraz 2 godziny mini trendów z rozdzielczością 1 sekunda ? Urządzenie tworzy trendy wszystkich monitorowanych parametrów ze znacznikiem czasu rzeczywistego                         i umożliwia przegląd trendów na wyświetlaczu graficznym, z wydrukiem w postaci wykresów                       i wartości liczbowych zawartych w tabelach. Kardiomonitor umożliwia jednocześnie wyświetlanie na wyświetlaczu wartości liczbowych monitorowanych parametrów w trybie czasu rzeczywistego oraz trendów tych wartości. Czas trwania trendu wynosi do 720 godzin i jest uzależniony                          od rozdzielczości odpowiednio 18h/15s, 36h/30 s, 72h/1 min, 144h/2 min., 360h/5 min., 720h/10min. Czas trwania i częstotliwość mini trendów wynosi 30, 60, 120 minut, z rozdzielczością 1 sekunda. Powyższe wartości są w pełni wystarczające do wygodnej i komfortowej pracy                         z kardiomonitorem przy zachowaniu wszelkich potrzebnych zakresów. Dłuższy czas archiwizacji nie ma uzasadnienia klinicznego i nie jest wykorzystywany w praktyce.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 16 - czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający obserwację                                   3 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego oraz 7 odprowadzeń przy wykorzystaniu                  5 żyłowego kabla EKG ? Pozostałe wymagane parametry dotyczące danego punktu pozostają bez zmian. nasz kardiomonitor umożliwia podłączenie 3, 5 oraz 10-odprowadzeniowego kabla EKG. Umożliwiając obserwację odpowiednio 3-kanałów (I, II, III) dla 3-koncówkowego, 7-kanałów (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V) dla 5-końcówkowego oraz 12-kanałów (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6) dla 10-końcówkowego kabla EKG. Z praktycznego punktu widzenia mając możliwość podłączania 5 żyłowego kabla EKG funkcja ta nie ma uzasadnienia klinicznego. Funkcja ta jest oferowana przez konkretnego producenta (EMTEL) i znacząco ogranicza możliwość przystąpienia do przetargu większości producentów co jest niezgodne z zasadami konkurencyjności.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiomonitora posiadającego funkcję zapisu trendów funkcji życiowych z okresu nawet 10 dni z maksymalna rozdzielczością                15 sekund? Różnica między wartością wymaganą a oferowaną nie ma istotnego znaczenia klinicznego w warunkach oddziału ginekologiczno-położniczego.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiomonitora posiadającego funkcję ciągłego zapisu w pamięci monitora wszystkich monitorowanych parametrów (wartości liczbowych i wszystkich krzywych dynamicznych - min. 6 odprowadzeń EKG, krzywa oddechu                  i saturacji) z okresu 48 godzin? Różnica między wartością wymaganą a oferowaną nie ma istotnego znaczenia klinicznego w warunkach oddziału ginekologiczno-położniczego.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiomonitora posiadającego w standardzie monitorowanie temperatury oraz następujące możliwości rozbudowy:
- pomiar rzutu minutowego serca metodą termodylucji CO
- kapnometria

- monitorowanie głębokości znieczulenia

- ciśnienie krwawe

- analizator gazów anestetycznych?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 16 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiomonitora umożliwiającego jednoczesne monitorowanie 7 odprowadzeń EKG za pomocą kabla 5-żyłowego lub 3 odprowadzeń za pomocą kabla 3-żyłowego? Wymagane przez Państwa rozwiązanie (monitorowanie 6 odprowadzeń za pomocą kabla 3-żyłowego) jest charakterystyczne dla jednego producenta, nie pozwala na złożenie oferty konkurencyjnej, mimo że nie niesie ze sobą żadnej istotnej wartości klinicznej w warunkach oddziału ginekologiczno-położniczego.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 18 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiomonitora                                    o następujących parametrach pomiaru oddechu:

- zakres pomiaru RR: 3 - 150 1/min,
- funkcja nadzoru bezdechu: 10 - 40 s,
- detekcja oddechów w odprowadzeniu (RA-LL),

- automatyczne oraz ręczne ustawianie progu detekcji,
- prezentacja fali oddechu?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 19 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiomonitora wyposażonego w technologie monitorowania saturacji  Philips FAST o zakresie pomiaru pulsu 30-300 bpm? Wymagany zakres 20-300 jest charakterystyczny wyłącznie dla technologii Nellcor. Różnica między wartością wymaganą a oferowaną nie ma istotnego znaczenia klinicznego.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 21 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiomonitora                                     o następujących parametrach nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia:

– zakres pomiaru: 10 - 270 mmHg
- tryb pracy: ręczny, automatyczny oraz ciągły
- czas repetycji pomiaru: 1 - 120 min
- wyświetlane wartości ciśnienia: skurczowe,  rozkurczowe, średnie
- pomiar tętna z mankietu

- wyświetlanie wyników 5 poprzednich pomiarów ciśnienia wraz z datą i godziną na ekranie głównym obok wyniku bieżącego pomiaru?

odpowiedź - TAK.

UMOWA

- Pytanie - § 9 ust. 5 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu konieczności stawiennictwa serwisu               w siedzibie Zamawiającego i uzna za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną?

odpowiedź - § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„W celu dokonania naprawy Wykonawca przybędzie do siedziby Zamawiającego lub odbierze urządzenie z siedziby Zamawiającego, lub dokona zdalnie naprawy/diagnostyki za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej (na żądanie) /rozmowy telefonicznej, w czasie nie dłuższym niż 2. dni robocze od dnia zgłoszenia awarii”.

- Pytanie - § 11 - Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron. Proponujemy, aby przed odstąpieniem Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem odstąpienia od umowy, udzielając mu odpowiedniego terminu. Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację: „W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić             od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Przed odstąpieniem od Umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia i wyznaczy mu w tym celu dodatkowy odpowiedni termin.” ?

odpowiedź - NIE. Zapis § 11 wynika z wymogu art. 145 ustawy Pzp i nie podlega modyfikacji.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 06.11.2019 r. do godziny 11.00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:30.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Działu Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR